Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2

Zadanie nr 1 Fotel do  pobierania krwi

| L.p. | ### Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do pobierania krwi tapicerka odporna na środki dezynfekcyjne Dane techniczne : gł. 60-85 cm; szer. 85 cm; dopuszczalne obciążenie do 120 kg; - Konstrukcja metalowa - Siedzisko wraz z oparciem wykonane ze skaju lub eko-skórą - Dwa podłokietniki obite skajem lub eko skórą/ kolor szary - możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 2  - Kozetka lekarska  szt. 2

| L.p. | ### Opis przedmiotu zamówienia |  | Jedn. M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy/typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm) Długość całkowita: 1880 mm(+/- 50 mm) Wysokość całkowita 510 mm (+/- 50 mm) Regulowany podgłówek w zakresie: 0 - 40º (+/-5º) Leże tapicerowane, bezszwowe. Dopuszczalne obciążenie do 180 kg Możliwość wyboru koloru tapicerki (min. 10 kolorów) Wyposażona w uchwytna rolkę prześcieradła jednorazowego. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 3 – Różne wyposażenie medyczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik chirurgiczny z blachy stalowej o grubości 0,8 mm oraz profili metalowych. Malowany metodą proszkową. Wszystkie kółka są skrętne, a ponad to dwa z nich posiadają blokadę zabezpieczającą przez przemieszczaniem się stolika. Wymiary wys. x szer. x gł.: 880 x 1000 x 600 mm (+/- 10mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STOLIK ZABIEGOWY -Stolik malowany metodą proszkową, posiada kółka i pochwyty do łatwego przemieszczania. Kółka jezdne wyposażone są w blokadę. Półki metalowe 2 szt.  Wysokość [mm]: 800  Głębokość [mm]: 450  Szerokość [mm]: 780 Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | WÓZEK ZABIEGOWY - Wózek posiada cztery koła, worek na odpady, druciany kosz, trzy półki oraz cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą. PARAMETRY TECHNICZNE: Długość: 645 mm Szerokość 425 mm Wysokość 905 mm Tolerancja (+/- 30 mm) | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | WÓZEK DO PRZEWOŻENIA LEKÓW  wyposażony w cztery zdejmowane tace ze stali nierdzewnej, przegródki z tworzywa na 120 leków oraz uchylną miskę z tworzywa  stelaż w kolorze białym lakierowany farbą proszkową  wyposażony w cztery kółka w tym dwa z hamulcem.  wysokość: 83,5cm  szerokość: 42,5cm  długość: 72cm Tolerancja (+/- 3 cm) | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stojak na kroplówkę - Cechy produktu: - Stalowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego - Regulacja wysokości 110 do 230 cm - Podstawa z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie - 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak - stelaż chromowany - Kolor podstawy: czarny - Gwarancja Tolerancja (+/- 30 mm) Gwarancja 24 miesiące | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Taboret obrotowy tapicerowany materiałem zmywalnym z regulowaną wysokością pneumatycznie DANE TECHNICZNE: - Wysokość: 57-69 cm - Średnica podstawy: 55 cm - Średnica siedziska: 35 cm Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

Zadanie 4 lampa zabiegowa mobilna ( bezcieniowa)

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa LED, mobilna, bezcieniowa Kolor - biała, podstawa mobilna, Źródło światła - 1 dioda LED 3 W; Średnica głowicy lampy - 75 mm; Średnica oświetlanego pola w odległości 30/50 cm- 40 mm,50 mm; Natężenie światła przy danej odległości- 37.000 LUX (50 cm), 98.000 LUX (30 cm); Długość wyginanego ramienia- 760-780 mm Regulacja jasności- Ściemniacz; Barwa temperaturowa- 6000 K; Żywotność- minimum 50 000 godz.; Gwarancja- 24 miesiące | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

Zadanie 5 stół do przewijania niemowląt

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół przeznaczony jest do przewijania niemowląt, ubierania, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych. Podstawa stolika, wykonana ze stalowych rur dla zachowania wytrzymałości, stabilność. Przewijak wyposażony jest w stopkę umożliwiającą poziomowanie na nierównej powierzchni. Parametry techniczne: -Wysokość całkowita:910mm -Wysokość leża:800mm -Głębokość:680mm -Szerokość:860mm Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 6 Stolik pod aparaturę medyczną metalowy

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy stolik pod aparaturę wykonany z profili aluminiowych pokryty farbą proszkową. Półki wykonane są z białej płyty laminowanej. Kółka zamontowane w szafce umożliwiające łatwe przemieszczanie. Konstrukcja stalowa w standardzie malowana jest proszkowo w kolorze białym. Dane techniczne: Szerokość: 45 cm - Wysokość: 82 cm - Głębokość: 45 cm - Waga: do 20 kg - Wymiar półki górnej (gł. x szer.): 45 x 45 cm - Wymiar półki środkowej (gł. x szer.): 37 x 45 cm Gwarancja- 24 miesięcy Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 7

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek na odpady pojedynczy, do worków na 120 l, 70l Dane techniczne: - Konstrukcja wózka metalowa - Zabezpieczenie powłoką poliuretanową - Pokrywa otwierana pedałem - Kolor pokrywy: czerwony- 4 szt/ niebieski – 3 szt - 4 x podgumowane kółka samoskrętne - Wymiary: - szerokość: 470 mm, - głębokość: 415 mm, - wysokość: 930 mm (Tolerancja 30mm) | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kosz na śmieci wykonany z blachy stalowej lakierowanej na biało - stabilna konstrukcja pedału ze stali nierdzewnej - trwały, ognioodporny wkład ocynkowany o pojemności: 29-30 l - zapachoszczelna pokrywa z mechanizmem pozwalającym na pozostawienie kubła w pozycji otwartej, - wygodny uchwyt do łatwego transportu - pod kubełkiem nakładka z tworzywa z funkcją antypoślizgową, średnica: ok. 290 mm głębokość: ok. 650 mm | Szt | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozownik do dezynfekcji rąk  Do butelek o pojemności 500 lub 1000ml  Do aplikacji płynów do dezynfekcji, emulsji myjących i pielęgnujących  Unikalny zawór zapobiega kapaniu, wyciekaniu, wysychaniu, parowaniu i zanieczyszczeniu płynu  Ochrona zaworu przed dotknięciem czy kontaminacją  Elastyczny wężyk zasysający zapewnia praktycznie całkowite opróżnienie pojemnika  Regulowana ilość wydawanego płynu: 1, 2 lub 3ml  Łatwe czyszczenie i dezynfekcja (możliwa całkowite rozłożenie dozownika i pompki) Dźwignia do dozowania z plastiku, wymiary 300 mm wysokość, szerokość 210 mm | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kosz na śmieci click 14-15 l; kolor szary; wymiary zewnętrzne ( mm) 280x235x438; tworzywo ABS Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt. | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kosz na śmieci z pedałem 24-26 l; tworzywo ABS, bezdotykowa obsługa; wymiary wysokość ok. 400 mm, średnica ok. 360 mm | Szt. | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik na odpady 240 l; układ jezdny z solidnym ogumieniem: pełne gumowe opony: średnica 200 mm, szerokość: 50 mm, obciążenie 100 kg/koło; Głębokość:577 mm, Wysokość:1062 mm, Szerokość:715 mm; kolor czerwony – 2 szt., niebieski- 2 szt, czarny –1 szt. Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kosz na śmieci z pedałem wykonany z blachy stalowej lakierowanej na biało - stabilna konstrukcja pedału ze stali nierdzewnej - trwały, ognioodporny wkład ocynkowany o pojemności: 40 l - zapachoszczelna pokrywa z mechanizmem pozwalającym na pozostawienie kubła w pozycji otwartej - wygodny uchwyt do łatwego transportu - pod kubełkiem nakładka z tworzywa z funkcją antypoślizgową, Wymiary produktu: dł. 309 mm/ szer. 349 mm/ wys. 697 mm. Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podajnik na ręczniki ZZ - wykonany z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia - posiada zamknięcie zabezpieczające na plastikowy kluczyk - materiał: plastik ABS pojemność: 500 listków wysokość: 270 mm szerokość: 270 mm głębokość: 110 mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kosz na śmieci z pedałem 20 l; wykonany z blachy stalowej lakierowanej na biało , bezdotykowa obsługa; wymiary wysokość ok. 440 mm, średnica ok. 308 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 8

-

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa na leki - Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. kolor – biała; 4 półki ## Dane techniczne: - wys: 1800 mm - szer: 600 mm - gł: 435 mm Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa- wykonana z ocynkowanej blachy, metalowe drzwiczki oraz czoła szuflad lakierowane proszkowo ( kolor do wyboru). Blat szafki oraz półka boczna w kolorze białym wykonane z płyty tworzywowej dwustronnie laminowanej lub z tworzywa typu ABS (opcja). Dwustronnie otwierane drzwiczki oraz wysuwane dwustronnie szuflady wypełnione wyjmowanym pojemnikiem tworzywowym, z półką boczną, składaną do boku szafki, z możliwością regulacji kąta pochylenia o 30° lub 60°. Płynna bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową z blokadą. Podstawa wyposażona w cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą. DANE TECHNICZNE: wymiary blatu: 51x430m; szerokość: 51cm;głębokość: 40cm;wysokosć: 86cm Tolerancja (+/- 3 cm) | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafka przyłożkowa; szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na kolor wg. palety RAL, jednostronne lub dwustronne otwieranie szafki i szuflady, z boku szafki umieszczony jest wkład na butelki, wykonany z tworzywa ABS.blat z wodoodpornej płyty laminatu HPL lub z tworzywa ABS (z pogłębieniem).podstawa wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego (białe) o średnicy 55 mm, w tym dwa z blokadą Wymiary całkowite [mm]: 525 x 460 x 880[długość x szerokość x wysokość] Tolerancja (+/- 30 mm) | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 9

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Łóżko polowe - Konstrukcja z rury stalowej # - Stelaż z elastycznych desek # - Dopuszczalne obciążenie - 120kg # - Kółka do przesuwania łóżka - w zestawie # Dane techniczne: # - Wymiary po rozłożeniu 80x190x40 cm (szerokość x długość x wysokość) w tym 10 cm grubość materaca; w komplecie pokrowiec do przechowywania łóżka | Szt. | 31 |  |  |  |  |  |  |

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

Zadanie 10

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło – derma / kolor do wyboru / Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. - Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy – chromowana lub lakierowana proszkowo w kolorze czarnym lub aluminium Wys. siedziska [mm] 470/ Wys. krzesła [mm 820/Szer. siedziska [mm] 475/Gl. Siedziska Tolerancja (+/- 30 mm). Gwarancja minimum 24 miesiące. | Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fotel obrotowy, Wys. siedziska [mm] 425-555/ Wys. krzesła [mm 950-1145]/Szer. siedziska [mm] 460/Wysokość podłokietników [mm 220] Tolerancja (+/- 30 mm). Wyposażone w mechanizm ruchowy CPT, Możliwość swobodnego odchylania oparcia i blokady w dowolnej pozycji. Z podłokietnikami stałymi. Wysokie oparcie w profilowanym, ergonomicznym kształcie podpiera kręgosłup w newralgicznych miejscach na wysokości kręgów lędźwiowych i piersiowych, W standardzie pięć kółek do wykładzin dywanowych. Materiał kolor do wyboru w tym derma. Gwarancja minimum 24 miesiące | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wersalka dwuosobowa, rozkładana, materiał obicia - tkanina poliester - kolor do wyboru ; szerokość 140-160 cm, długość 190-210 cm, bez boków; pojemnik na pościel; luźne poduszki; gat.1 Gwarancja minimum 24 miesiące | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fotel półokrągły , materiał rama z drewna lub metalu + obicie derma ; paleta kolorów do wyboru; wymiary fotela: 69,5 ( +/- 50 mm) x 62 ( +/- 50 mm) x 71 cm( +/- 50 mm) (szer. x gł. x wys.) gat.1 Gwarancja minimum 24 miesiące | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kanapa szerokość 140 cm; materiał obicia tkanina kolor – brąz; bez pojemnika na pościel; luźne poduszki; Gwarancja minimum 24 miesiące | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fotel tapicerowany kolor szary lub jasnoszary, z tapicerowanymi oparciami – podłokietnikami, na nóżkach drewnianych lakierowanych długości 10-20cm. Szerokość: 70 cm, Wysokość: 90 cm, Głębokość: 76 cm Materiały: pianka, płyta MDF, sklejka, poliester, sosna, lite drewno. Wysokość siedziska 40-45cm, głębokość siedziska 45-50cm. Do samodzielnego montażu . Gwarancja minimum 24 miesiące. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łóżko jednoosobowe z oparciem i z zasobnikiem na pościel. Oparcie ruchome w postaci 2 poduszek. Materiały: Pianka, płyta HDF, metal, płyta wiórowa, plastik, poliester, lite drewno. Kolor szary lub jasnoszary. Szerokość 195xwys.70xgł. 90 cm (+/-5cm).Głębokość siedziska 90-100cm, wys. siedziska 45-50 cm pow. Spania dług. 195-200cm, szer spania 85-95cm (+/-5cm). Do samodzielnego montażu. Gwarancja minimum 24 miesiące. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sofa 2 osobowa tapicerowana – kolor do wyboru, nierozkładana do siedzenia, Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm 840 x 1500 x 860;stabilna konstrukcja, wykonana z drewna i sklejki, siedzisko ułożone na stalowych elementach, trwała, solidna tapicerka zapobiegająca przetarciu Gwarancja minimum 24 miesiące | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 11

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka – chłodziarka wys. 180-220 cm; klasa efektywności energetycznej minimum A+; szklane półki; możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lodówka chłodziarko – zamrażarka nadblatowa Wymiary (WxSxG) [cm] 85 x 55 x 61.2 klasa energetyczna minimum A+; czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 12 godz.; system automatycznego odszraniania; szklane półki; możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ; położenie zamrażalnika wewnątrz; poziom hałasu 38 db; | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lodówka chłodziarko- zamrażarka Wymiary (WxSxG) [cm] 85 x 47 x 45 podblatowa jednodrzwiowa, klasa energetyczna A+; kolor biały ; możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi oraz demontaż blatu; poziom hałasu 39 db | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kuchenka mikrofalowa, sterowana elektronicznie, - Pojemność 23-35 l - Moc mikrofali : minimum 800W, girl: minimum 1000W - Wyświetlacz elektroniczny - Sygnalizacja dźwiękowa zakończonej pracy - Funkcja szybkiego rozmrażania - Funkcja Auto - Minutnik - Inne funkcje minimum 5 - Sterowanie sensorycze dotykowe - Wymiary minimum 35,9 x 44 x 25,8 cm (+/- 4cm) - Kolor , biały lub inox Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czajnik elektryczny ; pojemność 1,7 l; ukryta grzałka, stal nierdzewna; obrotowa podstawa; filtr antywapniowy; moc grzałki minimum 2200 ; gwarancja 24 miesiące | Szt. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lodówka – chłodziarka wysokość 1 650 -1800 cm; klasa efektywności energetycznej A+; szklane półki; możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ; kolor biały Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 12

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga kolumnowa medyczna z wzrostomierzem oraz funkcją pomiaru BMI; Dane techniczne wagi Klasa dokładności: III (3) - Nośność: do 200 kg - Podziałka (g): 100 g < 150 kg > 200 g - Zasilanie: Zasilacz (opcjonalnie), baterie - Wymiary (SxWxG): 294 x 831 x 417 mm - Funkcje: automatyczne wyłączanie, rolki transportowe, TARA, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, Body Mass Index Gwarancja producenta min. 24 miesiące | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Waga niemowlęca; Wyposażona jest w szalkę z polistyrenu oraz podświetlany wyświetlacz typu LCD - Obciążenie maksymalne do 20 kg - Dokładność odczytu [d] 10 g -Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator- -Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 35 h. Gwarancja producenta min. 24 miesiące. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 13

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Poduszka antyalergiczna, wymiary 45 cm x 65 cm; temperatura prania do 600 C; wypełnienie 100 % poliester ; tkanina 100 % micro fibra. waga wsadu minimum 800g. Kolor biały lub kremowy | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Poduszka antyalergiczna, wymiary 70 cm x 80 cm; temperatura prania do 600 C; wypełnienie 100 % poliester ; tkanina 100 % micro fibra. Waga wsadu minimum 700g. Kolor biały lub kremowy | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Poduszka antyalergiczna 40 x 60 dziecięca płaska biała, wysokość poduszki ok 5-6 cm; temp. prania do 95 C; Wypełnienie poduszek: 100% poliester; Skład tkaniny poszycia: 52% poliester, 48% bawełna. waga wsadu minimum 700g. Kolor biały lub kremowy | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koc 160 x 200; Brzegi koca obszyte są niedrażniącą w dotyku, welurową lamówką.; Pranie: w pralce w temp.40 do 60°c. Dezynfekowanie parowo w temperaturze do 120°C. Kurczenie maks. 5%. Kolor jednolity pastelowy lub z deseniem (krata, wzory rózne) | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 14

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny z barierkami; leże stołu dwusegmentowe, tapicerowane, kolor tapicerki szary, odporne na środki dezynfekujące; stół wyposażony w uchwyt do prześcieradła jednorazowego, wymiary zewnętrzne stołu: długość całkowita 1850 mm +/- 5cm’ szerokość całkowita max 560 mm +/-5cm’ wysokość całkowita 800 mm +/- 5cm; zagłówek z regulowanym nachyleniem, regulacja zagłówka +45 stopni +/- 5cm; stół wyposażony w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem ze stołu; stół wyposażony w 4 kółka z indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek medyczny z blatem ze stali kwasoodpornej/Uchwyt do prowadzenia wózka/4 x szuflada o pełnym wysuwie/1 x wysuwana półka boczna/4 koła Ø 125 mm, 2 z blokadą/Wymiar: 870x660x900 mm(szer., gł., wys.) | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek inwalidzki stalowa konstrukcja, rama składana, dopuszczalne obciążenie do 150 kg, , przednie koła skrętne o średnicy ok 200 mm, koła tylne pompowane ( pneumatyczne) o średnicy 600 mm z aluminiowym ciągiem, pompka do pompowania kól w zestawie, miękkie podłokietniki z funkcja uchylania | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

## Zadanie 15

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka stołowa z cichym agregatem chłodzącym. Przestrzeń wewnętrzna wolna od elementów wbudowanych i łatwa w czyszczeniu. Obudowa i wnętrze wykonane ze stali szlachetnej (4016, 4301). Do ustawienia przy ścianie. Urządzenie wydające optyczny i akustyczny sygnał przy odchyleniu od temperatury zadanej. Możliwość ustawienia temperatury zadanej. Zakres temperatur od -500C do -850C, wymiary wewnętrzne 425x300x280 mm (+/- 2mm) | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

Zadanie 16

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z elektryczną regulacją wysokości leżyska; wyposażony jest w stałe stopki antypoślizgowe; szerokość 100 cm; tapicerka wybór koloru; wieszak na ręcznik papierowy; regulowany sprężyną gazową zagłówek ( 0-45 stopni); udźwig do 300 kg | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik przyłóżkowy blat dzielony z tworzywa ABS, z pogłębieniem; stelaż stalowy, lakierowany proszkowo; wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą; dane techniczne: wymiar blatu: 730×410 mm; wymiar podstawy: 730×430 mm; wysokość regulowana ręcznie w zakresie: 850-1300 mm; wysokość regulowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 850-1150 mm; pochylenie blatu: -60°/+60° (tolerancja +/- 40mm i +/-50) | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

Zadanie 17

przedmiot zamówienia:  łóżko it z wagą- 1 szt

|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |
| --- | --- |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |
|  | Przeznaczenie : |
|  | Rok produkcji : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | łóżko it z wagą | Szt. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagalność | Parametr funkcja oferowane/ opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa oferowanego urządzenia: | TAK |  |
| 2 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka kolumnowa podpierająca leże co najmniej w dwóch punktach lub podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. | TAK PODAĆ Podstawa łóżka podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża – 10 pkt |  |
| 3 | Długość całkowita: 2200 cm +/- 30 mm Szerokość całkowita 1010 mm, +/- 30 mm | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm (umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych, obrazowanie przyłóżkowe, użycie podnośnika) | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK W części wezgłowia krążki dwuosiowe – 5pkt. |  |
| 6 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | TAK |  |
| 7 | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. Leże wykonane z polipropylenu | TAK |  |
| 8 | Autoregresja segmentu oparcia pleców. | TAK |  |
| 9 | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
| 10 | Sterowanie funkcjami łózka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta , umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy. Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji w pilocie oraz w panelu sterującym. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji Pilot przewodowy | TAK PODAĆ Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów oraz informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD - 5 pkt. brak - 0 pkt. |  |
| 11 | Elektryczne regulacje: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. - segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) | TAK PODAĆ zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500mm – 10pkt. mniej - 0 pkt. |  |
| 12 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną grubości min. 8mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję ze stali nierdzewnej integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Możliwość wyboru płyty kolorystycznej min. 10 kolorów w tym min. 3 drewnopodobne. | TAK PODAĆ |  |  |
| 14 | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, | TAK, PODAĆ |  |
| 15 | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. | TAK |  |
| 16 | Przedłużenie leża minimum 20 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża | TAK PODAĆ |  |
| 17 | 4 uchwyty stabilizujące materac | TAK |  |
| 18 | Elementy wyposażenia łóżek: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odpornym na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. | TAK, PODAĆ nr i nazwę podmiotu opiniującego |  |
| 19 | Koła o średnicy 100 - 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. | TAK PODAĆ |  |
| 20 | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 | TAK |  |
| II | Łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy, powietrzny | Tak |  |
| 1 | Rozmiar materaca dostosowany do wymiarów leża łóżka. Wysokość materaca min 16 cm | Tak |  |
| 2 | Materac 3 strefowy, komorowy. 1 strefa: głowy – komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia, 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud , komory pracujące w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru) 3 strefa: pięt, komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia. Strefa pięt – pod komorami powietrznymi pianka, nachylona pod kątem min 5˚. Możliwość rozłączenia warstwy komór powietrznych od podkładu z pianki i stosowania jej w funkcji nakładki powietrznej. Materac ma być umieszczony w pokrowcu wodoszczelnym, antystatycznym, niealergizującym, ze zgrzewanymi krawędziami, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach. Przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | Tak |  |
| 3 | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję. Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich. Wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania – CPR. Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta. | Tak |  |
| 4 | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): stałego i zmiennego ciśnienia. | Tak |  |
| 5 | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu terapeutycznego. Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po 5-10 min. nieużywania panelu sterowania, | Tak |  |
| 6 | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia. | Tak |  |
| 7 | Limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej min. 140kg | Tak |  |
| 8 | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | Tak |  |
| III | Pozostałe | - |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 2 | Pełna minimum 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Podać: 24 miesiące = 0 pkt 36 miesięcy = 10 pkt |  |
| 3 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | tak |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |
| 5 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |
| 6 | Wykonawca zapewnia pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |
| 7 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) | Tak |  |
| 8 | Zestaw dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |
| 9 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |

Zadanie 18

Przedmiot zamówienia:  Łóżko ortopedyczne z podwójną ramą wyciągową-1 szt

|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |
| --- | --- |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |
|  | Przeznaczenie aparatu : |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁÓŻKO ORTOPEDYCZNE | Szt. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. |  |  |  | PARAMETR WYMAGANY | Wymagalność | Parametr funkcja oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
| 2 |  |  |  | Leże łóżka trzysegmentowe, Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°, Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. | Tak |  |
| 3 |  |  |  | Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1315mm | Tak opis |  |
| 4 |  |  |  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Regulacja leża systemem zaczepowym | Tak |  |
| 5 |  |  |  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu | Tak opis |  |
| 6 |  |  |  | Szerokość całkowita 765mm ± 10mm. Długość całkowita 1600mm ± 10mm. Regulacja wysokości 505 – 805mm ± 10mm. Kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 15° (± 5°). Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15° (± 5°) | Tak opis |  |
| 7 |  |  |  | Kolorystyka do wyboru zgodnie z paletą kolorów wykonawcy. | Tak |  |
| II |  |  |  | WYPOSAŻENIE / WYMAGANIA DODATKOWE | Tak |  |
| 1 |  |  |  | Materace | Tak |  |
| 2 |  |  |  | Statyw kroplówki przyłóżkowy. Podwójna rama wyciągowa do łóżka dziecięcego, uchwyty do ręki - 2 szt., | Tak |  |
| 3 |  | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej |  |  | Tak |  |
| 4 |  | # Pełna minimum 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. |  |  | Podać: 24 miesiące = 0 pkt 36 miesięcy = 20 pkt 48 miesięcy = 40 pkt |  |
| 5 |  | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  | tak |  |
| 6 |  | Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  | Tak |  |
| 7 |  | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. |  | Tak |  |
| 6 |  | Wykonawca zapewnia pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |
| 7 |  | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) |  | Tak |  |
| 8 |  | Zestaw dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  | Tak |  |
| 9 |  | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  | Tak |  |

Zadanie 19

Przedmiot zamówienia:  Lama zabiegowa- 1 szt

|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |
| --- | --- |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |
|  | Przeznaczenie aparatu : |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lAMPA zabiegowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagalność | Parametr funkcja oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa operacyjna bezcieniowa jednoczaszowa mocowana do sufitu | TAK |  |
| 2 | Czasza ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z min. 18 punktów LED | TAK |  |
| 3 | Regulacja natężenia światła ma mieścić się w zakresie 30÷100% umieszczona na ramieniu lub czaszy lampy | TAK |  |
| 4 | Przyciski do regulacji natężenia światła umieszczone na czaszy lampy lub na panelu sterowania na ramieniu lampy | TAK |  |
| 5 | Czasze lampy w kształcie koła lub wycinka koła o bryle zwartej, łatwej do utrzymania lampy w czystości | TAK |  |
| 6 | Natężenia światła czaszy satelitarnej lampy 60 000 [lux] +/- 5% mierzone w odległości 1m | TAK opis |  |
| 7 | Temperatura barwowa każdej czaszy lampy 4100 [K] +/- %5 | TAK opis |  |
| 8 | Współczynnik odwzorowania barw lampy Ra 96 | TAK opis |  |
| 9 | Średnica pola roboczego d10 200 mm (+25%) | TAK opis |  |
| 10 | Średnica pola roboczego d50 100 mm (+25%) | TAK opis |  |
| 11 | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy lampy (L1+L2) (60% Ec) 130 [cm] | TAK opis |  |
| 12 | Czasza wyposażona na obrzeżu w tzw. brudne uchwyty. | TAK |  |
| 13 | Możliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy | TAK opis |  |
| 14 | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona | TAK opis |  |
| 15 | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy | TAK |  |
| 16 | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK |  |
| 17 | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy lampy min 19 [W] +/-20% | TAK opis |  |
| 20 | Żywotność matryc LED min. 50 000 godzin | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE / WYMAGANIA DODATKOWE | TAK |  |
| 1 | Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy – minimum 3 szt. | TAK |  |
| 2 | Lampa spełnia wymagania normy ICE 60601-2-41 | TAK |  |
| 3 | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |
| 4 | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, adaptacji instalacji, podłączenie do istniejącej instalacji i uruchomienie lampy we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. | TAK |  |
| III | Pozostałe | Tak |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 2 | Pełna minimum 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Podać: 24 miesiące = 0 pkt 36 miesięcy = 20 pkt 48 miesięcy = 40 pkt |  |
| 3 | Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | tak |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |
| 5 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |
| 6 | Wykonawca zapewnia pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |
| 7 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) | Tak |  |
| 8 | Zestaw dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |
| 9 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |

Zadanie 20

Przedmiot zamówienia:  dozownik tlenu-10 szt

| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik z nawilżaczem. Dozownik z wtykiem DIN Dozownik przeznaczony do pracy z ciśnieniem wejściowym 5 bar. Zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań 5+/- 0,5 bar. Zakres regulacji przepływu 0 - 17 l/min lub 0 – 15 l/min. Dokładność odczytu +/- 10%. Pomiar i wskazanie przepływu przy połączeniu z jednostkami końcowymi systemów rurociągowych gazów medycznych. Regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła. Pomiar i wskazanie przepływu przy połączeniu z jednostkami końcowymi systemów rurociągowych gazów medycznych. Butelka nawilżacza o pojemności 300 ml lub 500 ml. Butelka nawilżacza przystosowana do sterylizacji patowej, temperatura sterylizacji 134°C. Nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania. Dozownik przystosowany do pracy z butelka nawilżacza wielorazową oraz butelką jednorazowa z woda destylowaną. WYPOSAŻENIE / WYMAGANIA DODATKOWE – minimum 2 szt. butelki nawilżacza. Adapter do podłączenia butelki jednorazowej z woda destylowana – 1 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |

Pełna min. 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 5 pkt;  5 lat = 40 pkt.

Zadanie 21

Przedmiot zamówienia:  Ssak próznowy-10 szt

| .p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator próżni z zaworem odcinającym i pojemnikiem zabezpieczającym. Regulator ssania z wtykiem DIN podłączany do centralnej próżni do gniazda naściennego typu DIN. Regulacja ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 0,6 bar. Zakres regulacji podciśnienia poprzez zawór. Ssak z podłączoną butelka zabezpieczającą. Butelka zabezpieczająca sterylizowana parowo, temperatura sterylizacji 134º C. Ssak wyposażony manometr. Pomiar i płynna regulacja podciśnienia ssania przy użyciu pokrętła. Odporność na wstrząsy i upadki. Do stosowania w miejscach wykonywania częstych zabiegów. WYPOSAŻENIE / WYMAGANIA DODATKOWE – minimum 2 szt. butelki nawilżacza. Adapter do podłączenia butelki jednorazowej z woda destylowana – 1 szt. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |

Pełna min. 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 5 pkt;  5 lat = 40 pkt.

Zadanie nr 22

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stonowisko do pielęgnacji noworodków | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Opisać, podać parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko składające się z dwóch modułów: wanienki z szafką dwudrzwiową oraz z modułu zabiegowego podzielonego na 2 segmenty: po lewej stronie szafka jednodrzwiowa, po prawej 3 szuflady. Korpus szafki, blenda pod blatem, szafka dwudrzwiowa, szafka jednodrzwiowa i 3 szuflady. Moduły połączone ze sobą wspólnym blatem monolitycznym | TAK |  |
| 2 | Moduły prawo- lub lewostronne - do wyboru przez Zamawiającego przed realizacją | TAK |  |
| 3 | Wymiary całkowite stanowiska: - szerokość: 1500 mm (+/-10mm) - głębokość: 580 mm (+/-10mm) - wysokość: 900 mm (+/-10mm) | TAK, podać |  |
| 4 | Wymiary modułu z wanienką: - szerokość: 800 mm (+/-10mm) - głębokość: 580 mm (+/-10mm) - wysokość: 900 mm (+/-10mm) | TAK, podać |  |
| 5 | Wymiary modułu zabiegowego: - szerokość: 700 mm (+/-10mm) - głębokość: 580 mm (+/-10mm) - wysokość: 900 mm (+/-10mm) | TAK, podać |  |
| 6 | Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki minimum 19 kolorów | TAK |  |
| 7 | Wanienka wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, z otworem technologicznym pod baterię z wyciąganą wylewką (wylewka i bateria w zestawie) | TAK |  |
| 8 | Blat z laminatu poliestrowo-szklanego, z przegłębieniem w kolorze białym, wyposażony materacyk tapicerowany materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne - możliwość wyboru kolorystyki materacyka minimum 15 kolorów | TAK, podać |  |
| 9 | Szafka na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania (+/- 10mm) | TAK, podać |  |
| 10 | Uchwyty szafki bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, możliwość wyboru kolorystyki - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |

Wymagane świadectwa, certyfikaty CE

Gwarancja min. 24 miesiące

Kryterium oceny 100% cena.

Zadanie 23

Przedmiot zamówienia : KARDIOMONITOR 1 szt

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor | Szt. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR - funkcja WYMAGANY | Wymagalność | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze nie większej niż 3,5 kg z akumulatorem | TAK podać |  |  |
| 2 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |  |
| 3 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym | TAK |  |  |
| 4 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. | TAK |  |  |
| 5 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. | TAK opis |  |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. | TAK opis |  |  |
| 7 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku | TAK opis |  |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura (T1,T2,TD) | TAK opis |  |  |
| II | Pomiar EKG | - |  |  |
| 1 | Zakres HR min. 15-350 min. | TAK opis |  |  |
| 2 | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń | TAK |  |  |
| 3 | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |  |
| 4 | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm | TAK |  |  |
| 5 | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK opis |  |  |
| 6 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja kaskady – parametr punktowany | TAK/NIE TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. podać |  |  |
| 8 | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO | TAK opis |  |  |
| 9 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. | TAK |  |  |
| 10 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | TAK |  |  |
| 11 | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń – parametr oceniany | TAK 20 zaburzeń- 0 pkt. Więcej niż 20 zaburzeń- 5 pkt. podać |  |  |
| III | Pomiar respiracji | - |  |  |
| 1 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |  |
| 2 | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. | TAK opis |  |  |
| 3 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania – parametr oceniany | TAK/NIE TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. podać |  |  |
| 5 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, | TAK |  |  |
| 6 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; | TAK opis |  |  |
| 7 | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund | TAK |  |  |
| IV | Pomiar saturacji SpO2 | - |  |  |
| 1 | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI) | TAK |  |  |
| 2 | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% | TAK |  |  |
| 3 | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm | TAK opis |  |  |
| 4 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 % | TAK |  |  |
| 5 | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |  |
| 8 | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej – parametr oceniany | TAK/NIE TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. podać |  |  |
| V | Pomiar ciśnienia krwi metoda nieinwazyjną (NIBP) | - |  |  |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |
| 2 | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg | TAK opis |  |  |
| 3 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm | TAK opis |  |  |
| 4 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK |  |  |
| 5 | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) | TAK |  |  |
| 6 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut | TAK |  |  |
| 7 | Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza). | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |  |
| 9 | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP | TAK opis |  |  |
| 10 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. | TAK |  |  |
| VI | Pomiar temperatury | - |  |  |
| 1 | Zakres pomiarowy min.0-500C | TAK |  |  |
| 2 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C | TAK |  |  |
| 3 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów | TAK |  |  |
| VII | Inne parametry | - |  |  |
| 1 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora – parametr oceniany | TAK/NIE TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. podać |  |  |
| 2 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków | TAK |  |  |
| 3 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 4 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min | TAK opis |  |  |
| 6 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów | TAK |  |  |
| 7 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów – parametr oceniany | Nie/Tak Nie - 8 poziomów =0 pkt. Tak - Więcej niż 8 poziomów= 5 pkt. podać |  |  |
| 8 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |  |
| 9 | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta | TAK |  |  |
| 10 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |  |
| 12 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |  |
| 13 | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków | TAK |  |  |
| 14 | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora | TAK |  |  |
| 15 | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny | TAK |  |  |
| 16 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 17 | Wyświetlanie - co najmniej 6 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG | TAK |  |  |
| 18 | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) | TAK opis |  |  |
| 19 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających sie na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |  |
| 20 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |  |
| 21 | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków | TAK |  |  |
| 22 | Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego | TAK |  |  |
| 23 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora | TAK |  |  |
| 25 | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK |  |  |
| 26 | Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki; | TAK |  |  |
| 27 | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. | TAK |  |  |
| 28 | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. | TAK |  |  |
| 29 | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |  |
| 30 | Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2 | TAK |  |  |
| 31 | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 | TAK |  |  |
| 32 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. | TAK |  |  |
| 33 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria, system mocujący pozwala na możliwością obracania i pochylania, system mocowania kompatybilny z uchwytem ściennym | TAK |  |  |
| 34 | Wyposażenie kardiomonitora : -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dzieci i dorosłych, dostępne wszystkie rozmiary, -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dzieci i dorosłych - po 2 szt. w zestawie w ramach zamówienia -mankiet do pomiaru NIBP - rozmiar dla dzieci i dorosłych – po 2 szt. w zestawie w ramach zamówienia -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dzieci i dorosłych – 1 szt | TAK |  |  |
| IV | Pozostałe wymagania | - |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 2 | # Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Pełna min. 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata – 5 pkt; 4 lata – 10 pkt. |  |  |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  |  |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 5 | # Czas reakcji serwisu do 36 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 7 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat od daty zakupu | Tak |  |  |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |  |
| 12 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  |  |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) | tak |  |  |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Zadanie 24

Przedmiot zamówienia: Pompa strzykawkowa  - 2 szt

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR funkcja WYMAGANY | Wymagalność | PARAMETR OFEROWANY | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA Ogólne |  |  |  |
| 1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie | TAK |  |  |
| 2 | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. | TAK |  |  |
| 3 | Strzykawka mocowana od frontu. Mocowanie w pełni manualne. Możliwość zamontowania i przygotowania strzykawki przy wyłączonym urządzeniu. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym min. 4” ekranie dotykowym | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5 | Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6 | Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 12 h przy przepływie 5ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin | TAK, PODAĆ |  |  |
| 8 | Ochrona przed zalaniem: min. IP 24 | TAK, PODAĆ |  |  |
| 9 | Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin +/- 1min | TAK, PODAĆ |  |  |
| 10 | Waga max. 2 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 11 | Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach | TAK, PODAĆ |  |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki | TAK |  |  |
| 13 | Wbudowane gniazdo USB | TAK |  |  |
| 14 | Regulacja głośności: min. 10 poziomów | TAK, PODAĆ |  |  |
| 15 | Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min | TAK, PODAĆ |  |  |
| 17 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego | TAK |  |  |
| 18 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących | TAK |  |  |
| 19 | Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych. | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość automatycznej kalibracji dowolnej strzykawki bez użycia dodatkowych elementów z możliwością zapisania jej nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie | TAK |  |  |
| 22 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu | TAK |  |  |
| II | Parametry podaży | - |  |  |
| 1 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 50/60 ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 2 | Co najmniej 6 trybów infuzji: - Tryb podstawowy: ml/h - Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta - Tryb dawki indukcyjnej ( wysycającej ) - Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami - Tryb podnoszenia i opuszczania - Tryb TIVA | TAK, PODAĆ |  |  |
| 3 | Dokładność podaży: +/- 2% | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: - ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: - ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h - ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na min, h, 24h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie: - min. 75 – 900 mmHg - min. 12 poziomów - rozdzielczość min. 75 mmHg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym. | TAK |  |  |
| 8 | Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji | TAK |  |  |
| 9 | Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 10 | Mechanizm blokujący tłok strzykawki zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki podczas wymiany | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia. | TAK |  |  |
| 12 | Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 13 | Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 15 | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością | TAK |  |  |
| 16 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 17 | Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 18 | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1800 ml/h dla strzykawki 50ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 19 | Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 20 | Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1800 ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 21 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |  |
| 22 | Lista leków: min. 40 leków. Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 23 | Parametry infuzji dla leków: - Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus - Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego - Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej | TAK |  |  |
| 24 | Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w strzykawce w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanej strzykawki, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany | TAK, PODAĆ |  |  |
| III | Alarmy |  |  |  |
| 1 | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  |  |
| 2 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
| 3 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji | TAK |  |  |
| 4 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki | TAK |  |  |
| 5 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |  |
| 6 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji | TAK |  |  |
| 7 | Alarm okluzji | TAK |  |  |
| 8 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 9 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 10 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |  |
| 11 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | TAK |  |  |
| 12 | Alarm braku zasilania | TAK |  |  |
| 13 | Alarm przypominający o przerwanym procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min | TAK, PODAĆ |  |  |
| 14 | Czujnik prawidłowego założenia strzykawki w popychaczu tłoka | TAK |  |  |
| IV | Pozostałe | - |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 2 | # Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 30 pkt; 4 lata = 40 pkt. |  |  |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  |  |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 5 | # Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 7 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat od daty dostawy | Tak |  |  |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |  |
| 12 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | Tak |  |  |
| 13 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 14 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 15 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Zadanie 25

Przedmiot zamówienia: Pulsoksymetr 1 szt

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr | Szt. | 1 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA |  | PARAMETR OFEROWANY |  | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Pulsoksymetr stacjonarno-przenośny z odłączanym modułem transportowym posiadającym niezależne zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Waga z akumulatorem: max 1,2 kg | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Wymiary maksymalne szerokość x głębokość x wysokość: 215mm x 180mm x 82 mm (+/- 10mm) | TAK opis |  |  |  |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 5 godzin | TAK opis . |  |  |  |  |
| 6 | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6 godzin | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250 bpm | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±2 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±3 cyfry[%] Noworodki Od 70% do 100%: ±3 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±4 cyfry[%] | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 4,3” z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej. | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Regulacja jasności wyświetlacza min. 5 poziomów | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Min. 5 trybów wyświetlania. Możliwość pracy w płaszczyźnie poziomej i pionowej – parametr oceniany | TAK 5 trybów wyświetlania - 0 pkt. Więcej niż 5 trybów wyświetlania - 5 pkt. podać |  |  |  |  |
| 14 | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla wszystkich parametrów | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Ustawianie granic alarmów wszystkich parametrów | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: min. 30 sekund, 1min.,1,5 min., 2 min., | TAK opis |  |  |  |  |
| 17 | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe SpO2 oraz częstości tętna | TAK |  |  |  |  |
| 18 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 6 poziomów – parametr oceniany | TAK 6-poziomów- 0 pkt. Więcej niż 6 poziomów- 5 pkt. podać |  |  |  |  |
| 19 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |  |  |  |
| II | Parametry wyświetlane | - |  |  |  |  |
| 1 | Częstość pulsu | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Procentowy pomiar SpO2 | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Wskaźnik perfuzji – parametr oceniany | TAK/NIE TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt. podać |  |  |  |  |
| 5 | Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd trendów tabelarycznych i graficznych z min 240 godzin w rozdzielczości nie gorszej niż10 sekund. Możliwość zapisu z wyższą rozdzielczością min. 2 sekundową | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Krótki trend SpO2 oraz PR z ostatnich min.30 min. | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK |  |  |  |  |
| III | Pozostałe parametry | - |  |  |  |  |
| 1 | Port RS232 | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu | TAK |  |  |  |  |
| 3 | System eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Modulacja tonu pulsu w zależności od zmierzonej wartości SpO2 | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania. Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Wyświetlane komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Wyposażanie każdego pulsoksymetru: -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych i dzieci -2 szt -wielorazowy czujnik SpO2 typu Y dla dorosłych i dzieci -1 szt | TAK |  |  |  |  |
| IV | Pozostałe | - |  |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | tak |  |  |  |  |
| 2 | # Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 15 pkt; 4 lata = 25 pkt. |  |  |  |  |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  |  |  |  |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |  |  |
| 5 | # Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | tak |  |  |  |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |  |  |
| 7 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  |  |  |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |  |  |  |
| 10 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | tak |  |  |  |  |
| 11 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) | Tak |  |  |  |  |
| 12 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |  |  |
| 13 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |  |  |

Zadanie 26

Przedmiot zamówienia: Pompa obiętościowa – szt 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa objętościowa | Szt. | 2 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie aparatu : |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
| 2 | Pompa dostosowana do użytku dla pacjentów: dorosły, dziecko, noworodek | Tak |  |  |
| 3 | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację. | TAK |  |  |
| 4 | Aparat infuzyjny mocowany od frontu pompy. Dren w urządzeniu w pozycji poziomej. | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym min. 4” ekranie dotykowym | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6 | Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7 | Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 9h przy przepływie 25ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 8 | Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin | TAK, PODAĆ |  |  |
| 9 | Ochrona przed zalaniem: min. IP 24 | TAK, PODAĆ |  |  |
| 10 | Funkcja Stand-by z możliwością programowania przez użytkownika w zakresie od 1 min do 25 godzin +/- 1min | TAK, PODAĆ |  |  |
| 11 | Waga max. 2 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 12 | Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu na min. 10 poziomach | TAK, PODAĆ |  |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o tryb wzywania pielęgniarki | TAK |  |  |
| 14 | Wbudowane gniazdo USB | TAK |  |  |
| 15 | Regulacja głośności: min. 10 poziomów | TAK, PODAĆ |  |  |
| 16 | Możliwość ręcznego i automatycznego zablokowania ekranu infuzji w celu wyeliminowania niekontrolowanych zmian parametrów | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu min. 1, 2, 5, 10, 30 min | TAK, PODAĆ |  |  |
| 18 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – nie dopuszcza się zasilacza zewnętrznego | TAK |  |  |
| 19 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących | TAK |  |  |
| 20 | Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym w postaci procentowej lub pozostałego czasu do rozładowania urządzenia | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość resetowania ustawień użytkownika przed kolejną infuzją. Nie akceptuje się resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych. | TAK |  |  |
| 22 | Możliwość automatycznej kalibracji dowolnego aparatu infuzyjnego z możliwością zapisania jego nazwy i parametrów bezpośrednio w pompie | TAK |  |  |
| 23 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu | TAK |  |  |
| II | Parametry podaży | - |  |  |
| 1 | Możliwość precyzyjnej pracy z lub bez czujnika kropli | TAK |  |  |
| 2 | Wysoka czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,02 ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 3 | Co najmniej 6 trybów infuzji: - Tryb podstawowy: ml/h - Tryb programowania leku na podstawie masy ciała pacjenta - Tryb dawki indukcyjnej ( wysycającej ) - Tryb sekwencyjny z max. 5 etapami - Tryb podnoszenia i opuszczania - Tryb kroplówki ( z zastosowaniem czujnika kropli ) | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4 | Dokładność podaży: +/- 5% | TAK, PODAĆ |  |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach stężenia: - ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, kU/ml, IU/ml, IE/ml, mmol/ml, mol/ml, kcal/ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania podaży w co najmniej jednostkach tempa dozowania: - ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal na min, h, 24h - ng/kg/, ug/kg/, mg/kg/, g/kg/, U/kg/, KU/kg/, IU/kg/, IE/kg/, mmo/kg/, mol/kg/, kca/kg/ na min, h, 24h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie: - min. 75 – 900 mmHg - min. 12 poziomów - rozdzielczość min. 75 mmHg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 8 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. Klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym. | TAK |  |  |
| 9 | Bolus manualny konfigurowalny w menu pompy przed infuzją oraz automatyczny programowalny podczas infuzji | TAK |  |  |
| 10 | Rejestr zdarzeń z min. 5000 pozycjami z datą i godziną zdarzenia z zapisem każdej czynności wykonywanej na pompie. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 11 | Mechanizm blokujący swobodny przepływ płynu zainstalowany w pompie | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej przy pomocy elementu nie zintegrowanego z pompą. Możliwość demontażu w celu oszczędności miejsca i zmniejszenia wagi urządzenia. | TAK |  |  |
| 13 | Automatyczna funkcja antybolus lub redukcji ciśnienia okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 14 | Zmiana szybkości infuzji, objętości do podania i czasu bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość wyzerowania objętości podanej pacjentowi bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
| 16 | Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością | TAK |  |  |
| 17 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 18 | Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 19 | Zakres prędkości podaży 0,01-1200 ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 20 | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1200 ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 21 | Funkcja programowania objętości do podawania min. 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK, PODAĆ |  |  |
| 22 | Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: min. 100 – 1200 ml/h | TAK, PODAĆ |  |  |
| 23 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |  |
| 24 | Lista leków: min. 40 leków. Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 25 | Parametry infuzji dla leków: - Pełna nazwa leku, skrócona nazwa, maksymalny bolus - Jednostki stężenia: minimalnego, stosowanego i maksymalnego - Jednostki dawki: minimalnej, maksymalnej i stosowanej | TAK |  |  |
| 26 | Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie min. następujących informacji jednocześnie: nazwa podawanego leku, objętość do podania (VTBI), prędkość infuzji, ciśnienie w aparacie w formie graficznej z wyszczególnieniem wybranego poziomu okluzji, stan naładowania akumulatora w formie procentowej lub pozostałego czasu pracy, nazwa oraz objętość używanego aparatu, informacja czy wyświetlacz jest zablokowany czy odblokowany | TAK, PODAĆ |  |  |
| III | Alarmy | - |  |  |
| 1 | Wskaźnik pracy pompy | TAK |  |  |
| 2 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
| 3 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji | TAK |  |  |
| 4 | Alarm końca infuzji | TAK |  |  |
| 5 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji | TAK |  |  |
| 6 | Alarm okluzji | TAK |  |  |
| 7 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 8 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 9 | Alarm braku lub źle założonego aparatu | TAK |  |  |
| 10 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | TAK |  |  |
| 11 | Alarm braku zasilania | TAK |  |  |
| 12 | Alarm przypominający o przerwanym procesie programowania infuzji z możliwością programowania czasu przypomnienia min. 2, 5, 10, 15, 20, 30 min | TAK, PODAĆ |  |  |
| 13 | Czujnik wykrywania powietrza w drenie, jeden między pacjentem a pompą, drugi między pompą a pojemnikiem z płynem | TAK |  |  |
| IV | Pozostałe |  |  |  |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | tak |  |  |
| 2 | # Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 4 lata = 40 pkt. |  |  |
| 3 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | Tak |  |  |
| 4 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 5 | # Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | tak |  |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 7 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 8 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 9 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |  |
| 10 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | tak |  |  |
| 11 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 12 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 13 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 14 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Zadanie 27

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne dziecięce- 2 szt

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko dziecięce | Szt. | 2 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  |  |
| 2 | Podstawa łóżka podpierająca leże gwarantująca stabilność leża. | Tak |  |  |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 940 mm +/-15% | Tak |  |  |
| 4 | Całkowita długość łóżka max. 1800 mm +/-15% | Tak opis |  |  |
| 5 | Łóżko zapewnia funkcje: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego | Tak |  |  |
| 6 | Sterowane funkcjami łóżka mechaniczne | Tak |  |  |
| 7 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak |  |  |
| 8 | Mechaniczna regulacja wysokości leża | Tak |  |  |
| 9 | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 440 mm +/-20% w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak opis |  |  |
| 10 | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 790 mm +/-20%. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak opis |  |  |
| 11 | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | Tak opis |  |  |
| 12 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | Tak |  |  |
| 13 | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół – parametr oceniany | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt Podać |  |  |
| 14 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | Tak opis |  |  |
| 15 | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | Tak |  |  |
| 16 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak |  |  |
| 18 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 200 kg | Tak |  |  |
| 19 | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką. Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 | Tak |  |  |
| 20 | Wyposażenie dodatkowe: - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża, - materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., - wysięgnik z tworzywowym uchwytem ręki, - wieszak kroplówki wygięty w kierunku łóżka | Tak opis |  |  |
| 21 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |  |
| 22 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |
| II | Pozostałe | - |  |  |
| 1 | # Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 4 lata = 30 pkt. |  |  |
| 2 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 3 | # Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | tak |  |  |
| 4 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 5 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 6 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 8 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |

Zadanie 28

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne -10 szt

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne | Szt. | 10 |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie : |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, łatwa w utrzymaniu czystości. | Tak |  |  |
| 2 | Podstawa łóżka podpierająca leże gwarantującą stabilność leża. | Tak |  |  |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm +/-15% | Tak opis |  |  |
| 4 | Całkowita długość łóżka min. 2000 mm, max. 2300 mm | Tak opis |  |  |
| 5 | Dostępne funkcje łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego | Tak |  |  |
| 6 | Mechaniczne sterowanie funkcjami łóżka | Tak |  |  |
| 7 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak |  |  |
| 8 | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 410 mm +/-15% w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak opis |  |  |
| 9 | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 700 mm +/-20%. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak opis |  |  |
| 10 | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | Tak opis |  |  |
| 11 | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół – parametr oceniany | TAK – 10pkt NIE – 0 pkt podać |  |  |
| 12 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża | Tak |  |  |
| 13 | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie) | Tak |  |  |
| 14 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | Tak |  |  |
| 15 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak |  |  |
| 16 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | Tak |  |  |
| 17 | Łóżko wyposażone w opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką. Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 | Tak |  |  |
| 18 | Wyposażenie dodatkowe: - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża, - materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt., - wysięgnik z tworzywowym uchwytem ręki, - wieszak kroplówki wygięty w kierunku łóżka | Tak opis |  |  |
| 19 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |  |
| 20 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |
| II | Pozostałe | - |  |  |
| 1 | # Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 4 lata = 30 pkt. |  |  |
| 2 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 3 | # Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | tak |  |  |
| 4 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 5 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 6 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 8 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |

Zadanie 29

Przedmiot zamówienia:  Łóżko ortopedyczne -2 szt

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko ortopedyczne | Szt. | 2 |  |  |  |  |

| Lp. |  |  | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |  |
|  |  |  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  | Przeznaczenie : |  |  |  |  |
|  |  |  | Rok produkcji : min. 2020, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |  |
| I |  |  | WYMAGANIA OGÓLNE ŁÓŻKA |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |  |  |
| 2 |  |  | Leże łóżka trzysegmentowe | Tak |  |  |  |
| 3 |  |  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym | Tak |  |  |  |
| 4 |  |  | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60° | Tak |  |  |  |
| 5 |  |  | Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokady znajdują się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu | Tak |  |  |  |
| 6 |  |  | Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1315mm (+/-20mm) | Tak opis |  |  |  |
| 7 |  |  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak |  |  |  |
| 8 |  |  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu | Tak |  |  |  |
| 9 |  |  | Regulacja leża systemem zaczepowym | Tak |  |  |  |
| 10 |  |  | Szerokość całkowita 765mm ± 10mm | Tak opis |  |  |  |
| 11 |  |  | Długość całkowita 1600mm ± 10mm | Tak opis |  |  |  |
| 12 |  |  | Regulacja wysokości 505 – 805mm ± 10mm | Tak opis |  |  |  |
| 13 |  |  | Kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 15° (± 5°) | Tak opis |  |  |  |
| 14 |  |  | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15° (± 5°) | Tak opis |  |  |  |
| 15 |  |  | Kolorystyka do wyboru zgodnie z paletą kolorów wykonawcy. | Tak |  |  |  |
| II |  |  | WYPOSAŻENIE / WYMAGANIA DODATKOWE | - |  |  |  |
| 1 |  |  | Materace | Tak |  |  |  |
| 2 |  |  | Statyw kroplówki przyłóżkowy | Tak |  |  |  |
| III |  |  | Pozostałe | Tak |  |  |  |
| 1 | # Pełna 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. |  | Pełna 2 letnia gwarancja = 0 pkt. Gwarancja 3 lata = 20 pkt; 5, lat = 30 pkt. |  |  |  |
| 2 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. |  | Tak |  |  |  |
| 3 | # Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii |  | tak |  |  |  |
| 4 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |  | Tak |  |  |  |
| 5 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. |  | Tak |  |  |  |
| 6 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |  | Tak/ podać m.in. adres, nazwę i nr telefonu serwisu |  |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego (dołączony do oferty) |  | Tak |  |  |  |
| 8 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi |  | Tak |  |  |  |

Dotyczy opisów przedmiotu zamówienia i parametrów. W tabeli dotyczącej oferowanego urządzenia  należy opisać, zamieścić faktycznie oferowany  parametr  urządzenia   tj.:  jeśli oferuje urządzenie, które dany parametr lub funkcje posiada należy wpisać np. „TAK”  i potwierdzić umieszczając wymagany opis funkcji, wymogu lub parametru - odpowiednio.  Jeśli wymaganego parametru oferowane urządzenie nie posiada należy wpisać ”NIE”.   Tak sporządzony opis traktowany będzie jako oświadczenie wykonawcy.

- Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu dot. funkcji lub parametru – zgodnie z nakazem (np. tylko słowo ”Tak”, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia i podlegać będzie odrzuceniu.

2.Za nie odpowiadającą  treści SIWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w tabelach lub  kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” i opisów,  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia