Załącznik Nr 1                    
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*


Numer faksu:


0 (....  ) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................

Nr rachunku rozliczeniowego  ................................................................... 


Godziny urzędowania            ...................................................

Jestem:   osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  nie prowadzącą działalności…/  mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe) 

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie  

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn
NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-28PN-2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

 3.1  Cena oferty
	Zadanie nr 
	Cena netto zł.
	Podatek VAT w zł.
	Stawka VAT %
	Cena brutto zł

	1
	
	
	
	

	2

itd
	
	
	
	


/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/
4.Oświadczam, że:
4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie. 

4.2 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów 
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

  4.4 Dotyczy zad. nr 1, 2, 3 - Okres gwarancji w zakresie zadania nr ……….. wynosi  ……………… miesięcy.

(brak wpisu oznaczać będzie zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji i przyznanie 0 pkt.  w kryterium)
5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... .......... 

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/
Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.1.
Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2.
Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu 
7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

       obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr 

       zadania i pozycje w zadaniu) 

7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Dokumenty

       Informujemy, że :  

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ……………………………… 

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….
► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ………………………… 

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia: ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd. 

10.  Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.Inne informacje wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy).................................................................................................

___________________________       

Imiona i nazwiska osób 

     

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.
**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:

· potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

· wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

· wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku

                                                                                                               Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2

Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.

Zadanie 1.
	LP
	Nazwa i opis parametrów
	Ilość
	Jedn. miary
	Cena netto
	Wartość netto
	Vat zł. 
	Wartość brutto
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego
	Producent i nazwa handlowa. 

	1
	WAGA MEDYCZNA KOLUMNOWA ZE WZROSTOMIERZEM
Specyfikacja techniczna :
•
Obciążenie maksymalne 
200 kg
•
Działka elementarna 
100 g < 150 kg > 200 g
•
Zakres TARA 
200 kg
•
Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 30 x 85 x 40 cm (+/- 4cm)
•
Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) 27 x 7,5 x 28 cm (+/-1cm)
•
Wyświetlacz / Wysokość cyfr 
LCD / 15-20 mm
•
Wysokość odczytu 
ok. 820 mm
•
Masa własna 
do 8 kg
•
Zasilanie elektryczne 
6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i zasilacz (opcjonalnie) dostarczone z wagą z zestawie
•
Pobór prądu 
ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy)
•
Kolor 
biały, czarny
•
Okładzina  antypoślizgowa
•
Znak zgodności 
CE 
•
Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasa I
•
Elektryczne urządzenie medyczne 
typ B
•
Instrukcja obsługi w jęz. polskim w formie papierowej lub  elektronicznej przy dostawie + szkolenie personelu
•
Funkcje  TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie 
•
Klasa dokładności   III 
•
Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, 12W –  załączone do oferty oświadczenie spełnienia wymogu
Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
•
Instalacja ma być wykon z optymalizacją efektywności energetycznej.
	1
	Szt. 
	
	
	
	
	
	

	2
	WAGA NIEMOWLĘCA, DZIECIĘCA (2w1)
·  Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub leżącej.
· Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą.
· Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi.
· Możliwość określania ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki funkcji BMIF
· Mała masa wagi i dodatkowo dostępna torba do przenoszenia wymiary (szer. x wys. x głęb.): maksymalne 57 x 33 x 15 cm (+/- 1 cm)
· Urządzenie medyczne, zgodne z normami bezpieczeństwa (przycisk „on/włącz” w kolorze bezbarwnym lub zielonym spełniać ma wymóg normy IEC 60601-1
· 4 podgumowane punkty podparcia wagi.
· Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii  (baterie dostarczone razem z wagą w pakiecie)
· Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z materiału ABS
· Funkcja szybkiego zatrzymania wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci funkcją HOLD 
· Obciążenie maksymalne

Do 20 kg
· Działka elementarna

10 g < 10 kg > 20 g
· Zakres TARA

20 kg

· Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
55 x 15 x 33 cm
 (+/- 2cm)

· Wyświetlacz / Wysokość cyfr

LCD / minimum 
20 mm

· Temperatura pracy

+10 °C do +40 °C

· Masa własna

Do 3 kg
· Zasilanie elektryczne

Np. 6 baterii typu R6 

(“paluszki”)

· Pobór prądu

ok. 30 mA

· Interfejs szeregowy

---

· Kolor

Biały lub kremowy

· Znak zgodności

CE 0109 CE 0123

· Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG

klasa IIII

· Elektryczne urządzenie medyczne

typ B

· Znak zgodności CE

D00-09-020

· Instrukcja obsługi w języku polskim

Przy dostawie

· Funkcje

TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie

•
Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, 12W –  załączone do oferty oświadczenie spełnienia wymagań
•
Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji 
•
Instalacja ma być wykon z optymalizacją efektywności energetycznej.
	1
	Szt.
	
	
	
	
	
	

	3
	Statyw do kroplówki z listwa zasilającą 

· Stalowy stelaż, podstawa z tworzywa sztucznego
· Regulacja wysokości 110 do 230 cm
· Podstawa  z 5 kółkami obrotowymi umożliwia łatwe przemieszczanie
· 4 zaczepy z wykonane z metalu o max. obciążeniu 2,5 kg / 1 hak
· Listwa zasilająca
· stelaż chromowany
· Kolor podstawy: czarny
· Gwarancja 24 miesiące
•
Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji
•
Instalacja ma być wykon z optymalizacją efektywności energetycznej.
	15
	Szt. 
	
	
	
	
	
	

	4
	Szafa na leki jednoskrzydłowa - SZAFA MEDYCZNA 1-DRZWIOWA Z PRZESZKLONYMI DRZWIAMI

Szafa na leki - Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm-1 mm. Drzwi szafy przeszklone z szyby hartowanej, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. kolor – biała; 4 półki ze szkła hartowanego, kolor biały , stopki regulacyjne.

Dane techniczne:
· wys: 180 cm, szer: 60 cm, gł: 42 cm  (+/- 4cm)
•
Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji 
•
Instalacja ma być wykon z optymalizacją efektywności energetycznej.
	1
	Szt. 
	
	
	
	
	
	

	5
	Szafa na leki dwuskrzydłowa - SZAFA MEDYCZNA 2-DRZWIOWA Z PRZESZKLONYMI DRZWIAMI

Szafa na leki - Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm-1 mm. Drzwi szafy przeszklone z szyby hartowanej, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. kolor – biała; 4 półki ze szkła hartowanego, kolor biały , stopki regulacyjne.

Dane techniczne:
· wys: 180 cm, szer: 90 cm, gł: 42 cm (+/- 4 cm)
•
Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji 
•
Instalacja ma być wykon z optymalizacją efektywności energetycznej.
	1
	Szt. 
	
	
	
	
	
	

	            Razem
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja -  poz. od 1 do 5,  Gwarancja -  poz. od 1 do 2, minimum 24 miesiące dla całego pakietu. (parametr oceniany. Okres gwarancji podać w zał. nr 1 do SWZ pkt 4 gdzie 24 miesiące = 0pkt; 36 miesięcy = 30 pkt. 48 i więcej = 40 pkt; 

Wymagane odn. poz. 1, 2, 3 szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Dotyczy poz. 1, 2, 3  - Oświadczenie Wykonawcy,

 Oświadczam, że oferowane urządzenie spełniają wymóg i że dostarczę procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej podczas realizacji zamówienia.

Oświadczam, że oferowany wyrób spełnia  kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny. 
Zadanie 2
	
	
	
	
	
	

	l.p.
	Nazwa i opis parametrów

	ilość
	Jed. miary
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT zł.
	Wartość brutto
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego
	Producent i nazwa handlowa

	1
	 Zestaw pielęgnacyjny dla noworodka. Stanowisko do pielęgnacji noworodków - wanienka

Moduł „A” wanienka z szafką dwudrzwiową– szer. 80 cm
WYKONANIE:
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany
proszkowo na kolor wg palety RAL;
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej ;
- wanienka z laminatu poliestrowo-szklanego
- nóżki o wysokości 110-100 mm z możliwością poziomowania
Wymiary: 80x58x90 cm [szer. x głęb. X wys. (+/- 3 cm)
Stelaż kolor szary/ kolor płyty jasnoniebieski lub ich odcienie
- bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem BP i syfon w zestawie.
•
Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
•
Instalacja ma być wykon z optymalizacją efektywności energetycznej.
	5
	Szt.
	
	
	
	
	
	

	2
	 Zestaw pielęgnacyjny dla noworodka. Stanowisko do pielęgnacji noworodków – stolik zabiegowy

Moduł „B” stolik zabiegowy z 3 szufladami
WYKONANIE:
- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL;
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej ;
- blat z laminatu poliestrowo-szklanego, materacyk w zestawie
- szuflady z systemem cichego domykania
- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania
Wymiary: 70x58x90 cm szer. x głęb. X wys. (+/- 3 cm)
Wymiary materacyka: 50x65 cm (+/- 3 cm)
•
Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji 
•
Instalacja ma być wykonana z optymalizacją efektywności energetycznej. 
	5
	Szt. 
	
	
	
	
	
	


Gwarancja -  poz. od 1 do 2,  minimum 24 miesiące dla całego pakietu. (parametr oceniany. Okres gwarancji podać w zał. nr 1 do SWZ pkt 4 gdzie 24 miesiące = 0pkt; 36 miesięcy = 30 pkt. 48 i więcej = 40 pkt; 
Zadanie 3

	l.p.
	Nazwa i opis parametrów

	ilość
	Jed. miary
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT zł.
	Wartość brutto
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego
	Producent i nazwa handlowa

	1
	Wózek zabiegowy podwójny - wielofunkcyjny wózek oddziałowy podwójny

 Szerokość całkowita 410 mm (+/- 20 mm)
Długość całkowita 980 mm (+/- 20 mm)
Wysokość od podłogi  890 mm (+/- 20 mm)
Stelaż wózka wykonany z profili stalowych lub aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym
Wózek trzypoziomowy,  wyposażony w cztery takie same pojemniki tworzywowe, umieszczane po dwa na 2\dwóch dolnych poziomach oraz wyjmowaną tacę ze stali nierdzewnej jako górną półkę
Wózek wyposażony w uchwyt worka na odpady z tworzywową pokrywą, oraz podstawą pod worek, wykonaną z tego samego materiału, co stelaż wózka.
Wózek wyposażony w druciany kosz.
Podstawa mobilna wyposażona w cztery koła (z bieżnikiem nie brudzącym podłóg w tym minimum 2 z blokadą ) o średnicy min. 75mm.
Szkolenie personelu przy odbiorze technicznym produktów
Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub Oświadczenie  dopuszczające do obrotu
•
Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji 
•
Instalacja ma być wykon z optymalizacją efektywności energetycznej.

	1
	Szt. 
	
	
	
	
	
	

	2
	Wózek zabiegowy pojedynczy - wielofunkcyjny wózek oddziałowy pojedynczy

Szerokość całkowita 410 mm (+/- 20 mm)
Długość całkowita 650 mm (+/- 20 mm)
Wysokość od podłogi  890 mm (+/- 20 mm)
Stelaż wózka wykonany z profili stalowych lub aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym
Wózek trzypoziomowy,  wyposażony w trzy  pojemniki tworzywowe, po jednym na każdym poziomie
Wózek wyposażony w uchwyt worka na odpady z tworzywową pokrywą, oraz podstawą pod worek, wykonaną z tego samego materiału, co stelaż wózka
Wózek wyposażony w druciany kosz
Podstawa mobilna wyposażona w cztery koła (z bieżnikiem nie brudzącym podłóg w tym minimum 2 z blokadą ) o średnicy min. 75mm.
Szkolenie personelu przy odbiorze technicznym produktów
Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub Oświadczenie  dopuszczające do obrotu
•
Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji 
•
Instalacja ma być wykon  z optymalizacją efektywności energetycznej.
	2
	Szt. 
	
	
	
	
	
	


Gwarancja -  poz. od 1 do 2,  minimum 24 miesiące dla całego pakietu. (parametr oceniany. Okres gwarancji podać w zał. nr 1 do SWZ pkt 4 gdzie 24 miesiące = 0pkt; 36 miesięcy = 30 pkt. 48 i więcej = 40 pkt; 
Zadanie 4
Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor z akcesoriami i Centrala kardiomonitorująca na dwa punkty pielęgniarskie
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT zł. 
	Wartość brutto

	1
	Kardiomonitor z akcesoriami
	Szt.
	5
	
	
	
	

	2
	Centrala kardiomonitorująca na dwa punkty pielęgniarskie
	zestaw
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA WYMAGALNOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY opis
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego : ………………

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE Kardiomonitor z akcesoriami, 5 szt.

	1
	Stanowiska monitorujące wyposażone w kardiomonitory.

Wszystkie kardiomonitory objęte niniejszym zamówieniem muszą być wzajemnie kompatybilne tzn:

- posiadać ujednolicony interfejs użytkownika

- posiadać możliwość podłączenia do wspólnego systemu centralnego monitorowania

- posiadać kompatybilność akcesoriów z posiadanymi przez Użytkownika kardiomonitorami z serii Intellivue pracującymi w Oddziale Onkologii
	TAK
	
	

	2
	Kardiomonitor o budowie kompaktowej – moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane.
	TAK
	
	

	3
	Konwekcyjny system chłodzenia zapewniający bezgłośną pracę.
	TAK
	
	

	4
	Tryby pracy:

- monitorowanie

- symulacja pacjenta (do celów szkoleniowych) – włączenie zabezpieczone hasłem

- konfiguracja – włączenie zabezpieczone hasłem

- serwis – włączenie zabezpieczone hasłem
	TAK
	
	

	5
	Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania w standardzie Ethernet lub bezprzewodowym.
	TAK
	
	

	6
	Wytrzymałość na uderzenia według normy IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3,IEC/EN 60068-2-27 min.  100 g.

Odporność na upadek zgodnie z normą EN1789, według normy EN 60068-2-32 wysokość min.0,75 m.

Stopień ochrony na kurz i wodę  według normy IEC/EN 60529: IP 32.

Parametry potwierdzenie spełnienia norm w oryginalnych folderach, prospektach producenta
	TAK
	
	

	7
	Ekran kolorowy LCD/TFT sterowany dotykowo o rozdzielczości min 800x600.

Przekątna ekranu min. 8".
	TAK podać.

przekątna ekranu:

8” = 0 pkt.

12” i więcej = 5  pkt.
	
	

	8
	Co najmniej 5 niezależnych, fabrycznie zaprogramowanych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania urządzenia, w tym:

- ekran 3 krzywych dynamicznych różnych parametrów

- ekran OxyCRG (oksykardiorespirogram)

- ekran 12 odprowadzeń EKG

- ekran krzywych dynamicznych wraz z krótkimi odcinkami trendów

- ekran dużych wartości liczbowych w miejscu krzywych
	TAK opis
	
	

	9
	Automatyczne dopasowanie wielkości wyświetlanych krzywych do ilości podłączonych pomiarów.
	TAK
	
	

	10
	Możliwość tworzenia i zapamiętywania własnych konfiguracji ekranu (min 5)
	TAK
	
	

	11
	Możliwość zatrzymania w dowolnym momencie krzywych na ekranie (tzw zamrożenia) w celu dokładnej analizy.
	TAK
	
	

	12
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika.

System alarmów zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 9703-2.
	TAK opis
	
	

	13
	Możliwość czasowego zawieszenia alarmów.
	TAK
	
	

	14
	Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z możliwością ustawienia różnego poziomu dla każdej z kategorii alarmów

Możliwość zablokowania wyciszenia alarmów poniżej zaprogramowanego poziomu z zabezpieczeniem hasłem.
	TAK
	
	

	15
	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 48 godzin. Jednoczasowa prezentacja min 4 parametrów w trendzie graficznym
	TAK
	
	

	16
	Pamięć co najmniej 100 zdarzeń alarmowych z czasem wystąpienia.
	TAK opis
	
	

	17
	Monitory zasilane elektrycznie z sieci 230 VAC/50 Hz ±10%.
	TAK
	
	

	18
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 200W
	Tak podać

moc:

200W = 0 pkt

mniejsza niż 200W =  10 kpt.
	
	

	19
	Zasilanie akumulatorowe w monitorze na min. 3 h pracy.
	TAK
	
	

	20
	Masa monitora nie większa niż 5 kg
	Tak podać


	
	

	21
	Konstrukcja zapewniająca cichą pracę, bez wewnętrznych wentylatorów i filtrów
	TAK
	
	

	22
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów sterujących).

Sterowanie przez ekran dotykowy - możliwość czasowego zablokowania reakcji na dotyk bez wyłączania monitora.
	TAK
	
	

	23
	Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień odpowiednio dla wszystkich grup wiekowych pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli).

Możliwość definiowania własnych profili pacjentów z odpowiednimi ustawieniami.
	TAK
	
	

	24
	Możliwość dopasowania zawartości menu ekranowego do potrzeb użytkownika. Możliwość zmiany kolejności pozycji w menu oraz ukrycia niewykorzystywanych pozycji / funkcji.
	TAK
	
	

	25
	Oprogramowanie realizujące funkcje:

- kalkulatora lekowego

- kalkulatora liczbowego
	TAK
	
	

	26
	Pomiar EKG
	TAK
	
	

	27
	Monitorowanie EKG za pomocą przewodu 3 lub 5-elektrodowego z możliwością jednoczesnego wyświetlenia 12 odprowadzeń EKG

Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. Dokładność ± 1%.

Wykrywanie impulsu stymulatora.

Prezentacja liczbowa wartości HR, PVC, ST , QT, QTc

Wyjście sygnału EKG na defibrylator.

Pomiary EKG zgodne z wymaganiami norm EN60601-2-25, EN60601-2-27, EN60601-2-51

W komplecie do każdego kardiomonitora przewód EKG

3 odprowadzeniowy -1szt
	TAK opis
	
	

	28
	Analiza odchylenia odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń w zakresie min od -20 do +20 mm
	TAK opis
	
	

	29
	Analiza zaburzeń rytmu EKG z alarmami poważnych arytmii, w tym: bradykardii, tachykardii, asystolii, migotania przedsionków, migotania komór
	TAK
	
	

	30
	Pomiar oddechu
	TAK
	
	

	31
	Pomiar oddechu metodą impedancyjną.
	TAK
	
	

	32
	Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-160 odd./min, dokładność nie gorsza niż +/-2 odd/min
	TAK
	
	

	33
	Prezentacja krzywej oddechowej i liczby oddechów na minutę.
	TAK
	
	

	34
	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego
	TAK
	
	

	35
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna.

Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN60601-2-30:2000
	TAK
	
	

	36
	Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. Zakres pomiarowy min: 10 – 260 mmHg.
	TAK opis
	
	

	37
	Fabrycznie zaprogramowane różne wartości początkowe ciśnienia w mankiecie dla różnych grup wiekowych pacjentów: dorosły, dziecko, noworodek

Zabezpieczenie ciśnieniowe: max 300+/-20 mmHg
	TAK
	
	

	38
	Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 min – 12 godzin.
	TAK
	
	

	39
	Możliwość zaprogramowania sekwencji pomiarowej np. 3 pomiary co 5 minut, następnie 3 pomiary co 20 minut itd
	TAK opis
	
	

	40
	Funkcja utrzymywania ciśnienia w mankiecie (tzw. stazy)
	TAK
	
	

	41
	W komplecie do każdego kardiomonitora mankiety wielorazowe w 3 rozmiarach po 1 szt.
	TAK
	
	

	42
	Pomiar saturacji
	TAK
	
	

	43
	Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych (technologia z certyfikatem: Masimo, Nellcor lub FAST)

Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9919:2005
	TAK
	
	

	44
	Zakres pomiarowy SpO2 pełny tzn: 0 – 100%

Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min.
	TAK opis
	
	

	45
	Regulowany czas odpowiedzi (uśredniania) – min 3 wartości
	TAK
	
	

	46
	Modulacja wysokości dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji
	TAK
	
	

	47
	Zwłoka alarmu saturacji proporcjonalna do wartości o jaką przekroczony został limit alarmowy
	TAK
	
	

	48
	Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego.
	TAK opis
	
	

	49
	W komplecie do każdego kardiomonitora czujnik wielorazowy na palec dla pacjentów dorosłych 1szt i dla dzieci -1szt wykonany z silikonu, nie zawierający elementów mechanicznych (sprężyn, śrub itp.)
	TAK
	
	

	50
	Pomiar temperatury
	TAK
	
	

	51
	Pomiar temperatury powierzchniowy i/lub wewnętrzny.

Zakres pomiarowy min.: 0 – 45 stopni. Dokładność ± 0,1ºC

Pomiar temperatury zgodny z wymaganiami normy EN 12470-4:2000

W komplecie do każdego kardiomonitora czujnik do mierzenia temperatury powierzchniowej.
	TAK opis
	
	

	52
	Kardiomonitor wyposażony w uchwyt pozwalający na zawieszenie na barierce łóżka na czas transportu
	TAK
	
	

	53
	W komplecie do każdego kardiomonitora stojak jezdny na 5 kółkach z rączką do prowadzenia i koszykiem na akcesoria. Możliwość szybkiego wypięcia kardiomonitora z uchwytu zabezpieczającego bez użycia narzędzi.
	TAK
	
	


CD. zad. nr 4

	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA WYMAGALNOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY OPIS
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Centrala kardiomonitorująca na dwa punkty

	1
	Centrala monitorująca
	TAK
	
	

	2
	W skład zamawianej centrali monitorującej  wchodzą:

- centralne, stanowisko robocze dla opisanych wyżej 5 szt. urządzeń (kardiomonitorów) i urządzeń (kardiomonitorów) z serii Intellivue pracujących w Oddziale Onkologii. Pełna kompatybilność.

Centralne, stanowisko robocze składające się z monitora  typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 22” i rozdzielczości Full HD, komputera, zasilacz awaryjny (UPS), niezbędnych komponentów sieciowych
	TAK
	
	

	3
	System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 8.1 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta
	TAK
	
	

	4
	System przygotowany sprzętowo i programowo do nadzorowania co najmniej 7 urządzeń (kardiomonitorów) z możliwością rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące
	TAK
	
	

	5
	Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 22” i rozdzielczości Full HD
	TAK opis
	
	

	6
	Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z  kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych.
	TAK
	
	

	7
	Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu  z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym:

- zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie

- zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie)
	TAK
	
	

	8
	Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora.
	TAK
	
	

	9
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka
	TAK
	
	

	10
	Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia
	TAK
	
	

	11
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach.
	TAK
	
	

	12
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów  na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT.
	TAK
	
	

	13
	Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia  lub do udostępnionego dysku sieciowego
	TAK
	
	

	14
	Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej:

• Asystolia

• Vfib/Vtach

• Tachykardia komorowa

• Ciężka tachykardia

• Ciężka bradykardia

• Wysoka częstość skurczów ektopowych

• HR wysokie

• HR niskie

• Migotanie przedsionków (początek i koniec)
	TAK opis
	
	

	15
	Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków)
	TAK
	
	

	16
	Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii
	TAK
	
	

	17
	Trendy graficzne  i numeryczne  z minimum 7 ostatnich  dni wszystkich  mierzonych przez monitory parametrów
	TAK
	
	

	18
	Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych.
	TAK
	
	

	19
	Oprogramowanie centrali języku polskim
	TAK
	
	

	20
	Aktywne stanowisko podglądowe pozwalające na  obserwację  danych  co najmniej 7 monitorowanych pacjentów z możliwością  zmiany zakresu alarmów. Składające się z monitora  typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 22” i rozdzielczości Full HD, komputera, drukarki.
	TAK opis
	
	

	21
	System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7
	TAK
	
	

	22
	Możliwość rozbudowy systemu do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) i danych laboratoryjnych oraz eksportowania danych fizjologicznych zbieranych przez system monitorowania
	TAK
	
	

	23
	Drukarka laserowa podłączona do systemu w formacie A4
	TAK
	
	

	24
	Zasilacz awaryjny typu UPS
	TAK
	
	

	25
	Pasywne stanowisko podglądowe pozwalające na obserwację danych monitorowanych pacjentów, składające się z monitora  typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 22” i rozdzielczości Full HD
	TAK opis
	
	

	II
	Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 4  - kardiomonitory i centrala.
	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK 
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie ma ujmować elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK

	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.
Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej (instrukcja przy dostawie)
	TAK,

	
	

	5
	Proponowany wyrób ma spełniać kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny.
	TAK  
	
	

	6
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	Tak 
	
	

	7
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na  oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata = 0 pkt.

3 lata = 15 pkt.

4 lata =25 
	
	

	8
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	9
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	10
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	11
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	13
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu
	
	

	14
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych
	TAK
	
	

	15
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	16
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	17
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 5
Przedmiot zamówienia:  Łóżko dziecięce – 5 szt
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Łóżko dziecięce


	Szt.
	5
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNAWYMAGALNOŚĆ 
	PARAMETR OFEROWANY OPIS
	OCENA PUNKTOWA
	

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...
	

	
	Producent :……………………………………………………………………
	


	
	Przeznaczenie  :


	

	
	Rok produkcji  : min. 2021, nowe, nieużywane.
	

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego …
	

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE Łóżko dziecięce
	

	1
	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych  pokrytych lakierem proszkowym
	TAK
	
	
	

	2
	Leże łóżka 
	Tak podać - Leże

trzysegmentowe = 10 pkt.

Leże

dwusegmentowe

= 0 pkt.
	
	
	

	3
	Segmenty leża wypełnione  siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym
	TAK
	
	
	

	4
	Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do 60°
	TAK
	
	
	

	5
	Łóżko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokady znajdują  się w poręczach bocznych, łatwych w użytkowaniu
	TAK
	
	
	

	6
	Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie 915-1400mm (+/-20mm)
	TAK opis
	
	
	

	7
	Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
	TAK
	
	
	

	8
	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z w tym 2 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu
	TAK
	
	
	

	9
	Regulacja leża systemem zaczepowym
	TAK
	
	
	

	10
	Szerokość całkowita 76cm ± 2cm
	TAK
	
	
	

	11
	Długość całkowita 166 cm ± 2cm
	TAK
	
	
	

	12
	Regulacja wysokości 50 – 80cm ± 2cm
	TAK
	
	
	

	13
	Kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 15° (± 5°)
	TAK
	
	
	

	14
	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15° (± 5°)
	TAK
	
	
	

	15
	Kolorystyka do wyboru zgodnie z paletą kolorów wykonawcy.
	TAK
	
	
	

	II
	WYPOSAŻENIE / WYMAGANIA  DODATKOWE
	TAK
	
	
	

	1
	Materace pasywny do terapii przciwodleżynowej
	TAK
	
	
	

	2
	Statyw kroplówki przyłóżkowy
	TAK
	
	
	

	III
	Pozostałe
	TAK
	
	
	

	
	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK
	
	

	
	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.
	TAK
	
	

	
	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

	TAK 
	
	

	
	5
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie
	
	
	

	
	6
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK opis

gwarancja:

2 lata = 0 pkt.

3 lata = 20 pkt.

4 lata = 30 pkt
	
	

	
	7
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	
	8
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	
	9
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel. 
	
	

	
	10
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (
	TAK
	
	

	
	11
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	
	12
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 6- Pakiet
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Łóżko szpitalne z wagę
	Szt.
	1
	
	
	
	

	2
	Łóżko szpitalne z uchwytem do podnoszenia
	Szt.
	4
	
	
	
	

	3
	Łóżko szpitalne
	Szt.
	5
	
	
	
	

	4
	Szafka przyłóżkowa
	Szt.
	10
	
	
	
	

	5
	Wózek do transportu
	Szt.
	1
	
	
	
	


1.  Łóżko szpitalne z wagą
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA WYMAGALNOŚĆ
	PARAMETR OFEROWANY

OPIS
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego..

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Łóżko szpitalne z wagę

	1
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach lub inne rozwiązanie gwarantujące stabilność leża.

Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia i akcesoria.
	TAK

PODAĆ
	
	

	2
	 Długość całkowita: 220 cm +/- 10 cm;

Szerokość całkowita 101 cm, +/- 10 cm;
	TAK PODAĆ
	
	

	3
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15cm. umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych, podjazd przyłóżkowym aparatem RTG, podnośnikiem.
	TAK PODAĆ


	
	

	4
	W narożnikach leża 4 krążki uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.
	TAK
	
	

	5
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.
	TAK
	
	

	6
	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu.

Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR.

Segment wezgłowia wypełniony przezierną płytą HPL wraz z  tunelem na kasetę RTG pod nim;

Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń po obu stronach łóżka, zabezpieczające pilota w czasie transportu.
	TAK PODAĆ
	
	

	7
	Autoregresja segmentu oparcia pleców  - min. 9 cm.
	TAK
	
	

	8
	W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia do mocowania wysięgnika z uchwytem ręki;
	TAK
	
	

	9
	Sterowanie funkcjami łóżka:

Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda;

Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, z wyświetlaczem LCD pokazującym uruchomioną funkcję; funkcja CPR, przycisk serwisowy; możliwość  położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą przycisków; informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD; panel centralny;

pilot przewodowy;

Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
	TAK PODAĆ
	
	

	10
	Regulacje elektryczne:

elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 900 mm +/- 100 mm

- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50)

- segment uda od 0  do 45 stopni (+/- 50)

- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)

- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)

- zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500 mm.

- sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża.
	TAK PODAĆ
	
	

	11
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
	TAK PODAĆ
	
	

	12
	Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną grubości min. 8mm., montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję ze stali nierdzewnej integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV.

Możliwość wyboru płyty kolorystycznej min. 10 kolorów
	TAK PODAĆ
	
	

	13
	Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52.

Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane  pneumatyczne.

Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.

Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta  min. 40 cm.

Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach.

Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta.

Możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych.

barierki zabezpieczające na całej długości leża;
	TAK
	
	

	14
	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny;
	TAK
	
	

	15
	Przedłużenie leża – min. 25 cm.;

dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka; nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża;
	TAK

PODAĆ
	
	

	16
	4 uchwyty stabilizujące materac;
	TAK
	
	

	17
	Podwójne koła zintegrowane o średnicy  150mm. z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.
	TAK

PODAĆ
	
	

	18
	Bezpieczne obciążenie  robocze minimum 240 kg.;
	TAK

PODAĆ
	
	

	19
	Układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6;
	TAK
	
	

	20
	Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta

spełniający wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiadający świadectwo OMIL.

Cechy szczególe:
sterowanie wagą za pomocą odrębnego pilota przewodowego, z możliwością zawieszenia na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy min. 2,4“;

Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia

dokładność ważenia: 100g. -200g. do wyboru;

funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku.
	TAK

PODAĆ
	
	

	21
	Elementy wyposażenia łóżek:

· 2 uchwyty na worek urologiczny po obu stronach łóżka;

· materac wodoodporny, paroprzepuszczalny, wysokość min 10 cm.;
	TAK
	
	

	22
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 1000W
	TAK

moc:

1000W =0 pkt

mniejsza niż 1000W = 10 pkt.
	
	


6/2 Łóżko szpitalne z uchwytem do podnoszenia
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Łóżko szpitalne z uchwytem do podnoszenia

	1
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach lub inne rozwiązanie gwarantujące stabilność leża.

Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia i akcesoria.
	TAK

PODAĆ
	
	

	2
	Długość całkowita: 2200 mm +/- 100 mm;

Szerokość całkowita 1010 mm, +/- 100 mm;
	TAK PODAĆ
	
	

	3
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15cm. umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych, podjazd przyłóżkowym aparatem RTG, podnośnikiem.
	TAK PODAĆ
	
	

	4
	W narożnikach leża 4 krążki uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.
	TAK
	
	

	5
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.
	TAK
	
	

	6
	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu.

Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR.

Segment wezgłowia wypełniony przezierną płytą HPL wraz z  tunelem na kasetę RTG pod nim;

Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń po obu stronach łóżka, zabezpieczające pilota w czasie transportu.
	TAK PODAĆ
	
	

	7
	Autoregresja segmentu oparcia pleców  - min. 9 cm.
	TAK
	
	

	8
	W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia do mocowania wysięgnika z uchwytem ręki;
	TAK
	
	

	9
	Sterowanie funkcjami łóżka:

Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda;

Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, z wyświetlaczem LCD pokazującym uruchomioną funkcję; funkcja CPR, przycisk serwisowy; możliwość  położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą przycisków; informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD; panel centralny;

pilot przewodowy;

Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
	TAK PODAĆ
	
	

	10
	Regulacje elektryczne:

elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 900 mm +/- 100 mm

- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50)

- segment uda od 0  do 45 stopni (+/- 50)

- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)

- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)

- zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500 mm.

- sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża.
	TAK PODAĆ
	
	

	11
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
	TAK PODAĆ
	
	

	12
	Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną grubości min. 8mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję ze stali nierdzewnej integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV.

Możliwość wyboru płyty kolorystycznej min. 10 kolorów
	TAK PODAĆ
	
	

	13
	Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52.

Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane  pneumatyczne.

Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.

Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta  min. 40 cm.

Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach.

Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta.

Możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych.

barierki zabezpieczające na całej długości leża;
	TAK
	
	

	14
	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny;
	TAK
	
	

	15
	Przedłużenie leża – min. 25 cm.;

dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka; nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża;
	TAK

PODAĆ
	
	

	16
	4 uchwyty stabilizujące materac;
	TAK
	
	

	17
	Podwójne koła zintegrowane o średnicy  150mm. z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.
	TAK

PODAĆ
	
	

	18
	Bezpieczne obciążenie  robocze minimum 260 kg.;
	TAK

PODAĆ
	
	

	19
	Układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6;
	TAK
	
	

	20
	Elementy wyposażenia łóżek:

· 2 uchwyty na worek urologiczny po obu stronach łóżka;

· materac wodoodporny, paroprzepuszczalny, wysokość min 10 cm.;

· wysięgnik z uchwytem ręki;
	TAK
	
	

	
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek
	TAK PODAĆ
	
	

	22
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 1000W
	TAK

moc:

1000W = 0 pkt

mniejsza niż 1000W = 10 kpt.
	
	



6/3 Łóżko szpitalne
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Łóżko szpitalne

	1
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach lub inne rozwiązanie gwarantujące stabilność leża.

Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia i akcesoria.
	TAK

PODAĆ
	
	

	2
	Długość całkowita: 2200 mm +/- 100 mm;

Szerokość całkowita 1010 mm, +/- 100 mm;
	TAK PODAĆ
	
	

	3
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15cm. umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych, podjazd przyłóżkowym aparatem RTG, podnośnikiem.
	TAK PODAĆ
	
	

	4
	W narożnikach leża 4 krążki uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.
	TAK
	
	

	5
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.
	TAK
	
	

	6
	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu.

Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR.

Segment wezgłowia wypełniony przezierną płytą HPL wraz z  tunelem na kasetę RTG pod nim;

Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń po obu stronach łóżka, zabezpieczające pilota w czasie transportu.
	TAK PODAĆ
	
	

	7
	Autoregresja segmentu oparcia pleców  - min. 9 cm.
	TAK
	
	

	8
	W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia do mocowania wysięgnika z uchwytem ręki;
	TAK
	
	

	9
	Sterowanie funkcjami łózka:

Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj.: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda;

Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, z wyświetlaczem LCD pokazującym uruchomioną funkcję; funkcja CPR, przycisk serwisowy; możliwość  położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą przycisków; informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD; panel centralny;

pilot przewodowy;

Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
	TAK PODAĆ
	
	

	10
	Regulacje elektryczne:

elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 900 mm +/- 100 mm

- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50)

- segment uda od 0  do 45 stopni (+/- 50)

- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)

- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)

- zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500 mm.

- sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża.
	TAK PODAĆ
	
	

	11
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
	TAK PODAĆ
	
	

	12
	Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną grubości min. 8mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję ze stali nierdzewnej integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV.

Możliwość wyboru płyty kolorystycznej min. 10 kolorów
	TAK PODAĆ
	
	

	13
	Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52.

Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane  pneumatyczne.

Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.

Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta  min. 40 cm.

Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach.

Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta.

Możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych.

barierki zabezpieczające na całej długości leża;
	TAK
	
	

	14
	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny;
	TAK
	
	

	15
	Przedłużenie leża – min. 25 cm.;

dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka; nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża;
	TAK

PODAĆ
	
	

	16
	4 uchwyty stabilizujące materac;
	TAK
	
	

	17
	Podwójne koła zintegrowane o średnicy  150mm. z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.
	TAK

PODAĆ
	
	

	18
	Bezpieczne obciążenie  robocze minimum 260 kg.;
	TAK

PODAĆ
	
	

	19
	Układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6;
	TAK
	
	

	20
	Elementy wyposażenia łóżek:

· 2 uchwyty na worek urologiczny po obu stronach łóżka;

· materac wodoodporny, paroprzepuszczalny, wysokość min 10 cm.;
	TAK
	
	

	
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek
	TAK PODAĆ
	
	

	22
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 1000W
	TAK

moc:

1000W = 0 pkt

mniejsza niż 1000W = 10 kpt.
	
	


6/4 Szafka przyłóżkowa
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Szafka przyłóżkowa

	1
	Korpus szafki wykonany z profili. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).
	profile szafki wykonane z aluminium = 5 pkt.

z innego materiału = 0 pkt.
	
	

	2
	Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling wyposażony w haczyk na ręcznik i uchwyt na kubek.

Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”.
	Tak opis
	
	

	3
	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.
	Tak opis
	
	

	4
	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada  wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
	Tak opis
	
	

	5
	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm.  Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
	Tak
	
	

	6
	Wymiary zewnętrzne:

- wysokość  -  900 mm (± 20mm)

- szerokość szafki -  450 mm  (± 20mm)

- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm  (± 20mm)

- szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm  (± 20mm)

- głębokość  -  460 mm (± 20mm)
	Tak opis
	
	

	7
	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze metalu stalowego
	Tak
	
	

	8
	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.
	Tak
	
	

	9
	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm)
	Tak opis
	
	

	10
	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C.
	Tak
	
	

	11
	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.
	Tak
	
	

	12
	Łatwo odejmowany blat boczny bez użycia narzędzi z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki
	Tak opis.
	
	

	13
	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.
	Tak opis
	
	

	14
	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
	Tak
	
	

	15
	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów  oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.
	Tak
	
	


6/5 Wózek do transportu
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Wózek do transportu

	1
	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK
	
	

	2
	Szerokość całkowita: 85 mm (± 50 mm.)

Długość całkowita: 220 mm (± 100 mm.)

Materac o wymiarach 2000x700 mm (± 50 mm.)
	TAK opis
	
	

	3
	Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 479 - 800 mm (±100 mm.), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach wózka.
	TAK PODAĆ
	
	

	4
	Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 50) – regulacja płynna
	TAK PODAĆ
	
	

	5
	Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie:  00 - 120 (± 50) – regulacja płynna
	TAK PODAĆ
	
	

	6
	Regulacji przechyłów wzdłużnych za pomocą dźwigni
	TAK PODAĆ
	
	

	7
	Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG
	TAK
	
	

	8
	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia
	TAK
	
	

	9
	Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka).
	TAK
	
	

	10
	 Szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu.

Na szczycie wózka od strony nóg dodatkowe demontowalne chromowane uchwyty do przetaczania.
	TAK PODAĆ
	
	

	11
	Wózek wyposażony w uchwyty do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.
	TAK PODAĆ
	
	

	12
	Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 5°) - regulacja płynna;
	TAK
	
	

	13
	Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-42° (± 15°) - regulacja płynna;
	TAK PODAĆ
	
	

	14
	Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe, lub inne rozwiązanie zabezpieczające przed urazami
	TAK PODAĆ
	
	

	15
	Barierki boczne o długości min. 1400 mm (± 100 mm.) składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm (± 50 mm.) powyżej leża.

Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52.
	TAK
	
	

	16
	Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym.
	TAK PODAĆ
	
	

	17
	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża
	TAK
	
	

	18
	Wyposażenie wózka:

· wieszak kroplówki wyposażony w minimum 3 haczyki,

· materac składający się z:

- pianki poliuretanowej pokrytej obiciem tapicerskim

- grubość materaca min. 8 cm.

- kolor materaca wybrany przez Zamawiającego z palety kolorów Wykonawcy
	TAK opis
	
	

	19
	Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie
	TAK
	
	

	20
	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana

z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji.

Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi.
	TAK
	
	

	21
	Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole
	TAK PODAĆ
	
	

	22
	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 250 kg
	TAK
	
	

	II
	Pozostałe wymogi – dotyczy całego zadania nr 6 poz. 1, 2, 3, 4, 5.


	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.
Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK 
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 6 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata = 0 pkt.

3 lata =  5 pkt.

4 lata = 10 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel. 
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 7
Przedmiot zamówienia: Lampa zabiegowa jezdna
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Lampa zabiegowa jezdna
	Szt.
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego:

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Lampa zabiegowa jezdna

	1
	Lampa operacyjna bezcieniowa jednoczaszowa na statywie jezdnym
	TAK
	
	

	2
	Czasza ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z min. 18 punktów LED
	TAK
	
	

	3
	Regulacja natężenia światła ma mieścić się w zakresie  30÷100% umieszczona na ramieniu lub czaszy lampy
	TAK
	
	

	4
	Przyciski do regulacji natężenia światła umieszczone na czaszy lampy lub na panelu sterowania na ramieniu lampy
	TAK
	
	

	5
	Czasze lampy w kształcie koła lub wycinka koła o bryle zwartej, łatwej do utrzymania lampy w czystości
	TAK
	
	

	6
	Natężenia światła czaszy satelitarnej lampy 60000 [lux] +/- 5% mierzone w odległości 1m
	TAK opis
	
	

	7
	Temperatura barwowa każdej czaszy lampy  4100 [K] +/- %5
	TAK opis
	
	

	8
	Współczynnik odwzorowania barw lampy Ra  96
	TAK
	
	

	9
	Średnica pola roboczego d10 200 mm (+25%)
	TAK opis
	
	

	10
	Średnica pola roboczego d50 100 mm (+25%)
	TAK opis
	
	

	11
	Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy lampy (L1+L2) (60% Ec) 130 [cm]
	TAK opis
	
	

	12
	Czasza wyposażona na obrzeżu w tzw. brudne uchwyty.
	TAK
	
	

	13
	Możliwość obrotu lampy o 360° wokół osi.
	TAK
	
	

	14
	Możliwość obrotu ramienia lampy o 360° wokół osi
	TAK
	
	

	15
	Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy
	TAK
	
	

	16
	Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]
	TAK
	
	

	17
	Moc pobierana przez matrycę LED czaszy lampy  niewiększa niż 19 [W]  
	          TAK

moc:

19W = 0 pkt

mniejsza niż 19W = 10 pkt.
	
	

	18
	Żywotność matryc LED min. 50 000 godzin
	TAK opis
	
	

	19
	WYPOSAŻENIE / WYMAGANIA  DODATKOWE
	TAK
	
	

	20
	Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy – minimum 4 szt.
	TAK
	
	

	II
	Pozostałe wymogi
	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 7 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata – 0 pkt.

3 lata - 20 pkt.

4 lata = 30 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 8
Przedmiot zamówienia: Pulsoksymetr
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Pulsoksymetr
	Szt.
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego:

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  PULSOKSYMETR

	1
	Stacjonarno-przenośny pulsoksymetr z pomiarem ciśnienia nieinwazyjnego
	TAK
	
	

	2
	Waga z akumulatorem: max 1,2 kg +/-20%
	TAK
	
	

	3
	Wymiary maksymalne szerokość x głębokość x wysokość: 245mm x 84mm x 85 mm +/-20%
	TAK
	
	

	4
	Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz
	TAK
	
	

	5
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 20VA
	TAK

moc:

20VA = 0 pkt
mniejsza niż 20VA = 10 kpt.
	
	

	6
	Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 4 godziny pracy
	TAK
	
	

	7
	Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6  godzin
	TAK
	
	

	8
	Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu
	TAK
	
	

	9
	Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100%
	TAK
	
	

	10
	Pomiar tętna w zakresie min. 30-250 bpm
	TAK
	
	

	11
	Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie:

Dzieci/dorośli

Od 70% do 100%: ±2 cyfry[%]

Od 50% do 69%: ±3 cyfry[%]

Noworodki

Od 70% do 100%: ±3 cyfry[%]

Od 50% do 69%: ±4 cyfry[%]
	TAK opis
	
	

	12
	Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 6” z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej oraz wartości ciśnienia nieinwazyjnego
	TAK opis
	
	

	13
	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego w zakresie min.20-260 mmHg
	TAK
	
	

	14
	Min. 3 tryby pomiarowe ciśnienia: ręczny, automatyczny(min.1-480 minut) oraz ciągły
	TAK
	
	

	15
	Regulacja jasności wyświetlacza min. 5 poziomów
	TAK
	
	

	16
	Min. 3 tryby wyświetlania parametrów
	TAK
	
	

	17
	Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla wszystkich parametrów
	TAK
	
	

	18
	Ustawianie granic alarmów  wszystkich parametrów
	TAK
	
	

	19
	Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 30 sekund, min., 1min.,1,5 min., 2 min.,
	TAK opis
	
	

	20
	Alarmy wizualne oraz dźwiękowe SpO2,częstości tętna, ciśnienia nieinwazyjnego
	TAK
	
	

	21
	Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min. 7 poziomów
	TAK
	
	

	22
	Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe.

Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta
	TAK
	
	

	II
	Parametry wyświetlane
	
	
	

	1
	Częstość pulsu
	TAK
	
	

	2
	Procentowy pomiar SPO2
	TAK
	
	

	3
	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej
	TAK
	
	

	4
	Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator
	TAK
	
	

	5
	Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji
	TAK
	
	

	6
	Przegląd trendów tabelarycznych i graficznych z min 140 godzin w rozdzielczości nie gorszej niż10 sekund.
	TAK
	
	

	7
	Krótki trend SpO2 oraz PR z ostatnich min.20 min.
	TAK
	
	

	8
	Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora
	TAK
	
	

	9
	Wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego
	TAK
	
	

	III
	Pozostałe parametry
	
	
	

	1
	Port RS232
	TAK
	
	

	2
	Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu
	TAK
	
	

	3
	Modulacja tonu pulsu w zależności od zmierzonej wartości SpO2
	TAK
	
	

	4
	Wyświetlane komunikaty w języku polskim
	TAK
	
	

	5
	Instrukcja pisemna w języku polskim
	TAK
	
	

	6
	Oprogramowanie pulsoksymetru w języku polskim
	TAK
	
	

	7
	Wyposażenie w zestawie z pompą:

-wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych i dzieci oraz niemowląt – 4 rozmiary

-mankiet – 4 rozmiary i wąż połączeniowy do pomiaru ciśnienia
	TAK
	
	

	II
	Pozostałe wymogi .


	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 8 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata – 0 pkt.

3 lata -  20 pkt.

4 lata = 30 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 9
Przedmiot zamówienia: Monitor parametrów SPO2, NIBP, Temp
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Monitor parametrów SPO2, NIBP, Temp
	Szt.
	2
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego:  ………….

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Monitor parametrów SPO2, NIBP, Temp

	1
	Zasilanie 230 V +/- 10% ; 50/60 Hz.
	TAK
	
	

	2
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 35VA
	TAK

moc:

35VA = 0 pkt
mniejsza niż 35VA = 10 kpt
	
	

	3
	Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci
	TAK
	
	

	4
	W stanie czuwania max. czas ładowania akumulatora 3 godz.
	TAK
	
	

	5
	Alarm stanu rozładowania akumulatora
	TAK
	
	

	6
	Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 12 godz.
	TAK opis
	
	

	7
	Pomiar NIBP
	
	
	

	8
	Oscylometryczna metoda pomiaru
	TAK
	
	

	9
	Technologia szybkiego pomiaru NIBP max. 30 sekund
	TAK
	
	

	10
	Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg
	TAK
	
	

	11
	Dokładność pomiaru: +/-5mmHg
	TAK
	
	

	12
	Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego
	TAK
	
	

	13
	Pomiar SPO2
	tak
	
	

	14
	Zakres pomiaru: min. 0-100%
	TAK
	
	

	15
	Dokładność pomiaru  +/- 1 bpm
	TAK
	
	

	16
	Sposób wyświetlania w postaci cyfrowej
	TAK
	
	

	17
	Zakres pulsu: min. 25-250 bpm
	TAK opis
	
	

	18
	Pomiar Temperatura
	tak
	
	

	19
	Zakres pomiaru: min. 20-42 C
	TAK opis
	
	

	20
	Dokładność pomiaru:  +/- 0,3 C
	TAK opis
	
	

	21
	Rozdzielczość pomiaru:  +/- 0,1 C
	TAK opis
	
	

	22
	Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe
	TAK
	
	

	23
	Pomiar przy użyciu termometru dousznego, bezprzewodowego, metoda pomiarowa na podczerwień
	TAK
	
	

	24
	Wyświetlanie wyniku pomiaru na termometrze i na ekranie monitora
	TAK
	
	

	25
	Max. czas pomiaru 3 sekundy
	TAK
	
	

	26
	Parametry Ekranu
	tak
	
	

	27
	Typ: TFT min. 6”
	TAK opis
	
	

	28
	Wyświetlanie  - częstość akcji serca
	TAK
	
	

	29
	Wyświetlanie - średnie ciśnienie tętnicze
	TAK
	
	

	30
	Wyświetlanie  - ciśnienie skurczowe
	TAK
	
	

	31
	Wyświetlanie - ciśnienie rozkurczowe
	TAK
	
	

	32
	Wyświetlanie  - wartość saturacji
	TAK
	
	

	33
	Wyświetlanie - temperatura
	TAK
	
	

	34
	Inne parametry
	-
	
	

	35
	Szybka gotowość monitora do pracy po włączeniu max. 2 sekundy
	TAK
	
	

	36
	Waga z akumulatorem: max. 1,5  kg
	TAK opis
	
	

	37
	Wymiary max.  dł. 15cm x szer. 12 cm x wys. 30 cm (+/-4cm)
	TAK opis
	
	

	38
	Przycisk szybkiego przełączania grup wiekowych pacjentów
	TAK
	
	

	39
	Stopień ochrony obudowy IPX1
	TAK
	
	

	40
	Min. 50 grup zapamiętanych danych pomiarowych
	TAK opis
	
	

	41
	Możliwość rozbudowy o podstawę jezdną z koszykiem na akcesoria
	TAK
	
	

	42
	Akcesoria
	tak
	
	

	43
	Akcesoria (dla 1 monitora):
- mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni  - 1 szt.,

- mankiet dla dzieci - 1 szt.,

- mankiet dla niemowląt -  1 szt.,

- mankiet duży – 1 szt.;
- wąż NIBP - 1 szt
- wkładki jednorazowe do czujnika temperatury - 200 szt

- przedłużka do czujnika SPO2 - 1 szt 
- wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - 1 szt.,

- czujnik SpO2 dla dzieci - 1 szt.,

- czujnik SpO2 dla niemowląt - 1 szt.,

- czujnik SpO2 dla dzieci rozmiar duży - 1 szt.
	TAK opis
	
	

	II
	Pozostałe wymogi 
	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 9 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata = 0 pkt.

3 lata =  20 pkt.

4 lata = 30 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 10 - pakiet

Przedmiot zamówienia: Materace przeciwodleżynowe

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Materac przeciwodleżynowy 
	Szt.
	2
	
	
	
	

	2
	Materac przeciwodleżynowy dziecięcy
	Szt.
	2
	
	
	
	


1. Materac przeciwodleżynowy

	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :

	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane: …….

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   ……………

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Materac przeciwodleżynowy

	1
	Dynamiczny materac przeciwodleżynowy z funkcją łagodzenia bólu
	            TAK
	
	

	2
	Konstrukcja materaca - połączenie materaca dynamicznego z materacem piankowym 
	TAK
	
	

	3
	Materac wymienny przeznaczony do położenia bezpośrednio na łóżku wyposażony w pasy do mocowania do ramy leża
	TAK
	
	

	4
	Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej)
	TAK
	
	

	5
	Rozmiar materaca 85 x 200cm (lub 80 x 200cm lub 90 x200cm) wysokość 10-12cm 
	         TAK opis
	
	

	
	Materac wyposażony w zawór CPR
	TAK
	
	

	6
	Komory materaca łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji - po opróżnieniu powietrza trwale zespolona konstrukcja komór powinna być całkowicie płaska
	TAK
	
	

	7
	Regulacja ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-150 kg
	TAK

zakres:

 0-150kg = 0 pkt.

większy niż 

0-150kg = 5 pkt.
	
	

	8
	Materac posiadający obniżoną sekcję pięt zapewniającą redukcję ucisku na tym obszarze
	TAK
	
	

	9
	Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy i wizualny niskiego ciśnienia
	TAK
	
	

	10
	Pompa wyposażona w uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka
	TAK
	
	

	11
	Zakres ciśnienia dla pracy pompy: 10- 55 mmHg (+/- 10 mmHg)
	TAK
	
	

	12
	Minimum dwa tryby pracy: zmiennociśnieniowy i statyczny na okres pielęgnacji, z funkcją automatycznego powrotu do poprzednich ustawień po czasie 25 min. (+/- 5min)
	TAK

dwa tryby = 0 pkt,

więcej niż dwa tryby = 5 pkt.
	
	

	13
	Alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu w materacu
	TAK
	
	

	14
	Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego
	TAK
	
	

	15
	Pompa wyposażona w przycisk wyciszenia alarmu 
	Tak
	
	

	16
	Pompa wyposażona w wizualny wskaźnik prawidłowego ciśnienia
	Tak
	
	

	17
	Pompa wyposażona we przełącznik włączenia zasilania
	Tak
	
	

	18
	Maksymalny poziom głośności pracy <28 dB
	Tak
	
	

	19
	Pompa zabezpieczona przed zalaniem na poziomie minimum IP21
	Tak
	
	

	20
	Zasilanie 220-240V 50Hz
	Tak
	
	

	21
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej -  moc urządzenia  15W 
	TAK

Moc:

15W – 0 pkt.

mniej niż 15W – 5 pkt.
	
	

	22
	Przewody powietrzne materaca wyposażone w szybkozłączki umożliwiające realizację funkcji transportowej
	TAK
	
	

	23
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, paroprzepuszczalny, odpinany z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem; wymagany tzw. okapnik. Zamek wyposażony w dwa suwaki dla sprawnego odpinania.   Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą.

Materiał pokrowca odporny na temperaturę ≤ 105 st.C.
	TAK
	
	

	24
	Materac odporny na zapłon wg. EN597-1 i EN597-2  
	TAK
	
	


2. Materac przeciwodleżynowy dziecięcy

	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Materac przeciwodleżynowy dziecięcy

	1
	Dynamiczny materac przeciwodleżynowy z funkcją łagodzenia bólu
	TAK
	
	

	2
	Konstrukcja materaca - połączenie materaca dynamicznego z materacem piankowym 
	TAK
	
	

	3
	Materac wymienny przeznaczony do położenia bezpośrednio na łóżku wyposażony w pasy do mocowania do ramy leża
	TAK
	
	

	4
	Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie (wg. skali IV stopniowej)
	TAK
	
	

	5
	Rozmiar materaca 65 x 160cm (szerokość x długość) wysokości 10 cm (+/-10%)
	TAK
	
	

	
	Materac wyposażony w zawór CPR
	TAK
	
	

	6
	Komory materaca łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji - po opróżnieniu powietrza trwale zespolona konstrukcja komór powinna być całkowicie płaska
	TAK
	
	

	7
	Regulacja ciśnienia w komorach w zależności od wagi i pozycji pacjenta, z oznaczeniem wagi w kg w zakresie 0-65 kg
	TAK

zakres:

 0-65kg – 0 pkt.

większy niż 

0-65kg – 5 pkt.
	
	

	8
	Materac posiadający obniżoną sekcję pięt zapewniającą redukcję ucisku na tym obszarze
	TAK
	
	

	9
	Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy i wizualny niskiego ciśnienia
	TAK
	
	

	10
	Pompa wyposażona w uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka
	TAK
	
	

	11
	Zakres ciśnienia dla pracy pompy: 10- 55 mmHg (+/- 10 mmHg)
	TAK
	
	

	12
	Minimum dwa tryby pracy: zmiennociśnieniowy i statyczny na okres pielęgnacji, z funkcją automatycznego powrotu do poprzednich ustawień po czasie 25 min. (+/- 5min)
	TAK
	
	

	13
	Alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu w materacu
	TAK
	
	

	14
	Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego
	TAK
	
	

	15
	Pompa wyposażona w przycisk wyciszenia alarmu 
	TAK
	
	

	16
	Pompa wyposażona w wizualny wskaźnik prawidłowego ciśnienia
	TAK
	
	

	17
	Pompa wyposażona we przełącznik włączenia zasilania
	TAK
	
	

	18
	Maksymalny poziom głośności pracy <28 dB
	TAK
	
	

	19
	Pompa zabezpieczona przed zalaniem na poziomie minimum IP21
	TAK
	
	

	20
	Zasilanie 220-240V 50Hz
	TAK
	
	

	21
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej,  moc 15W 
	TAK

Moc:

15W – 0 pkt.

mniej niż 15W – 5 pkt.
	
	

	22
	Przewody powietrzne materaca wyposażone w szybkozłączki umożliwiające realizację funkcji transportowej
	TAK
	
	

	23
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, paroprzepuszczalny, odpinany z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem; wymagany tzw. okapnik. Zamek wyposażony w dwa suwaki dla sprawnego odpinania.   Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą.

Materiał pokrowca odporny na temperaturę ≤ 105 st.C.
	TAK
	
	

	24
	Materac odporny na zapłon wg. EN597-1 i EN597-2  
	TAK
	
	

	II
	Pozostałe wymogi  dotyczące zad. nr 10 poz. 1 i 2.


	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 10 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata – 0 pkt.

3 lata -  10 pkt.

4 lata =15 pkt 
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 11 - pakiet
Przedmiot zamówienia: Inhalator ultradźwiękowy

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Inhalator ultradźwiękowy
	Szt.
	2
	
	
	
	

	2
	Inhalator pneumatyczny
	Szt.
	1
	
	
	
	


1. Inhalator ultradźwiękowy

	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   ……….

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Inhalator ultradźwiękowy

	1
	Inhalator ultradźwiękowy
	Tak
	
	

	2
	Bezgłośna praca dla maksymalnego komfortu podczas inhalacji (poziom głośności do 35dB)
	Tak
	
	

	3
	Regulowany czas inhalacji w zakresie 0-99min,
	Tak
	
	

	4
	Przepływ powietrza regulowany 0-20l/min
	Tak
	
	

	5
	Cząsteczki aerozolu o wielkości 0,5-5µm sprawiają, że inhalator nadaje się dla każdego pacjenta i różnych terapii
	Tak
	
	

	6
	Szybkość wytwarzania aerozolu: 0–3 ml / min (regulowana)
	Tak
	
	

	7
	Częstotliwość ultradźwięków: 1,7 MHz ± 20%
	Tak opis
	
	

	8
	Pojemność kubka na lek: 5-150ml
	Tak opis
	
	

	9
	Inhalator wyposażony w wyświetlacz LCD
	Tak
	
	

	10
	Sygnały dźwiękowe: krótki dźwięk przy wybieraniu poleceń na wyświetlaczu oraz długi dźwięk informujący o zakończeniu wdechu
	Tak
	
	

	11
	Inhalator  dla dorosłych, dzieci i niemowląt
	Tak
	
	

	12
	Maska miękka silikonowa dla dzieci i dorosłych do inhalatora
	Tak
	
	

	13
	Ustnik do inhalatora. Filtr do inhalatora.  Pojemnik na lekarstwo. Wąż silikonowy do sterylizacji w autoklawie  o dług. 80-90cm – w zestawie
	Tak
	
	

	14
	Zasilanie 230 V~ 50 Hz
	Tak
	
	

	15
	Wymiary (szer. x dł. x wys.) 26 x 25 x 20 cm ± 10%
	Tak opis
	
	

	16
	Waga  do 2,5 kg 
	Tak opis
	
	

	17
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 200W
	TAK

moc:

200W - 0 pkt
mniejsza niż 200W - 10 kpt
	
	


2. Inhalator pneumatyczny

	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Inhalator pneumatyczny

	1
	Inhalator pneumatyczny
	Tak
	
	

	2
	Do leczenia dolnych dróg oddechowych -astma, zapalenie oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, przewlekłe choroby płuc, mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek,
	Tak
	
	

	3
	Przeznaczony dla dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia
	Tak
	
	

	4
	Przystosowany do pracy ciągłej
	Tak
	
	

	5
	Dwa rodzaje nebulizatorów do wielkość cząstek 2,9um i 2,2um
	Tak
	
	

	6
	Kontroler przepływu (przerywacz) do inhalacji przerywanej redukuje straty leku
	Tak
	
	

	7
	Ustnik z zaworem zwrotnym.  Przewód  1,2 – 1,5 m f/m  - zestawie.
	Tak
	
	

	8
	Maska miękka silikonowa dla dzieci i dorosłych do inhalatora, wszystkie dostępne rozmiary
	Tak
	
	

	9
	 krótki czas inhalacji i minimalizacja straty leku
	Tak
	
	

	10
	Nebulizator do sterylizacji w autoklawie, dezynfekcji
	Tak
	
	

	11
	Zasilanie 230 V~ 50 Hz
	Tak
	
	

	12
	Waga do  2 kg
	Tak opis
	
	

	13
	Wymiary (szer. x dł. x wys.) 19 x 14 x 15 cm (± 10%)
	Tak opis
	
	

	14
	Wydajność 370 mg/min i 296 mg/min ± 20%
	Tak opis
	
	

	15
	Wielkość cząsteczek (MMD) 2,9µm i 2,2µm
	Tak opis
	
	

	16
	Ilość cząsteczek mniejszych niż 5 µm 67% dla wielkości cząstek (MMD) 2,9µm,76% wielkości cząstek (MMD) 2,2µm
	Tak opis
	
	

	17
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 180W
	TAK

moc:

180W - 0 pkt
mniejsza niż 180W - 10 kpt
	
	

	II
	Pozostałe wymogi  dotyczące zad. nr 11 poz. 1 i 2.


	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 11 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata = 0 pkt.

3 lata = 10 pkt.

4 lata = 20 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 12
Przedmiot zamówienia: Pompa strzykawkowa, obiętościowa
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Pompa strzykawkowa
	Szt.
	3
	
	
	
	

	2
	Pompa objętościowa
	Szt.
	7
	
	
	
	


1.  Pompa strzykawkowa
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Pompa strzykawkowa

	1
	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.
	TAK
	
	

	2
	Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz oraz 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu przewodu zasilającego lub zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej
	TAK
	
	

	3
	Dokładność podaży ± 2%
	TAK
	
	

	4
	Strzykawka mocowana od przodu pompy
	TAK
	
	

	5
	Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej
	TAK
	
	

	6
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów
	TAK podać
	
	

	7
	Masa pompy  max. 2 kg
	TAK opis
	
	

	8
	Wymiary 28 x 9 x 12 cm (szer. x wys. x gł.) (± 10%)
	TAK opis
	
	

	9
	Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy
	TAK
	
	

	10
	Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej.
	TAK
	
	

	11
	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 8 poziomach
	TAK


	
	

	12
	Regulacja głośności  na minimum 8 poziomach
	TAK


	
	

	13
	Regulacja jasności i kontrastu ekranu na  minimum 8 poziomach
	TAK

.
	
	

	14
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min pracy 12 h. przy przepływie 5 ml/h.
	TAK
	
	

	15
	Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi.
	TAK
	
	

	16
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)
	TAK
	
	

	17
	Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.
	TAK
	
	

	18
	Prędkości bolusa min: 

dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h 

dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h

dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h

dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h 

dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h

 dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h
	TAK opis
	
	

	19
	Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały.
	TAK
	
	

	20
	Lista leków: min. 40 leków.

Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.
	TAK opis
	
	

	21
	Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości.
	TAK
	
	

	22
	Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji.
	TAK
	
	

	23
	Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pompy o tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2.
	TAK
	
	

	24
	Automatyczne przenoszenie do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez opcjonalny system do kontrolowanej insulinoterapii.
	TAK
	
	

	25
	Zakres okluzji z wyborem na 9 poziomach.
	TAK
	
	

	26
	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej.
	TAK
	
	

	27
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
	TAK
	
	

	28
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
	TAK
	
	

	29
	Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz.
	TAK
	
	

	30
	Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii.
	TAK
	
	

	31
	Menu w języku polskim
	TAK
	
	

	32
	Historia pracy obejmująca 3000 wpisów.
	TAK
	
	

	33
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 10VA
	TAK

moc:

10VA - 0 pkt
mniejsza niż 10VA - 10 pkt
	
	


2.  Pompa objętościowa
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Pompa objętościowa

	1
	Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków.
	TAK
	
	

	2
	Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz oraz 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu przewodu zasilającego lub zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej
	TAK
	
	

	3
	Dokładność podaży ± 2%
	TAK
	
	

	4
	Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych
	TAK
	
	

	5
	Możliwość podaży żywienia dojelitowego
	TAK
	
	

	6
	Możliwość podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH
	TAK
	
	

	7
	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem.
	TAK
	
	

	8
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 h. przy przepływie 25 ml/h.
	TAK opis


	
	

	9
	Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi.
	TAK
	
	

	10
	Masa pompy max. 2 kg
	TAK opis


	
	

	11
	Wymiary 23 x 10 x 12 cm (szer. x wys. x gł.) ± 10%
	TAK opis
	
	

	12
	Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej.
	TAK
	
	

	13
	Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na minimum  8 poziomach
	TAK

.
	
	

	14
	Regulacja głośności na minimum 8 poziomach
	TAK


	
	

	15
	Regulacja jasności i kontrastu ekranu na  minimum 8 poziomach
	TAK

.
	
	

	16
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)
	TAK
	
	

	17
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz.
	TAK
	
	

	18
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml.
	TAK
	
	

	19
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu.
	TAK
	
	

	20
	Wypełnienie drenu ze stale widoczną na ekranie i możliwą do kontrolowania informacją o przetoczonej objętości
	TAK
	
	

	21
	Lista leków: min. 40 leków.

Możliwość rozszerzenia o bibliotekę z własnymi wzorcami bezpośrednio w pompie min. 1500 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.
	TAK
	
	

	22
	Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości.
	TAK
	
	

	23
	Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji.
	TAK
	
	

	24
	Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml
	TAK
	
	

	25
	Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli.
	TAK
	
	

	26
	Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika
	TAK
	
	

	27
	Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej
	TAK
	
	

	28
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń .
	TAK
	
	

	29
	Menu w języku polskim
	TAK
	
	

	30
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml
	TAK
	
	

	31
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin
	TAK
	
	

	32
	Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,02 ml
	TAK
	
	

	33
	Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii.
	TAK
	
	

	34
	Historia pracy obejmująca 3000 wpisów.
	TAK
	
	

	35
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 12VA
	TAK

moc:

12VA - 0 pkt
mniejsza niż 12VA - 10 pkt
	
	

	II
	Pozostałe wymagania – dotyczy zad. nr 12 poz. 1 i 2.
	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 12 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata – 0 pkt.

3 lata -  10 pkt.

4 lata = 20 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 13

Przedmiot zamówienia: Pompa objętościowa dwutorowa

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Pompa objętościowa dwutorowa 
	Szt.
	7
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Pompa objętościowa dwutorowa

	1
	Pompa objętościowa dwukanałowa do podawania dożylnego sterowana elektronicznie
	TAK
	
	

	2
	Parametry infuzji programowane niezależnie dla każdego kanału
	TAK
	
	

	3
	Wyświetlanie parametrów podaży niezależnie dla każdego kanału (kontrola podanej dawki)
	TAK
	
	

	4
	Klawiatura numeryczna do wprowadzania parametrów infuzji
	TAK
	
	

	5
	Czytelny wyświetlacz LCD z tylnym podświetleniem
	TAK
	
	

	6
	Możliwość jednoczesnego podłączenia leków z dwóch różnych źródeł: 

butelka/worek; worek / strzykawka. 
	TAK
	
	

	7
	Współpraca ze wszystkimi typami strzykawek trzyczęściowych z zakresu 10 - 50/60 ml.
	TAK
	
	

	8
	Możliwość programowania podaży wieloetapowej (minimum 10 etapów) z jednego z kanałów (pompa automatycznie zmienia szybkość podaży) przy jednoczesnej ciągłej podaży z drugiego kanału
	TAK opis
	
	

	9
	Możliwość podaży jednoczesnej z obu kanałów lub automatyczne uruchamianie drugiego kanału po zakończeniu pierwszej dawki
	TAK
	
	

	10
	Wszystkie zestawy infuzyjne dedykowane do pompy wyposażone w pułapkę wyłapującą pęcherzyki powietrza z linii infuzyjnej. Pojemność pułapki ok. 1 ml.
	TAK
	
	

	11
	Zakres prędkości podaży ml/h (min-max) od 0,1 do 999 ml/h (do 99,9ml programowana co 0,1 ml)
	TAK opis
	
	

	12
	Precyzyjna podaż niezależnie od wysokości zawieszenia worka, gęstości i lepkości płynu np. jeziorko na wysokości mechanizmu tłoczącego pompy
	TAK
	
	

	13
	Po zatrzymaniu infuzji w wyniku alarmu „powietrze w linii”, możliwość wyprowadzenia powietrza poza tor podaży bez odłączania linii infuzyjnej od pacjenta.
	TAK
	
	

	14
	Dokładność dozowania +/-5%
	TAK
	
	

	15
	Programowa blokada klawiatury
	TAK
	
	

	16
	Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymywania pompy
	TAK
	
	

	17
	Programowana objętość infuzji w zakresie 0,1 do 9999 ml
	TAK
	
	

	18
	Programowanie wartości progu ciśnienia okluzji.
	TAK
	
	

	19
	Wyświetlanie wartości aktualnego ciśnienia panującego w linii
	TAK
	
	

	20
	Wyświetlanie nazw min. 98 leków
	TAK
	
	

	21
	Możliwość podaży dawki wprowadzającej (bolus początkowy)
	TAK
	
	

	22
	Możliwość programowania pompy w różnych jednostkach:

objętości, masy oraz z uwzględnieniem masy ciała pacjenta
	TAK
	
	

	23
	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży jako funkcja objętości wlewu i czasu.
	TAK
	
	

	24
	Alarmy powietrza w drenie, okluzji, braku przepływu, rozładowania się baterii, bliskiego końca infuzji, braku aktywności 
	TAK
	
	

	25
	Regulacja głośności alarmu
	TAK
	
	

	26
	Funkcja KVO - utrzymanie drożności naczyń 
	TAK
	
	

	27
	Zestaw infuzyjny poza pompą automatycznie zabezpieczany przed wypływem grawitacyjnym
	TAK
	
	

	28
	Możliwość podaży krwi, preparatów krwiopochodnych
	TAK
	
	

	29
	Klasa ochronności I (pierwsza) zgodnie z CE/MPG, IPX2 
	TAK
	
	

	30
	Stopień ochrony CF
	TAK
	
	

	31
	Masa (z akumulatorem)  max. 5  kg 
	TAK opis
	
	

	32
	Zintegrowany uchwyt do przenoszenia
	TAK
	
	

	33
	Zintegrowany uchwyt do mocowania pompy do rur pionowych
	TAK
	
	

	34
	Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3 godzin przy przepływie 125 ml/h
	TAK
	
	

	35
	Zasilanie sieciowe 220/230 V; 50/60 Hz
	TAK
	
	

	36
	Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie
	
	
	

	37
	Komunikacja w języku polskim
	
	
	

	38
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc 50VA
	TAK

moc:

50VA - 0 pkt
mniejsza niż 50VA - 10 pkt
	
	

	II
	Pozostałe
	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 13 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata – 0 pkt.

3 lata -  20 pkt.

4 lata = 30 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie 14
Przedmiot zamówienia: Stanowisko pobierania krwi
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Stanowisko pobierania krwi
	Szt.
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :



	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Stanowisko pobierania krwi

	1
	Stanowisko do pobierania krwi. Stosowany jest do przeprowadzania badań oraz zabiegów pacjentów m.in: pobierania krwi i  innych  badań 
	TAK
	
	

	2
	Fotel osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem,  Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze  np. białym.  Tapicerka bezszwowa, skóropodobna standard line, kolorystyka do wyboru z palety producenta.
	TAK
	
	

	3
	Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
	TAK
	
	

	4
	Podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych
	TAK
	
	

	5
	Regulowane podłokietniki (komplet 2 szt. prawy i lewy)
	TAK
	
	

	6
	Wieszak na podkład w rolce
	TAK
	
	

	7
	Półka boczna o wymiarach 30 x 40 cm (+/-4cm)
	TAK opis
	
	

	8
	Stelaż w dowolnym kolorze według symboliki RAL (oprócz koloru białego)
	TAK opis
	
	

	9
	Wymiary 66 x 55 x 185 cm (szer. x wys. x gł.) (+/- 5 cm)
	TAK
	
	

	10
	Dopuszczalne obciążenie:  do 180 kg
	TAK opis
	
	

	11
	Regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0 ° do +25° ( +/- 20)
	TAK
	
	

	12
	Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180° (+/- 50)
	TAK
	
	

	13
	Regulacja kąta oparcia: 0 ° do +70° (+/- 
	TAK
	
	

	14
	Wymiar podłokietników: 400 x 150 mm ± 20%
	TAK
	
	

	15
	Elektryczna regulacja wysokości od 50  cm do 70 cm +/- 5cm)
	TAK
	
	

	16
	Zasilania 230V, 50 Hz
	TAK
	
	

	II
	Pozostałe
	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 14 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata = 0 pkt.

3 lata = 30 pkt.
4 lata = 40 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie nr 15.  Myjnia dezynfektor
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Myjnia dezynfektor
	Szt.
	2
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ  :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie  :

	
	Rok produkcji  : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane.

	
	Adres strony internetowej www z opisem produktu oferowanego :   

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE  Myjnia dezynfektor

	1
	Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych.
	Tak
	
	

	2
	Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4[”], odpływ kanalizacyjny 100[mm] w podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do ściany i do podłogi) ), w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych.
	Tak
	
	

	3
	Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość 50 x głębokość 50 x wysokość  150 cm (+/- 5cm)
	Tak opis
	
	

	4
	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni
	Tak
	
	

	5
	Pojemność komory mycia  - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem)
	Tak opis
	
	

	6
	Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność
	Tak
	
	

	7
	Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie.
	Tak
	
	

	8
	Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji.
	Tak
	
	

	9
	Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną.
	Tak
	
	

	10
	Obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej AISI 304.
	Tak
	
	

	11
	Komora wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem lustrzanym o grubości min. 1,5 mm 
	Tak opis
	
	

	12
	Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożami, z izolacją termiczną.
	Tak
	
	

	13
	Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych.
	Tak
	
	

	14
	Komora mycia wyposażona w przyłącze do pomiaru temperatury wewnątrz komory oraz temperatury mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji.
	Tak
	
	

	15
	Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek.
	Tak
	
	

	16
	Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych).
	10 dysz i więcej – 10 pkt.

mniej niż 5 dysz - 0 pkt
	
	

	17
	Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji
	3 programy i więcej – 5 pkt.

2 programy  - 0 pkt
	
	

	18
	Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów.
	Tak
	
	

	19
	Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji.
	Tak
	
	

	20
	Możliwość podłączenia drukarki do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji.
	Tak
	
	

	21
	Wyposażona w interfejs do podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC
	Tak
	
	

	22
	Wyposażona w interfejs do podłączenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklów mycia i dezynfekcji oraz możliwość zdalnego dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, służb szpitalnych) za pomocą sieci Internet.
	Tak
	
	

	23
	Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas.
	Tak
	
	

	24
	2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji.
	Tak
	
	

	25
	Możliwość kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem.
	Tak
	
	

	26
	Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczącego) z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku.
	Tak
	
	

	27
	Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze środkami chemicznymi pod komorą mycia w obrębie podstawy myjni.
	Tak
	
	

	28
	Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia.
	Tak
	
	

	29
	zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3
	Tak
	
	

	30
	Nieprzekroczenia wymaganego maksymalnego zużycia energii elektrycznej, moc maksymalna 3000 W
	TAK

moc:

3000W - 0 pkt
mniejsza niż 3000W - 10 pkt
	
	

	31
	Moc pompy wody max. 390 W
	Tak
	
	

	32
	Przyciski membranowe
	Tak
	
	

	33
	zużycie wody na cykl normalny: ciepła maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra
	Tak
	
	

	34
	Orurowanie wykonane z miedzi
	Tak
	
	

	35
	Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu
	Tak
	
	

	36
	Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką)
	Tak
	
	

	37
	Zasilania 230V, 50 Hz
	Tak
	
	

	II
	Pozostałe
	-
	
	

	1
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.

Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.


	TAK
	
	

	2
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	3
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej -  przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	4
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej.

Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie urządzeń 
	TAK
	
	

	6
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – nie dotyczy poz. 6/4 i 6/5.
	TAK
	
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej przy dostawie.
	TAK
	
	

	8
	Pełna minimum 2 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt w zad. nr 15 liczona od dnia odbioru końcowego asortymentu potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK

gwarancja:

2 lata = 0 pkt.

3 lata = 10 pkt.

4 lata = 20 pkt
	
	

	9
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	
	

	10
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	11
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	12
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	13
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę i adres serwisu oraz kontakt tel.
	
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	16
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK
	
	

	17
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	18
	Podłączenie urządzenia do instalacji istniejących (woda i kanalizacja)  i uruchomienie 
	Tak 
	
	

	19
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Miejscowość, data i podpis składającego ofertę …………………….

(Nie wpisane oferowanego terminu gwarancji  uznane będzie za udzielenie minimalnego dopuszczalnego terminu. Termin nie może  być krótszy niż wymagana ilość miesięcy podana w poszczególnych zadaniach)

Do oferty załączyć tylko ofertowany zakres z załącznika nr 2.

Dotyczy zad. nr od 1 do 15. Oferowane wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji przez Zamawiającego

Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.

1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. 

2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji poi stronie Zamawiającego.

4. Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli: 

 - gwarancji producenta  i rękojmię w  (element stanowiący kryterium oceny ofert)  tj.: obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. po upływie okresu gwarancji

5. Dotyczy zad. nr 1 - 15. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację dla personelu przygotowujące do pracy na urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy. 

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany-dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Za nie odpowiadającą  treści SIWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub opisów, lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu
Załącznik nr 3
Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Różny sprzęt 
i meble medyczne na doposażenie Oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-28PN-2021), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

· Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

[image: image1.jpg]Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Eu I'OPejSkIe Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego




UMOWA -projekt NR  SZP/28/…/2021/PW    Zał. nr   4      

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ........................2021r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 

adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a 


NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.................................................................

            NIP .................  



Regon.................................... 


reprezentowanym przez:

1.   ........................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Różny sprzęt i meble medyczne na doposażenie Oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia …-04-2021r.  (znak sprawy: SZP-332-10PN/2021), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019) w ramach zamówienia zad. nr ……została wybrana oferta w/w Firmy.








„Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych ramach projektu pod nazwą “ Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematoonkologicznymi poprzez modernizację bazy oddziału klinicznego onkologii i hematologii dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie”
                                      § 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu medycznego………………………………………., (dostawa loco Magazyn Ogólny Szpitala), w ilości i  o parametrach technicznych szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia i  w  ofercie Wykonawcy z dnia ........-2021 r.

                                      § 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane - Zadanie nr od nr 1 do nr 15 – dostawa sukcesywnie lub jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2021r. Początek dostaw niewczesnej niż od 2 dekady maja 2021r.
2. Termin dostawy uznany będzie na podstawie sporządzonego dokumentu odbioru lub protokołu.

                                            § 3 Cena i warunki płatności

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do …………. zł.

2. Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......... zł 

3. Razem brutto ust. 1 i 2:........................ zł.

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.  W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

7. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu  zamówienia.

8. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT.

10. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego do Magazynu ogólnego Zamawiającego.

11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane na rachunku/fakturze nr ……………………………………… do 60 dni od daty otrzymania  faktury/rachunku.

12. Rachunek lub faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.

13. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.


                          § 4 Dostawa, prezentacja i odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy.

2. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

a) dostarczenia na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

b) rozładunek, zmontowanie,  ustawienie w pomieszczeniu docelowego użytkowania i instalacje

c) przeprowadzenia szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego z zasad użytkowania i obsługi – dotyczy zadania nr od 1 do 15,

·  (instalacja, montaż,  o czym mowa w ppkt.  b)  odbędzie się w terminie  - po wcześniejszym uzgodnieniu miedzy Stronami umowy 
· (przeszkolenie, o czym mowa w ppkt c) odbędzie się po dostawie, w terminie po uzgodnieniu między stronami umowy i nie ma wpływu na termin dostaw przedmiotów zamówienia  loco magazyn/wskazane miejsce w pomieszczeniach docelowego ich użytkowania – dotyczy zadań wskazanych w zał. nr 2 do SIWZ)

3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

4. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie ustawienia, montażu i szkolenia  jest   ……………………............ tel. 89-5393....... . 

W sprawie dostaw do Magazynu ogólnego Szpitala – Pani/Pan ………………… tel. 98-53934... e-mail ……………………………. 

5. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ..........................

6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i pozbawiony wad.

7. Odbiór zrealizowanego  przedmiotu umowy następuje w formie protokołu przyjęcia-odbioru, podpisanego przez obie strony – dot. ust. 2 – (z wyłączeniem ppkt c).

8. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

9. Za szkody powstałe  z winy Wykonawcy w czasie i w wyniku realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca. 

10. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm – wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych,

11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.


                                                § 5 Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia serwisowania i do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym i rękojmi  bez dodatkowych opłat w szczególności  za obowiązkowe przeglądy,  transport, dojazd oraz wymienione części – zgodnie z  wymaganiami i postanowieniami zawartymi w SIWZ i na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP.
2. Termin gwarancji ustala się na  ............miesięcy od daty podpisania protokołu zakończenia odbioru  zakresu dostaw przedmiotów objętych  niniejszą umową. 

                                                               § 6 Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar umownych.                                                                                    

a) za rozwiązanie,  odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę  umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy.

d) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy. 

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3.

3.
Naliczanie kary umownej odbędzie się poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i terminem zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 3.
4.
Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.

5. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy, którego dotyczyć będzie naliczenie kar.

                                                          § 7 Warunki odstąpienia od umowy

1.Zamawiający odstąpi od umowy gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:

1)  gdy termin określony w § 2 zostanie przekroczony o 14 dni (przepisy z § 6 mają zastosowanie)

2) dostarczony przedmiot zamówienia będzie niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (przepisy z § 6 mają zastosowanie)

§ 8 Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

1.3 dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych  postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

1.4 zmiana nazwy Zamawiającego 

1.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty  dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw

1.6 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
1.7  zaistnienia, po zawarciu umowy w  przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
1.7.1 o charakterze niezależnym od Stron

1.7.2 którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy

1.7.3 którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności

                  1.7.4     której nie można przypisać drugiej Stronie

1.8 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.
1.9 Zmiany terminu dostaw przedmiotu zamówienia (wydłużenie) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności z powodu przedłużenia terminu wykonawcy robót remontowych oddziału, na którym ma być uzywany zamawiany asortyment. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o nowym terminie, a na tą okoliczność zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy.
2.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

b) zmiany danych teleadresowych,;

4. Zmiany o których mowa w ust. 1  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.

§ 9

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego przez Strony umowy skutku spory rozstrzygane będą przed  sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks cywilny

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

     ..........................................                                                                      ....................................................

     WYKONAWCA



                                      ZAMAWIAJĄCY
 SZP-332-28PN-2021       Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie                                        2

