Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

1.Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 ( .. ) ...................................... tel. kom.   ..................*

Numer faksu:			0 (....  ) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Nr rachunku rozliczeniowego  ...................................................................

Godziny urzędowania            ...................................................

Jestem:   osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -  nie prowadzącą działalności…/  mikro /   małym   / średnim / dużym   - przedsiębiorstwem  (skreślić niewłaściwe)

2. Dane dotyczące Zamawiającego

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy  im. Prof.   dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843                                                     Regon 000295580

3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-92PN-2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

3.1  Cena oferty

| Zadanie nr | Cena netto zł. | Podatek VAT w zł. | Stawka VAT % | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 itd |  |  |  |  |

/wpisać kwotę łączną  za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/

4.Oświadczam, że:

4.1  Wykonam zamówienie publiczne w wymaganym w SWZ okresie.

4.2 Akceptuje termin płatności faktur określony w SWZ.

4.3 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów 
i reklamacji pisemnie -  nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... ..........

6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*  /skreślić jeśli nie dotyczy/

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy

7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.1.	Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2.	Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3.	Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty  nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr

zadania i pozycje w zadaniu)

7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Dokumenty

Informujemy, że :

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy  ): ………………………………

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : …………………………

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez  Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….

- Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam nw. dokumenty i oświadczenia: ......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.

10.  Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Oferta zawiera,  łącznie  z załącznikami  ..............stron.

13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy).................................................................................................

___________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy                                   miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.

**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:

- potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty poda

Opis przedmiotu zamówienia                      Zał. nr 2

Zadanie nr 1

Przedmiot zamówienia:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie : |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | System składający się z min. pięciu maszyn, centralnego serwera, dedykowanego oprogramowania zintegrowanego z terminalami na urządzeniach oraz centralnym serwerem | TAK, |  |  |
| 2 | Centralna stacja wyposażona w min. 19” kolorowy ekran dotykowy z czytnikiem kart RFID oraz punkt dostępu WIFI | TAK, |  |  |
| 3 | Bezprzewodowa łączność pomiędzy maszynami, a stacją centralną | TAK |  |  |
| 4 | Zestaw dotykowych kart dostępu RFID Min. 100 szt. | TAK |  |  |
| II | BIEŻNIA |  |  |  |
| 5 | Wymiary max. 180 x 75 x 115 cm | Tak podać |  |  |
| 6 | Waga Max. 200 kg | TAK, podać |  |  |
| 7 | Programy min.: - szybki start - watt - tętno - terapia - trening interwałowy - spalone kalorie - trening: bieg pod górkę - trening losowy - przebyty dystans | TAK, podać |  |  |
| 8 | Maksymalna waga użytkownika Min. 150 kg | TAK, podać |  |  |
| 9 | Prędkość pasa bieżni regulowana w zakresie min. 0-17 km/h w krokach co 0,1 km/h | TAK, podać |  |  |
| 10 | Pas bieżni składa się z systemu lameli | TAK, |  |  |
| 11 | Kąt nachylenia bieżni regulowany Min. 0-15% | TAK, podać |  |  |
| 12 | Powierzchnia pasa bieżni Min. 155x50 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania testów: - IPN test - Astrand Test - PWC Test - Lactate test - Standart test - Conconi test | TAK, podać |  |  |
| 13 | Bieżnia wyposażona w poręcze biegnące niemal wzdłuż całe długości bieżni | TAK |  |  |
| 14 | Pas piersiowy do pomiaru tętna Polar | TAK, |  |  |
| III | ERGOMETR PIONOWY |  |  |  |
| 20 | Wymiary Maks. 130 x 65 x 150 cm | TAK, podać |  |  |
| 21 | Waga Maks. 75 kg | TAK, podać |  |  |
| 22 | Programy dostępne min.: - szybki start - tętno - trening interwałowy - spalone kalorie - przebyty dystans | TAK, podać |  |  |
| 23 | Możliwość regulacji siodełka w pionie i w poziomie | TAK, |  |  |
| 24 | Możliwość ustawienia kąta rączek podczas instalacji | TAK |  |  |
| 25 | Zakres oporu Min. 25 - 500 wat (rpm niezależne) 25 - 1000 wat (rpm zależne) Kroki co maks. 5 wat | TAK, podać |  |  |
| 26 | Maksymalna waga użytkownika Min. 150 kg | TAK, podać |  |  |
| 27 | Urządzenie nie wymagające zasilania sieciowego | TAK, |  |  |
| 28 | Pas piersiowy do pomiaru tętna Polar | TAK, |  |  |
| 29 | Możliwość wykonania testów: - IPN test - Astrand Test - PWC Test - Lactate test (supports measurement procedure) - Standart test - Conconi test | TAK |  |  |
| IV | ERGOMETR POZIOMY |  |  |  |
| 25 | Wymiary Maks. 160x65x140 cm | TAK, podać |  |  |
| 26 | Waga Maks. 85 kg | TAK, podać |  |  |
| 27 | Możliwość regulacji siodełka w poziomie | TAK, podać |  |  |
| 28 | Zakres oporu Min. 25 - 500 wat (rpm niezależne) Min. 25 - 1000 wat (rpm zależne) Kroki co maks. 5 wat | TAK, podać |  |  |
| 29 | Programy min.: - szybki start - watt - tętno - terapia - trening interwałowy - spalone kalorie - trening: bieg pod górkę - trening losowy - przebyty dystans | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika Min. 150 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie nie wymagajacy zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Pas piersiowy do pomiaru tętna Polar | TAK, |  |  |
|  | Możliwość wykonania testów: - IPN test - Astrand Test - PWC Test - Lactate test (supports measurement procedure) - Standart test - Conconi test | TAK, |  |  |
| V | ERGOMETR KOŃCZYN GÓRNYCH |  |  |  |
|  | Wymiary Maks. 125x80x175 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Waga Maks. 110 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Programy dostępne min.: - szybki start - tętno - trening interwałowy - spalone kalorie - przebyty dystans | TAK, podać |  |  |
|  | Bezstopniowa regulacja wysokości korpusu korby wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |  |
|  | Pozioma regulacja korpusu ramienia korby | TAK |  |  |
|  | Regulacja siedziska w poziomie | TAK, |  |  |
|  | Siedzisko zdejmowane do treningu na stojąco (możliwość siedzenia na piłce lub dostęp z wózka) | TAK |  |  |
|  | Zakres oporu Min. 25 - 500 wat (rpm niezależne) Min. 25 - 1000 wat (rpm zależne) Kroki co maks. 5 wat | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie nie wymagające zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Minimalna waga użytkownika Min. 150 kg | TAK, podać |  |  |
| VI | CROSSTRAINER |  |  |  |
|  | Wymiary Max. 200x80x150 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Waga Maks. 170 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Programy dostępne min.: - szybki start - tętno - trening interwałowy - spalone kalorie - trening: bieg pod górkę - przebyty dystans | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia Min. 0-15% | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika Min. 150 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Kadencja Min. 15-120 rpm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres oporu Min. 100-1000 W | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie nie wymaga zasilania sieciowego | TAK, |  |  |
|  | Pas piersiowy do pomiaru tętna Polar | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania testów: - IPN test - Astrand Test - PWC Test - Lactate test (supports measurement procedure) - Standart test - Conconi test | TAK, podać |  |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 30 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej – przy dostawie | Tak |  |  |
| 31 | - Pełna 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać 48 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 24 miesiące – 0 pkt |  |  |
| 32 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |  |
| 33 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 34 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii w dni robocze | Tak |  |  |
| 35 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 36 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 37 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 38 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak podać nazwę i adres oraz nr telefonu do kontaktu |  |  |
| 39 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | Tak |  |  |
| 40 | Potwierdzenie dokumentem, protokołem – uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 41 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 42 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 43 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |
| 44 | Urządzenia posiadające certyfikat medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC, Klasa IIa | TAK, podać nr |  |  |

Zadanie nr 2.

Przedmiot zamówienia:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do terapii | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie : |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | HANTLE |  |  |  |
| 1 | System zbudowany z następujących elementów: - jednostka sterująca dla 1 lub 2 hantli, - hantel | TAK |  |  |
| 2 | Wibracja z częstotliwością w zakresie od 5 do 40 Hz | TAK |  |  |
| 3 | Obsługa jednostki sterującej za pomocą panelu sterującego | TAK |  |  |
| 4 | Przez ostatnie 5 sekund treningu generowany sygnał dźwiękowy | TAK |  |  |
| 5 | Trening z losowym wyborem poziomu wibracji | TAK |  |  |
| 6 | Cztery poziomy wibracji - wyłączony, - łatwy, - standardowy, - trudny. | TAK |  |  |
| 7 | Wyświetlanie kodu ostrzeżenia i błędu | TAK |  |  |
| 8 | Ustawianie długości treningu w zakresie od 0 do 30 min | TAK, podać |  |  |
| 9 | Ustawianie częstotliwości treningu w zakresie od 5 do 40 Hz | TAK, podać |  |  |
| 10 | Wymiary minimalne jednostki sterującej: -długość 250 mm -szerokość 160 mm -wysokość 80 mm | TAK, podać |  |  |
| 11 | Waga całkowita jednostki sterującej | TAK |  |  |
| II | BIEŻNIA |  |  |  |
| 12 | Platforma zbudowana z następujących elementów: - baza z poręczą, - uchwyty do przenoszenia, - panel sterowania, - pilot zdalnego sterowania, - poręcz, | TAK |  |  |
| 13 | Wibracja ze zmianą stron (przechył lewa i prawa strona platformy naprzemiennie) | TAK |  |  |
| 14 | Obsługa platformy za pomocą panelu sterującego i pilota | TAK, podać |  |  |
| 15 | Regulacja amplitudy wibracji w zakresie od 0 do 4,7 mm | TAK, podać |  |  |
| 16 | Regulacja częstotliwości wibracji z krokiem 0,5 Hz w zakresie od 5 do 33 Hz | TAK, podać |  |  |
| 17 | Trening z losowym wyborem poziomu wibracji | TAK |  |  |
| 18 | Cztery poziomy wibracji - łatwy, - normalny, - trudny, - niestandardowy | TAK |  |  |
| 19 | Automatyczne wykrywanie i przełączanie panelu sterowania w tryb błędu | TAK |  |  |
| 20 | Wyświetlanie kodu błędu | TAK |  |  |
| 21 | Ustawianie długości treningu | TAK |  |  |
| 22 | Ustawianie częstotliwości treningu | TAK |  |  |
| 23 | Nieustanna kontrola przeciążenia użytkownika | TAK |  |  |
| 24 | Pięciostopniowa regulacja czułości przeciążenia | TAK |  |  |
| 25 | Możliwość korzystania z aplikacji treningowej | TAK |  |  |
| 26 | Waga osoby ćwiczącej min 140kg | TAK, podać |  |  |
| 27 | Wymiary platformy: -długość 70 cm -szerokość 50 cm -wysokość 110 cm (+/- 5cm_ | TAK, podać |  |  |
| II | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 28 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej – przy dostawie | Tak |  |  |
| 29 | - Pełna 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać 48 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 24 miesiące – 0 pkt |  |  |
| 30 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |  |
| 31 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 32 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii w dni robocze | Tak, podać |  |  |
| 33 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 34 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 35 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres do 10 lat. | Tak |  |  |
| 36 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak podać nazwę i adres oraz nr telefonu do kontaktu |  |  |
| 37 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | Tak |  |  |
| 38 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 39 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 40 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 41 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Zadanie nr 3

Przedmiot zamówienia:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie diagnostyczno – terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie : |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Możliwość ćwiczenia funkcjonalnego pacjentów ze spastycznością ręki w dowolnej pozycji | TAK |  |  |
| 2 | Pozwala na wykonywanie ćwiczeń z funkcją chwytania i puszczania przedmiotów | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość indywidualnego dopasowywania ortez do wielkości przedramienia, dłoni i palców pacjentów | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wykonywania ćwiczeń samodzielnych i z asystą | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość ćwiczenia z pacjentem w dowolnym miejscu w zależności od zadania | TAK |  |  |
| 6 | Pozwalający na jednoczesną rehabilitację kilku pacjentów (3-5 pacjentów) | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość dopasowywania siły wspierającej ruch prostowania palców | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość dopasowywania konta ustawienia stawu nadgarstkowo-promieniowego | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość korygowania ustawienia stawu łokciowego i przedramienia | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość wykonywania ćwiczeń oburącz | TAK |  |  |
| II | AKCESORIA I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 11 | Na wyposażeniu ortezy umożliwiające trening rozciągający palców | TAK |  |  |
| 12 | System ma być wyposażony w minimum: - Skrzynkę transportową - Mechanizm dynamicznego podparcia ramienia w opcji wolnostojącej: - regulacja stopnia odciążenia możliwość pracy we wszystkich płaszczyznach i kierunkach - jeżdżąca podstawa | TAK, podać |  |  |
| III | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 13 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej – przy dostawie | Tak |  |  |
| 14 | - Pełna 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać 48 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 24 miesiące – 0 pkt |  |  |
| 15 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |  |
| 16 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 17 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 18 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 19 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 20 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres do 10 lat. | Tak |  |  |
| 21 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  |
| 22 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych, obsługi technicznej oraz dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | Tak |  |  |
| 23 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 24 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 25 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 26 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Zadanie nr 4.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zrobotyzowany system do przygotowania do nauki chodu z opcją pionizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie : |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Manipulator wspomagający zdolności ruchowe kończyn dolnych, mający zastosowanie w kinezyterapii mechanicznej z panelem sterującym/sterownikiem | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie oparte o konstrukcję z profili aluminiowych wyposażone w 2 ruchome ortezy wprawiane w ruch przy pomocy napędów elektrycznych oraz posiadające mechanizm unoszenia pacjenta z siadu do pozycji pionowej | TAK |  |  |
| 3 | Ruchome ortezy o zmiennej długości wyposażone w regulowane obejmy nóg, pozwalające na dopasowanie rozmiarów pacjentów w szerokim zakresie | TAK |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości podparcia pleców i rozstawu bioder | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość ustawienia zakresu przykurczy pacjenta oraz kontrolę pracy urządzenia w sposób bezpieczny | TAK |  |  |
| 6 | Kontrola spastyki w 6 stawach i sytuacjach awaryjnych z możliwością wyświetlenia komunikatu o zdarzeniu, ze wskazaniem miejsca wystąpienia | TAK, podać |  |  |
| 7 | Masa pacjenta maks. 50kg. | TAK, podać |  |  |
| 8 | Rozmiary pacjenta: wzrost 110 -150 cm, odległość pomiędzy stawami 29-37cm, szerokość bioder ok. 30cm | TAK, podać |  |  |
| 9 | Szybkość ruchu maks. 2km/h (+/- 10%) | TAK, podać |  |  |
| 10 | Asystent siadu | TAK |  |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa dostępne dla ćwiczącego i operatora w min. 3 miejscach | TAK, podać |  |  |
| 12 | Oprogramowanie z trybami: - chodu, - przysiadów, - wymachów, - rowerka, - wchodzenia po schodach | TAK, podać |  |  |
| 13 | Oprogramowanie jest zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem poprzez zastosowanie zabezpieczeń programowych i fizycznych (klucz) | TAK |  |  |
| 14 | Zabezpieczenia przeciążeniowe | TAK |  |  |
| 15 | Minimalny obszar niezbędny do pracy z urządzeniem | TAK, podać |  |  |
| II | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 16 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 17 | - Pełna 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać |  | 48 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 24 miesiące – 0 pkt |
| 18 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |  |
| 19 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 20 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 21 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 22 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 23 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres do 10 lat. | Tak |  |  |
| 24 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  |
| 25 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych, obsługi technicznej oraz dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | Tak |  |  |
| 26 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 27 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 28 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 29 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Zadanie nr 5.

Przedmiot zamówienia:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie : |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | System ergometryczny do treningu kończyn górnych, dolnych i tułowia ze zintegrowanym modułem FES | TAK, podać |  |  |
| 2 | System przeznaczony dla pacjentów neurologicznych | TAK, podać |  |  |
| 3 | Zintegrowany moduł FES Min. 6-kanałowy | TAK podać |  |  |
| 4 | Maksymalny poziom napięcia wyjściowego Min. 200V | TAK |  |  |
| 5 | Poziom natężenia/kanał Min. 0-140 mA | TAK, podać |  |  |
| 6 | Czas trwania impulsu 10-100 ms | TAK |  |  |
| 7 | Czas przerwy Min. 50-3000 us | TAK, podać |  |  |
| 8 | Duży kolorowy wyświetlacz dotykowy Min. 10” | TAK, podać |  |  |
| 9 | Możliwość pracy czynnej i biernej | TAK |  |  |
| 10 | Wbudowany moduł rozgrzewki i cool-down | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji promienia ruchu pedałów i ustawienia platform stóp Min. 19-28 cm | TAK, podać |  |  |
| 12 | Możliwość ustawienia pozycji kończyn górnych | TAK, |  |  |
| 13 | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |  |
| 14 | Wykrywanie poziomu zmęczenia pacjenta | TAK |  |  |
| 15 | Biofeedback wzrokowy | TAK |  |  |
| 16 | Wykrywanie spastyczności | TAK |  |  |
| 17 | Indywidualne ustawienie poziomu stymulacji dla każdego kanału FES | TAK |  |  |
| 18 | Wykorzystanie elektrod samoprzylepnych do stymulacji FES | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość ustawienia wszystkich parametrów niezbędnych w terapii w sposób indywidualny tj. poziom stymulacji, czas trwania, czasy ćwiczeń biernych/czynnych | TAK |  |  |
| 20 | Kadencja Min. 15-55 ob./min | TAK, podać |  |  |
| 21 | Moment siły Min. 1-20 Nm | TAK, podać |  |  |
| 22 | Wymiary Max. 80x50x105 cm (+/-3 cm) | TAK, podać |  |  |
| 23 | Waga Max. 55 kg | TAK, podać |  |  |
| II | AKCESORIA I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 24 | W zestawie dodatkowo: - 2 kpl. zapasowych przewodów pacjenta - 90 op. (po 4 szt.) elektrod min. 2”x 2” - 90 op. (po 4 szt.) elektrod min. 2”x3.5” - podpórki do przedramion przy pracy z kończynami górnymi dla wygodniejszej pracy (regulacja szerokości) - min. 4 pary rękawic do mocowania rąk do uchwytów | TAK, podać |  |  |
| 25 | Przenośny moduł EMG do oceny napięcia mięśniowego pacjentów: - Liczba kanałów EMG min. 2 - Zakres EMG min. od 0.2 do 2000 µV RMS - Czułość: 0.1 µV RMS - Dokładność max. 4% wartości µV ±0.3% przy 200 Hz | TAK, podać |  |  |
| IV | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 26 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej – przy dostawie | Tak |  |  |
| 27 | - Pełna 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać 48 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 24 miesiące – 0 pkt |  |  |
| 28 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |  |
| 29 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 30 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii - dni robocze | Tak |  |  |
| 31 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 32 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 33 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres do 10 lat. | Tak |  |  |
| 34 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  |
| 35 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | Tak |  |  |
| 36 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 37 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 38 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 39 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Zadanie nr 6.

Przedmiot zamówienia:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie : |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | 8 kanałowa elektrostymulacja: max 50V/100mA, 10us-500us dla wszystkich kanałów, 500us-10s dla wybranego kanału | Tak podać |  |  |
| 2 | 8 kanałowe pomiary elektromiograficzne o dokładności +- 0,5 % w pełnym zakresie | Tak podać |  |  |
| 3 | Poziom podstawowy szumu pomiarowego elektromiografii (baseline noise) < 0,5 uV | Tak podać |  |  |
| 4 | Próbkowanie sygnału elektromiograficznego co najmniej 1000 próbek / sekundę | Tak podać |  |  |
| 5 | Pomiar impedancji +-0,5 kOhm | Tak |  |  |
| 6 | Kształty przebiegów elektrostymulacyjnych: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny | Tak podać |  |  |
| 7 | Połączenie poprzez WiFi i/lub Bluetooth | Tak |  |  |
| 8 | Zasilanie bateryjne | Tak |  |  |
| 9 | Pas umożliwiający zamocowanie urządzenia podczas ruchu | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość współpracy z elektrodami powierzchniowymi oraz wewnętrznymi (dopochwowe, rektalne) | Tak |  |  |
| II | WYMAGANIA DLA OPROGRAMOWANIA |  |  |  |
| 11 | Tworzenie profili pacjentów i terapeutów | Tak |  |  |
| 12 | Tworzenie, wyświetlanie i edycję kont pacjentów | Tak |  |  |
| 13 | Połączenie bezprzewodowe z urządzeniem | Tak |  |  |
| 14 | Wyświetlanie listy ćwiczeń, | Tak |  |  |
| 15 | Ustawianie linii progowej dla elektromiografii i wyzwalanej elektromiografią elektrostymulacji | Tak |  |  |
| 16 | Wyświetlanie podsumowania treningu | Tak |  |  |
| 17 | Tworzenie dopasowanych do użytkownika ćwiczeń | Tak |  |  |
| 18 | Wyświetlanie wykresów aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 19 | Korzystanie z predefiniowanych testów diagnostycznych, w tym Test Glazera | Tak |  |  |
| 20 | Korzystanie z predefiniowanych ćwiczeń opartych o EMG Biofeedback (programy treningowe włókien mięśniowych typu: I, IIa, IIb) | Tak |  |  |
| 21 | Przeprowadzenie elektrostymulacji, korzystając z predefiniowanych programów: - Elektrostymulacja w naglącym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w wysiłkowym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w mieszanym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w nietrzymaniu kału | Tak podać |  |  |
| 22 | Prowadzenie elektrostymulacji funkcjonalnej, korzystając z predefiniowanych programów: - Chwyć i puść - Otwórz i zamknij rękę - Sięganie ręką do twarzy | Tak podać |  |  |
| 23 | Przeprowadzenie elektrostymulacji wyzwalanej poprzez elektromiografię, korzystając z predefiniowanych programów: - Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) dla mięśni powierzchniowych - Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) w nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią (EMG Triggered Electrical Stimulation) w nietrzymaniu kału | Tak podać |  |  |
| 24 | Gry rehabilitacyjne w zestawie min 2 szt. | Tak |  |  |
| III | AKCESORIA I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 25 | Komputer typu laptop o minimalnych parametrach: Ekran o przekątnej co najmniej 15.6", Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080 (FullHD), Karta graficzna Intel UHD Graphics, Procesor: procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6495 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), Dysk twardy: minimum 250 GB Pamięć RAM min 4GB | Tak opis |  |  |
| 26 | 5 paczek elektrod EKG/EMG (50 szt. każda) | Tak |  |  |
| 27 | 2 paczki elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm oraz 5x10 cm | Tak |  |  |
| 28 | Zestaw podstawowy elektrod nietrzymania moczu (5 szt. po 1 z każdego typu) | Tak |  |  |
| 29 | Ładowarka baterii z możliwością jednoczesnego ładowania co najmniej 2 baterii jednocześnie | Tak |  |  |
| IV | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 30 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej – przy dostawie | Tak |  |  |
| 31 | - Pełna 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać 48 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 24 miesiące – 0 pkt |  |  |
| 32 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |  |
| 33 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 34 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 35 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 36 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 37 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres do 10 lat. | Tak |  |  |
| 38 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  |
| 39 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | Tak |  |  |
| 40 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 41 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 42 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 43 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Zadanie nr 7.

Przedmiot zamówienia:

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych (VO2, VCO2, Wentylacja Minutowa, tętno HR, wydatek energetyczny) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ :………………………………………………………... |  |  |  |
|  | Producent :…………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | Przeznaczenie : |  |  |  |
|  | Rok produkcji : min. 2021, urządzenie nowe, nieużywane. |  |  |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | System wyposażony w zestaw komputerowy: zainstalowany system operacyjny, ekran LCD min 23” 1980x1080, procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 6495 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php),, pamięć RAM min 4GB, dysk min. HDD 500GB , karta dźwiękowa zintegrowana, napęd DVD+/-RW/RAM/, karta bezprzewodowa Wi-Fi, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, | TAK, podać |  |  |
| 2 | Możliwość komunikacji z systemami zewnętrznymi przy użyciu protokołów: DICOM, HL7, GDT | TAK |  |  |
| II | BIEŻNIA |  |  |  |
| 3 | Bieżnia onkologiczna | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |  |
| 4 | Zakres prędkości taśmy w przedziale min. 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h | Tak, podać |  |  |
| 5 | Zakres nachylenia bieżni min. 0-25% regulowanego co 0,5% | Tak, podać |  |  |
| 6 | Długość części użytkowej min. 1400mm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Szerokość części użytkowej min. 520 mm | Tak, podać |  |  |
| 8 | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego min. 100mm | Tak, podać |  |  |
| 9 | Dopuszczalna waga pacjenta min. 200 kg | Tak, podać |  |  |
| 10 | Wymiary max. 2170 x 730 x 1350 mm | Tak, podać |  |  |
| 11 | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | Tak |  |  |
| 12 | Ergonomicznie ukształtowane poręcze | Tak |  |  |
| 13 | Port szeregowy RS 232/USB | Tak |  |  |
| 14 | Zasilanie 220V/50Hz | Tak |  |  |
| 15 | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |  |
| 16 | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa | Tak |  |  |
| III | SYSTEM DO PRÓB WYSIŁKOWYCH |  |  |  |
| 17 | System do prób wysiłkowych | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |  |
| 18 | 12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy | Tak |  |  |
| 19 | CMRR min. 115 dB | Tak, podać |  |  |
| 20 | Impedancja min. 100MΩ | Tak podać |  |  |
| 21 | A/D 24 bit | Tak |  |  |
| 22 | Częstotliwość próbkowania min. 32000 Hz | Tak, podać |  |  |
| 23 | Pasmo przenoszenia min. 0,05-300 Hz | Tak, podać |  |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed defibrylacją | Tak |  |  |
| 25 | Transmisja danych za pomocą Bluetooth | Tak |  |  |
| 26 | Zasilanie bateryjne 2 x AAA | Tak |  |  |
| 27 | Wymiary max 115 x 65 x 15 mm (+/- 5mm) | Tak, podać |  |  |
| 28 | Waga max. < 90 g z baterią | Tak, podać |  |  |
| 29 | Klasa ochrony min. IP 24 | Tak, podać |  |  |
| 30 | Klasa urządzenia IIa | Tak |  |  |
| 31 | W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy | Tak |  |  |
| 32 | Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego | Tak |  |  |
| 33 | Parametry wyświetlane: min. HR, HRmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu | Tak, podać |  |  |
| 34 | Możliwość zmiany etapu protokołu | Tak |  |  |
| 35 | Możliwość tworzenia własnych protokołów | Tak |  |  |
| 36 | Możliwość stosowania protokołu typu RAMP | Tak |  |  |
| 37 | Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: min. stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, ostrzeżenia, błędy | Tak, podać |  |  |
| 38 | Sterowanie badaniem za pomocą ikon lub klawiszy funkcyjnych | Tak |  |  |
| 39 | Wyświetlane przebieg EKG 6/12 | Tak |  |  |
| 40 | Amplituda min. 5/10/20 mm/mV | Tak, podać |  |  |
| 41 | Prędkość min. 5/10/25/50 mm/s | Tak, podać |  |  |
| 42 | Gotowe raporty badania | Tak |  |  |
| 43 | Możliwość edycji raportu przed wydrukiem | Tak |  |  |
| 44 | Analiza arytmii | Tak |  |  |
| 45 | Obliczanie min. QT, QTc, punktu J, J+60, J+80 | Tak, podać |  |  |
| 46 | Możliwość w czasie trwania badani edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG | Tak |  |  |
| 47 | Filtr mięśniowy min. 25/40/150Hz | Tak, podać |  |  |
| 48 | Filtr autoadaptacyjny pływania izolinii | Tak |  |  |
| 49 | Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w min. rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |  |
| 50 | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HR | Tak |  |  |
| 51 | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów | Tak |  |  |
| 52 | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn | Tak |  |  |
| 53 | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania | Tak |  |  |
| 54 | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HR | Tak |  |  |
| 55 | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń | Tak |  |  |
| 56 | Prezentacja trendów min. ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG | Tak, podać |  |  |
| 57 | Monitorowanie i rejestracja zdarzeń arytmii: min. AF, SVT, VT, asystolia | Tak, podać |  |  |
| 58 | Skala Duke’a i Framinghama | Tak |  |  |
| 59 | Wskaźnik FAI (funcional aerobic impairment) | Tak |  |  |
| 60 | Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy | Tak |  |  |
| 61 | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania | Tak |  |  |
| 62 | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu | Tak |  |  |
| 63 | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu | Tak |  |  |
| 64 | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG | Tak |  |  |
| IV | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 65 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej – przy dostawie | Tak |  |  |
| 66 | - Pełna 24 miesięczna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać 48 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 24 miesiące – 0 pkt |  |  |
| 67 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |  |
| 68 | - Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  |  |
| 69 | - Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| 70 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak |  |  |
| 71 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |  |
| 72 | Wykonawca zapewni części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 10 lat. | Tak |  |  |
| 73 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |  |
| 74 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | Tak |  |  |
| 75 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | Tak |  |  |
| 76 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty) | Tak |  |  |
| 77 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | Tak |  |  |
| 78 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak |  |  |

Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia – zad. Od nr  1 do nr 7 włącznie.

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. na etapie badania i oceny ofert.

Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie wówczas założyć  w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem (zgodnie z rozdziałem X SWZ) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta – pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku niezłożenia ww dokumentów.

- Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji poi stronie Zamawiającego.

- Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli:

- gwarancji producenta  i rękojmię w  (element stanowiący kryterium oceny ofert)  tj.: obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2

4.   Dotyczy zad. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę

i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację dla personelu przygotowujące do 
            pracy na urządzeniu.

Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

5. Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

6. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub opisów, lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się modyfikacji urządzeń lub katalogów przez Wykonawców na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu.

Załącznik nr 3

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.                                          Sprzęt do rehabilitacji onkologicznej prowadzonego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (nr spr SZP-332-92PN-2021), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

UMOWA -projekt NR  SZP/92/…/2021/PW    Zał. nr   4

Umowa została zawarta w Olsztynie, dnia ........................2021r.   pomiędzy:

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

adres siedziby:  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a

NIP  739-29-54-843                                                     Regon 000295580

reprezentowanym przez:

1.     Dyrektora Szpitala dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek

2.     przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Leszka Gutowskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

## .................................................................

### NIP .................  				Regon....................................

reprezentowanym przez:

1.   ........................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, że w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę   Sprzęt do rehabilitacji onkologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, z dnia …-11-2021r.  (znak sprawy: SZP-332-92PN/2021), opartego na przepisach ustawy  z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019r.poz. 2019) w ramach zamówienia zad. nr ……została wybrana oferta w/w Firmy.

§ 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu medycznego………………………………………., (dostawa loco Magazyn Ogólny Szpitala), w ilości i  o parametrach technicznych szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia i  w  ofercie Wykonawcy z dnia ........-2021 r.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane - Zadanie nr od nr 1 do nr 7 – dostawa sukcesywnie lub jednorazowo w terminie do 13 grudnia 2021r.

  - Termin dostawy uznany będzie na podstawie sporządzonego dokumentu odbioru lub protokołu.

§ 3 Cena i warunki płatności

- Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie netto do …………. zł.

- Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości ......... zł

- Razem brutto ust. 1 i 2:........................ zł.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres zrealizowanego przedmiotu  zamówienia.

- Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT lub rachunku jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego do Magazynu ogólnego Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane na rachunku/fakturze nr ……………………………………… do 7 dni od daty otrzymania  faktury/rachunku.

- Rachunek lub faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, z której wynika płatność.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 Dostawa, prezentacja i odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 umowy.

- W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

- dostarczenia na miejsce przeznaczenia wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego;

- rozładunek, zmontowanie,  ustawienie w pomieszczeniu docelowego użytkowania i instalacje

- przeprowadzenia szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego z zasad użytkowania i obsługi – dotyczy zadania nr od 1 do 7,

- (instalacja, montaż,  o czym mowa w ppkt.  b)  odbędzie się w terminie  - po wcześniejszym uzgodnieniu miedzy Stronami umowy

- (przeszkolenie, o czym mowa w ppkt c) odbędzie się po dostawie, w terminie po uzgodnieniu między stronami umowy i nie ma wpływu na termin dostaw przedmiotów zamówienia  loco magazyn/wskazane miejsce w pomieszczeniach docelowego ich użytkowania

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00 lub w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie ustawienia, montażu i szkolenia  jest   ……………………............ tel. 89-5393....... .

W sprawie dostaw do Magazynu ogólnego Szpitala – Pani/Pan ………………… tel. 98-53934... e-mail …………………………….

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: ..........................

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, kompletny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i pozbawiony wad.

- Odbiór zrealizowanego  przedmiotu umowy następuje w formie protokołu przyjęcia-odbioru, podpisanego przez obie strony – dot. ust. 2 – (z wyłączeniem ppkt c).

- Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.

- Za szkody powstałe  z winy Wykonawcy w czasie i w wyniku realizacji przedmiotu umowy na majątku Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby będące przedmiotem umowy, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca gwarantuje, że wyroby te odpowiadają normom i spełniają wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679.). Wykonawca zobowiązuje się do okazania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych wymogów i norm – wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniał wszelkie warunki,  normy jakościowe, w oparciu o które dokonano udzielenia zamówienia.

§ 5 Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia serwisowania i do napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym i rękojmi  bez dodatkowych opłat w szczególności  za obowiązkowe przeglądy,  transport, dojazd oraz wymienione części – zgodnie z  wymaganiami i postanowieniami zawartymi w SWZ i na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP.

- Termin gwarancji ustala się na  ............miesięcy od daty podpisania protokołu zakończenia odbioru  zakresu dostaw przedmiotów objętych  niniejszą umową.

§ 6 Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w formie kar umownych.

- za rozwiązanie,  odstąpienie lub wypowiedzenie przez Wykonawcę  umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

- za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3;

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy.

- za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie wyznaczonym na reakcję serwisu. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3.

3.	Naliczanie kary umownej odbędzie się poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i terminem zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 3 ust. 3.

4.	Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne.

5. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy, którego dotyczyć będzie naliczenie kar.

§ 7 Warunki odstąpienia od umowy

1.Zamawiający odstąpi od umowy gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:

1)  gdy termin określony w § 2 zostanie przekroczony o 14 dni (przepisy z § 6 mają zastosowanie)

2) dostarczony przedmiot zamówienia będzie niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ (przepisy z § 6 mają zastosowanie)

§ 8 Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

  - zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

  - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

  - dopuszcza się  zmianę postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych  postanowień do umowy jeżeli,  konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

  - zmiana nazwy Zamawiającego

  - w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty  dostawy albo spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw

  - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

  - zaistnienia, po zawarciu umowy w  przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od Stron

    - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy

    - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu

należytej staranności

1.7.4     której nie można przypisać drugiej Stronie

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.

  - Zmiany terminu dostaw przedmiotu zamówienia (wydłużenie) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności z powodu barku możliwości odbioru sprzętu dostarczonego po godzinach urzędowania Zamawiającego, który wcześniej został uzgodniony, o czym mowa w par. 4 ust. 3 umowy

2.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiany danych teleadresowych,;

4. Zmiany o których mowa w ust. 1  dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku i jego akceptacji przez Strony.

§ 9

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego przez Strony umowy skutku spory rozstrzygane będą przed  sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) i Kodeks cywilny

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

..........................................                                                                 ....................................................

WYKONAWCA				                                      ZAMAWIAJĄCY