# Opis przedmiotu zamówienia  zał. Nr 2 do SWZ

Rezonans magnetyczny 1.5 T wraz z wyposażeniem  i instalacją

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezonans magnetyczny 1.5 T wraz z wyposażeniem oraz integracja ze szpitalnym systemem informatycznym Firmy CGM Sp. z o.o. Lublin | zestaw | 1 |  |  |  |  |

Nazwa i typ zestawu :………………………………………………………...

Producent :……………………………………………………………………

Linki stron www producenta umożliwiające weryfikacje podstawowych parametrów technicznych urządzenia ……………………………..

Rok produkcji: min. 2021, urządzenia nowe, nieużywane, nierkondycjonowane. Rok prod …………..

| L. p. | Opis parametru | Wymagalność / parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnes |  |  |  |  |
| 1 | Aparat fabryczne nowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 2 | Indukcja pola magnetycznego B0 | Tak ≥ 1,5 T; podać wartość [T] |  | Bez punktacji |
| 3 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | ### Tak |  | Bez punktacji |
| 3.1 | System niskohelowy zamkniety, bez konieczności uzupełniania helu, bez konieczności montażu rury wyrzutowej hel | ### Tak/Nie |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 4 | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej | Tak ≤ 0,01 l/rok; podać wartość [l/rok] |  | Bez punktacji |
| 5 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y | Tak ≤ 2,5 m; podać wartość [m] |  | Bez punktacji |
| 6 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z | ≤ 4,0 m; podać wartość [m] |  | Bez punktacji |
| System Gradientowy |  |  |  |  |
| 7 | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie (wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp.) | Tak ≥ 33 mT/m; podać wartość [mT/m] |  | Wartość maks. wg ofert – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
| 8 | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej (wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp.) | Tak ≥ 125 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  | Wartość maks.wg ofert – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
| System RF – tor nadawczy |  |  |  |  |
| 9 | Moc wyjściowa nadajnika | Tak ≥ 15 kW; podać wartość [kW] |  | Wartość maks. Wg ofert – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
| 10 | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| System RF – tor odbiorczy |  |  |  |  |
| 11 | Maksymalna liczba kanałów (maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera) | Tak ≥ 128; podać wartość [n] |  | Wartość maks. Wg ofert – 2 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
| 12. | System bez limitu kanałów (brak limitu elementów obrazujących podłączonych do skanera) | Tak / Nie |  | Tak - system bez limitu kanałów – 2 pkt. Nie - system z limitem kanałów – 0 pkt |
| 13 | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV | Tak ≥ 32; podać wartość [n] |  | Wartość maks. wg ofert – 2 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| 13.1 | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | Tak ≥ 160 dB; podać wartość [dB] |  | Wartość maks. wg ofert – 1 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
| 14 | Rozdzielczość odbiornika | Tak ≥ 16 bit; podać wartość [bit] |  | Bez punktacji |
| 15 | Szerokość pasma przenoszenia | Tak ≥ 1 MHz; podać wartość [MHz] |  | Bez punktacji |
| 16 | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 17 | Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzny pomiarowe | Podać poniżej w pkt 17.1 do 17.6 |  | xxxxxxxx |
| 17.1 | o średnicy 10 cm | Podać wartość (w przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 1 pkt., największa 0 pkt. |
| 17.2 | o średnicy 20 cm | Podać wartość (w przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 1 pkt., największa 0 pkt., |
| 17.3 | o średnicy 30 cm | Podać wartość (w przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 1 pkt., największa 0 pkt., |
| 17.4 | o średnicy 40 cm | Podać wartość (w przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 1 pkt., największa 0 pkt., |
| 17.5 | o średnicy 50 cm | Podać wartość (w przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 1 pkt., największa 0 pkt., |
| 17.6 | o średnicy 50 cm lub w objętości cylindrycznej 50x50x45 cm | Podać wartość w cm (w przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 1 pkt., największa 0 pkt., |
| Cewki |  |  |  |  |
| 18 | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
| 19 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki I liczbę elementów obrazujących |  | Wartość maks. wg ofert – 2 pkt. Pozostałe –0 pkt |
| 20 | Cewka zaoferowana w punkcie 19 wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabli (technologia DirectConnectTM lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 21 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów obrazujących |  | Wartość maks. wg ofert – 1 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
| 22 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 44 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów |  | Wartość maks. wg ofert – 1 pkt. Pozostałe –0 pkt |
| 23 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) leżąca (leżące) na ciele pacjenta wykonana (wykonane) w technologii wysokiej elastyczności (AIR, Contour lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) przeznaczona (przeznaczone) do badań całego tułowia w zakresie min. 50 cm w osi Z oraz Max FOV w osi X (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica), bez przesuwu stołu pacjenta, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca(posiadające) w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, niedopuszczalne jest liczenie długości cewki poprzez zmianę jej orientacji względem osi Z | Tak podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi Z [cm] |  | Bez punktacji |
| 24 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza lub odbiorczej, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak/nie podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących |  | Tak z cewką - 1 pkt, Brak cewki 0 pkt |
| 25 | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta wraz z zestawem pozycjonerów do wykonywania badan stawu kolanowego, barku, innych stawów | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich [cm] |  | Bez oceny |
| 26 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań pediatrycznych przeznaczona do badania głowy i szyi, przeznaczona do badania dzieci do 18 m.ż., posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, z dedykowaną certyfikowaną przez producenta MR osłoną akustyczną dostosowaną do oferowanej cewki (np. Acoustic Hood lub wg nomenklatury producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących oraz metody ochrony słuchu |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Otoczenie pacjenta |  |  |  |  |
| 27 | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu lub z odłaczanym blatem stołu I dedykowanym wózkiem transportowym , umożliwiający łatwą i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Nie dopuszcza sie samego rozwiazania w postaci wózka transportowego. | Tak/Nie |  | Tak - Stół mobilny - 2 pkt, Nie Stół stały 0 pkt. |
| 28 | Materace stołu o podwyższonym komforcie z pianki z pamięcią kształtu o grubości min. 6 cm, zapewniające komfort badania, minimalizujące artefakty ruchowe i unieruchamiające ciało pacjenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę i grubość |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 29 | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | Tak ≥ 220 kg; podać wartość [kg] |  | Bez punktacji |
| 30 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | Tak ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 31 | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  | Bez punktacji |
| 32 | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  | Bez punktacji |
| 33 | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  | Bez punktacji |
| 34 | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | Tak ≥ 70 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 35 | Całkowita długość gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej | ≤ 200 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 36 | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
| 37 | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
| 38 | Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak |  | Bez punktacji |
| 39 | Min. 1 kolorowy tablet dotykowy zintegrowany z obudową gantry wyświetlający informacje o badaniu i pacjencie oraz umożliwiający obsługę funkcji aparatu MR | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 40 | Centrator laserowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 41 | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 42 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
| 43 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
| 44 | Czujnik ( monitor) poziomu tlenu w pomieszczeniu MR | Tak |  | Bez punktacji |
| 45 | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania neurologiczne |  |  |  |  |
| 46 | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 47 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 48 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, (Brain Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 49 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczną numeracja kręgów (Spine Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 50 | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości min 80% wyjściowego hałasu stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 51 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości min 80% wyjściowego hałasu w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 52 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) np. 20cm x 10cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit, FOCUS lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |  |
| 53 | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
| 54 | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 55 | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie dyfuzji kierunkowej i traktografia tensora dyfuzji(DTI) |  |  |  |  |
| 56 | Pomiar dyfuzji kierunkowej z różnymi wartościami współczynnika b w DTI | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 57 | Maksymalna liczba kierunków | Tak ≥ 32 podać wartość [n] |  | Wartość maks. wg ofert – 1 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
| 58 | Obrazowanie spektrum dyfuzji (DSI-Diffusion Spectrum Imaging) | Tak |  | Bez punktacji |
| 59 | Maksymalna liczba kierunków w DSI ≥ 128 | Tak podać wartość [n] |  | Wartość maks. wg ofert – 1 pkt. Pozostałe – 0 pkt |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |  |
| 60 | PWI w oparciu o single-shot EPI oraz perfuzja bezkontrastowa typu ASL | Tak |  | Bez punktacji |
| 61 | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania funkcjonalne MR (fMRI) |  |  |  |  |
| 62 | Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – spektroskopia (MRS) |  |  |  |  |
| 63 | Spektroskopia protonowa typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS | Tak |  | Bez punktacji |
| 64 | Spektroskopia protonowa typu 2D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS) | Tak |  | Bez punktacji |
| 65 | Spektroskopia protonowa typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS) | Tak |  | Bez punktacji |
| 66 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta na stanowisku operatora | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – MR bez kontrastu (non-ceMRA) |  |  |  |  |
| 67 | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
| 68 | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – MR z kontrastem (ceMRA) |  |  |  |  |
| 69 | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  | Bez punktacji |
| 70 | Dynamiczna ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 71 | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania serca (CMR) |  |  |  |  |
| 72 | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  | Bez punktacji |
| 73 | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak |  | Bez punktacji |
| 74 | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak |  | Bez punktacji |
| 75 | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak |  | Bez punktacji |
| 76 | Delayed Enhancement 2D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D) | Tak |  | Bez punktacji |
| 77 | Delayed Enhancement 3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 3D) | Tak |  | Bez punktacji |
| 78 | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
| 79 | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony) | Tak |  | Bez punktacji |
| 80 | Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania w obszarze tułowia |  |  |  |  |
| 81 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 82 | Cholangiografia MR | Tak |  | Bez punktacji |
| 83 | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 84 | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 85 | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 86 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), LUB Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE, TURBO LAVA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania stawów |  |  |  |  |
| 87 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  | Bez punktacji |
| 88 | Badania barku | Tak |  | Bez punktacji |
| 89 | Badania nadgarstka | Tak |  | Bez punktacji |
| 90 | Badania stawu kolanowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 91 | Badania stawu skokowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 92 | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak |  | Bez punktacji |
| 93 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 94 | W pełni automatyczna opcja automatycznego planowania (modyfikacji sekwencji) badań pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR, na podstawie specyfikacji implantu | Tak / Nie; Jeżeli tak - podać nazwę |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Obrazowanie równoległe |  |  |  |  |
| 95 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak |  | Bez punktacji |
| 96 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
| 97 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | Tak ≥ 8; Podać wartość [n] |  | Bez punktacji |
| Techniki redukcji artefaktów i korekty obrazu |  |  |  |  |
| 98 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 99 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 100 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 101 | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 102 | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 103 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  | Bez punktacji |
| 104 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  | Bez punktacji |
| Sekwencje obrazujące |  |  |  |  |
| 105 | Spin Echo (SE) | Tak |  | Bez punktacji |
| 106 | Inversion Recovery (IR) | Tak |  | Bez punktacji |
| 107 | Gradient Echo (GRE) | Tak |  | Bez punktacji |
| 108 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; |  | Bez punktacji |
| 109 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; |  | Bez punktacji |
| 110 | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
| 111 | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
| 112 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
| 123 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
| 114 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
| 115 | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  | Bez punktacji |
| 116 | Multi-Shot | Tak |  | Bez punktacji |
| 117 | Single-Shot | Tak |  | Bez punktacji |
| 118 | Turbo IR | Tak |  | Bez punktacji |
| 119 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 120 | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 121 | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 122 | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 123 | Sekwencje umożliwiające jednoczesną akwizycję kilku obrazów przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw jednocześnie. Pobudzanie wielu warstw w sekwencjach EPI (Simultaneous Multi-Slice EPI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Parametry obrazowania |  |  |  |  |
| 124 | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | Tak ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 125 | Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | Tak ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 126 | Maks. FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | Tak ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 127 | Min. FoV | Tak ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 128 | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | Tak ≥ 1024 x 1024; Podać rozmiar [n x n] |  | Bez punktacji |
| 129 | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | Tak ≤ 0,5 mm; podać wartość [mm] |  | Bez punktacji |
| 130 | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | Tak ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] |  | Bez punktacji |
| 131 | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 70 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| Rekonstruktor obrazowy |  |  |  |  |
| 132 | Matryca rekonstrukcyjna | Tak ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  | Bez punktacji |
| 132 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | Tak ≥ 16 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] |  | Bez punktacji |
| 133 | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |  |
| Stanowisko operatora – sprzęt |  |  |  |  |
| 134 | Pojemność HD dla obrazów | Tak ≥ 70 GB; podać wartość [GB] |  | Bez punktacji |
| 135 | Archiwizacja obrazów na dyskach i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| 136 | Monitor LCD / TFT | Tak |  | Bez punktacji |
| 137 | Przekątna monitora | Tak ≥ 19”; podać wartość [”] |  | Bez punktacji |
| 138 | Matryca monitora | Tak ≥ 1280x1024; podać rozmiar [n x m] |  | Bez punktacji |
| 139 | Stanowisko operatora dwumonitorowe (parametry 2 monitorów min. jw.) lub pojedynczy monitor o przekątnej minimum 24” I matrycy 1920x1200 | Podać rozwiązanie |  | Bez punktacji |
| 140 | Drukarka laserowa monochromatyczna z obsługą sieci LAN | Tak |  | Bez punktacji |
| 141 | UPS potrzymujace napiecie (dot. Pkt od 144 do 150) | Tak |  | Bez punktacji |
| Stanowisko operatora – oprogramowanie |  |  |  |  |
| 142 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  | Bez punktacji |
| 143 | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  | Bez punktacji |
| 144 | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  | Bez punktacji |
| 145 | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  | Bez punktacji |
| 146 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 147 | Możliwość przejęcia całkowitej kontroli nad stanowiskiem operatora w sposób zdalny, z poziomu stacji podłączonej do sieci komputerowej stanowiska, poprzez zabezpieczone łącze | Tak/Nie Jeżeli Tak, podać nazwę |  | Bez oceny |
| Stanowisko operatora – praca w sieci |  |  |  |  |
| 148 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  | Bez punktacji |
| 149 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  | Bez punktacji |
| 150 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  | Bez punktacji |
| 151 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
| 152 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  | Bez punktacji |
| 153 | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  | Bez punktacji |
| Wyposażenie aparatu |  |  |  |  |
| 154 | Zestaw fabrycznych fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| SERWER APLIKACYJNY |  |  |  |  |
| 155 | Serwer aplikacyjny wyposażony w: - pamięć RAM: min. 64 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level min 5 lub równoważnej lub bRAID 10 - pojemność macierzy: minimum 1.8 TB - napęd optyczny: DVD RW - klawiatura, mysz | Tak; podać parametry |  | Bez punktacji |
| 156 | System pracujący w architekturze klient serwer, z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego na stacjach lekarskich, z możliwością zdalnej pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowango połączenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 157 | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 158 | Minimum 3 stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczny, o min. przekątnej 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2 MP - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1600 x 1080 - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SDD min. 1 TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy - drukarka laserowa monochromatyczna z obsługą sieci LAN - zasilacz awaryjny UPS dla ww. - możliwość rozbudowy o kolejną stację lekarską na dowolnym etapie użytkowania systemu | Tak |  | Bez punktacji |
| 159 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  | Bez punktacji |
| 160 | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań - zakres daty poprzednich badań | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 161 | Możliwość automatycznego przekierowania badań do zdefiniowanych węzłów DICOM metodą „Auto-routing”. Przekierowanie musi mieć możliwość pełnej konfiguracji poniższych zgodnie z: - Modality (0008,0060) - Referring Physician’s Name (0008.0090) - Study Description (0008,1030) | Tak / Nie |  | Bez punktacji |
| 162 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Query/Receive - Print - Storage - Storage – commitment | Tak |  | Bez punktacji |
| SERWER APLIKACYJNY – oprogramowanie |  |  |  |  |
| 163 | Jednoczesna prezentacja i odczyt, danych obrazowych CT, RTG, MR, PET-CT | Tak |  | Bez punktacji |
| 164 | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań. | Tak |  | Bez punktacji |
| 165 | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR, CT, PET. | Tak |  | Bez punktacji |
| 166 | Rekonstrukcje 3D typu MPR w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 167 | Rekonstrukcje typu MIP. | Tak |  | Bez punktacji |
| 168 | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT, uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne. | Tak |  | Bez punktacji |
| 169 | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja nowej generacji, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. Dopuszcza się oprogramowanie oferujące funkcjonalności ww, które są realizowane nw wykorzystaniem techniki stosującej mapy fotonowe. | Tak |  | Bez punktacji |
| 170 | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | Tak |  | Bez punktacji |
| 171 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty). | Tak |  | Bez punktacji |
| 172 | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 173 | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 174 | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 175 | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalająca na: - automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki zorientowane anatomicznie dla chirurgów/ortopedów - automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa - wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii. | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 176 | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR. | Tak |  | Bez punktacji |
| 177 | Możliwość wykonania badań porównawczych | Tak |  | Bez punktacji |
| 178 | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: - wykresy time-intensity dla badań z kontrastem - narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, - dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 179 | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów. Aplikacja do badania całego ciała, MR, całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego centralnego układu nerwowego lub funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR. | Tak, |  | Bez punktacji |
| 180 | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. | Tak |  | Bez punktacji |
| 181 | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). Automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. | Tak / Nie; Jeżeli tak - podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt. |
| 182 | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: badań różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 183 | Narzędzia opracowywania badań MR: - filtr obrazów MR - operacje na obrazach MR: - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych - subtrakcja obrazów, - średnia arytmetyczna, - dodawanie, - dzielenie, iloczyn LUB oprogramowanie wykonujące podstawowe operacje arytmetyczne na obrazach MR, w tym dodawanie, subtrakcja (bezwzględna i względna) oraz iloraz, wraz z filtrem obrazów MR i kalkulacją wskaźnika transferu magnetyzacji (MTC) | Tak |  | Bez punktacji |
| 184 | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | Tak / Nie; Jeżeli tak - podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| 185 | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow) Funkcjonalność dostępna na stacji lekarskiej lub automatyczne generowanie map perfuzyjnych na konsoli aparatu (Inline Perfusion lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak, minimum na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
| 186 | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki - danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. LUB Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki - danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. Oprogramowanie zapewnia automatyczną, wspomaganą sztuczną inteligencją segmentację lewej i prawej komory serca oraz automatyczne obliczanie parametrów funkcjonalnych, min. EF, SV, CO. Tworzenie map parametrycznych T1, T2 i T2* tkanki mięśnia sercowego (MyoMaps lub zgodnie z nomenklaturą producenta) z możliwością korekcji ruchu. Narzędzie do analizy badań dynamicznych serca zapewnia możliwość porównania badań Stress i Rest Perfusion oraz korekcję ruchu. | Tak, na 2 stanowiskach |  | Bez punktacji |
| Wymagania uzupełniające |  |  |  |  |
| 187 | Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi - dotyczy wyłącznie urządzenia zasadniczego systemu rezonansu magnetycznego (nie dotyczy komputerów i osprzętu oraz oprogramowania operacyjnego na PC niemedycznego i drukarek i innego wyposażenia) . | Tak, załączyć do oferty |  | Bez punktacji |
| 188 | Certyfikat CE / deklaracja zgodności | Tak, załączyć do oferty |  | Bez punktacji |
| 189 | Oferta obejmuje szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia - 18 dni (terminy szkoleń uzgodnione zostaną z użytkownikiem). | Tak w cenie oferty |  | Bez punktacji |
| 190 | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 191 | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak, w cenie oferty |  | Bez punktacji |
| 192 | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji 2 osoby po 12 godzin zawarte w cenie aparatu | Tak w cenie oferty |  | Bez punktacji |
| 193 | System produkcji płyt z badaniami dla pacjentów z oprogramowaniem: - zautomatyzowane nagrywanie płyt DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach (m.in. dane placówki wykonującej, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data i rodzaj badania) - nadruk atramentowy w skali szarości i w kolorze - min. 2 napędy DVD, 1 drukarka - pojemność podajnika na płyty min. 100 szt. - wspierane systemy operacyjne: Windows 10* - lub równoważne - praca w sieci - nagrywanie płyt dla pacjentów z dowolnej stacji roboczej (stacje technika rtg, TK ,MR, stacje diagnostyczne) pracującej w zakładzie - materiały eksploatacyjne do tworzenia nadruków - 1 zestaw min. 500 szt. płyt w zestawie, tusz cz-b i kolor. - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SDD min. 1 TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy* - lub równoważne | Tak |  | Bez punktacji |
| 194 | Niezbędna ilość licencji do systemu informatycznego szpitala PACS/RIS. Podłączenie aparatu do systemu PACS zamawiającego w zakresie wysyłania badań do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt. Ilość licencji pozwalającej w swobodny sposób, nieograniczony korzystać z systemu tzn. bez specjalnego rozróżnienia na urządzenia np. „licencja otwarta” | Tak, w cenie oferty |  | Bez punktacji |
| 195 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna. | Tak |  | Bez punktacji |
| 196 | Integracja z systemem RIS zamawiającego (w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist) – po stronie Wykonawcy | Tak, w cenie oferty |  | Bez punktacji |
| 197 | Integracja z systemem HIS zamawiającego (w zakresie wyników badań oraz dostępu do zdjęć) po stronie Wykonawcy | Tak, w cenie oferty |  | Bez punktacji |
| 198 | Leżanka do transportu pacjentów leżących przeznaczona do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (niemagnetyczna) z hydrauliczną regulacją jej wysokości, z barierkami | Tak |  | Bez punktacji |
| 199 | Wózek inwalidzki do transportu pacjentów siedzących przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 200 | Dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastowego kompatybilny z pracą w polu magnetycznym 3T z bezpośrednią infekcją kontrastu z opakowania producenta, bezprzewodowy, 24 godzinny system materiałów zużywalnych, zamknięty system obiegu środka kontrastowego, system kontroli ciśnienia, czujnik wykrywania obecności powietrza w systemie wężyków | Tak |  | Bez punktacji |
| 201 | Zestaw pozycjonerów pacjenta MRI | Tak |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |  |
| 202 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego rezonansu magnetycznego oraz na wszystkie wykonane prace adaptacyjne – min. 12 miesięcy | Tak, podać ilość miesięcy |  | 12 miesięcy 0 pkt 18 miesięcy – 1 pkt 24 miesiące - 2 pkt |
| 203 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 204 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia | Tak, podać nazwę, adres, nr tel. i kraj |  | Bez punktacji |
| 205 | Gwarancja 10–letniego okresu gwarantowania dostępności części zamiennych dla rezonansu magnetycznego oraz min. 5 – letni dla urządzeń IT | Tak |  | Bez punktacji |
| 206 | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową lub e-mail, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | Tak |  | Bez punktacji |
| 207 | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. | Tak |  | Bez punktacji |
| 208 | Dostawa, transport, instalacja oraz uruchomienie aparatu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) | Tak |  | Bez punktacji |
| 209 | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów po instalacji urządzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 210 | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich elementów składowych rezonansu magnetycznego w cenie oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| 211 | Dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia i wszystkich elementów wyposażenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 212 | Szkolenie dla personelu – operatorów i Działu aparatury medycznej WSSD z obsługi systemu, aplikacji, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: - 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu, - 10 dni x 6 godz. w terminie (do ustalenia po instalacji) późniejszym, uzgodnionym z użytkownikiem oraz doraźnie w okresie gwarancji na żądanie (np. one line) | Tak |  | Bez punktacji |
| 213 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu (przy dostawie) | Tak |  | Bez punktacji |
| INSTALACJA URZĄDZENIA REZONANSU W BUDYNKU WSSD W OLSZTYNIE i inne wymogi |  |  |  |  |
| 214 | Dostawa i montaż kompletnej klatki Faraday’a z quench-rurą z wykończeniem wnętrza (w tym regał na cewki) | Tak |  | Bez punktacji |
| 215 | Klatka Faradaya wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni. | Tak |  | Bez punktacji |
| 216 | Wykonanie lub dostosowanie istniejącej linii zasilającej dla potrzeb rezonansu magnetycznego, klatki Faraday’a i układu chłodzącego, w tym tablicy zasilającej | Tak |  | Bez punktacji |
| 217 | Dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji lub wykonanie nowej dla potrzeb pracowni rezonansu magnetycznego, | Tak |  | Bez punktacji |
| 218 | Wykończenie ścian i aparatu specjalnymi foliami szkłem kolorowymi lub grafika na bazie plexiglass dostosowanym projektem do pracy z dziećmi (projekt należy uzgodnić i przedłożyć do zaopiniowania przez Kierownika Działu Radiologii WSSD na etapie instalacji) | Tak |  | Bez punktacji |
| 219 | Wykonanie kompletnego układu chłodzenia aparatu zgodnie z wymaganiami producenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 220 | Przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej celem instalacji rezonansu magnetycznego wraz z ewentualnym ,odtworzeniem otworów transportowych, | Tak |  | Bez punktacji |
| 221 | Dokumentacja techniczno-rozruchowa urządzenia zawierająca podstawowe dane techniczne urządzenia tj. w szczególności waga, moc zasilania i poboru prądu, wymiary, klatki Faraday’a itp. | Tak, złożyć wraz z ofertą |  | Bez punktacji |
| 222 | Dostosowanie systemu przeciwpożarowego do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak |  | Bez punktacji |
| 223 | Gaśnica ppoż dostosowana do użytkowania w polu 1,5T | Tak |  | Bez punktacji |
| 224 | W przypadku konieczności zastosowania, pracownia powinna zostać wyposażona w niezbędny ekran w związku z sąsiadującymi pomieszczeniami, w których znajduje się wrażliwa aparatura medyczna. | Tak |  | Bez punktacji |
| 225 | W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie zestawu mebli biurowych do sterowni – stół / blat i meble na sprzęt komputerowy i monitory oraz krzesła dla operatora/ró (standard mebli powszechnie stosowany w tego rodzaju pomieszczeniach- meble gotowe lub wykonane pod wymiar | Tak |  | Bez punktacji |
| 226 | Wykrywacz metali ręczny – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 227 | Wykonawca wykona niezbędne prace instalacyjne konieczne do prawidłowego zainstalowania, uruchomienia i użytkowania aparatu, który oferuje. | Tak |  | Bez punktacji |
| 228 | Szczegółowy harmonogram prowadzenia dostaw i instalacji montażu urządzenia należy uzgodnić z Zamawiającym. | Tak |  | Bez punktacji |
| 229 | W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona pełnej integracji urządzenia MRI ze szpitalnym systemem informatycznym Firmy CGM Sp. z o.o. Lublin - po stronie Wykonawcy | Tak w cenie oferty |  | Bez punktacji |

|  | Pozostałe | - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 8 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |  |
| 2 | Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii. | TAK |  |  |
| 3 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej z dokonywania codziennej obsługi technicznej sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem | TAK |  |  |
| 4 | Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej. Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie. | TAK, |  |  |
| 5 | Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny. | TAK, |  |  |
| 6 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy wykonywane w siedzibie szpitala. | TAK |  |  |
| 7 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. | TAK |  |  |

- Kryterium oceny ofert stanowią 88% cena + parametry techniczno - użytkowe 10% = termin gwarancji 2% obliczone wg wzoru:

+TG +OU

Wp1 	– wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku,

R   	-  ranga w ocenie, tj.:  88 pkt.

Cnaj.  	-  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert)

Cof.bad.  	– cena oferty badanej

TG        -  Termin gwarancji  -  12 miesięcy = 0 pkt,  18 miesięcy = 1 pkt, 24 miesiące = 2 pkt

OU – Ocena parametrów techniczno-użytkowych – od 0 do 10 pkt

Ocena użytkowa:

Oferta może uzyskać maksymalnie  10 pkt, które przyznane będą na podstawie sumy pkt szczątkowych (łącznie 50, z których każdy odpowiada 0,20 pkt w kryterium “OU”) otrzymanych za poszczególne parametry w wierszach tabeli wg podanych przez wykonawców informacji. W odniesieniu do punktacji przyznawanej w pozycjach np.  13, 19, 21, 22, 57, 59, punktacja odbywać się będzie na postawie porównania parametrów wszystkich ofert, gdzie maksymalną ilość pkt otrzyma oferta/oferty wypełniająca najwyżej wymóg, pozostałe otrzymaja 0pkt.

- *Pakiet operacyjny – równoważność

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny. System dostarczony razem z certyfikatem licencyjnym  (certyfikat obejmujący wersję 64bit).

Warunki równoważności systemu:

System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi:

- umożliwić instalację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Office 2007/ 2010/ 2016/2019

- umożliwiać rejestrację konta komputera w systemie domenowym Zamawiającego przy użyciu konta administratora domeny;

- umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

- umożliwiać dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- umożliwiać pobranie darmowych aktualizacji w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- zapewniać internetową aktualizację w języku polskim;

- posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

- posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

- posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) ;

- posiadać funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

- posiadać interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

- umożliwiać zdalną automatyczną instalację, konfigurację, administrowanie oraz aktualizowanie systemu;

- posiadać zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

- posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

- posiadać zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

- posiadać funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego;

- posiadać funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;

- posiadać zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;

- posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim;

- posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym sprzętem;

- umożliwiać przystosowanie środowiska graficznego systemu dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- umożliwiać zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki zdefiniowane na serwerach Zamawiającego – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- umożliwiać wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

- posiadać automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

- umożliwiać wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

- umożliwiać rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego;

- posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- dostarczać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 , 2.0 , 3.0 i 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

- dostarczać wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

- umożliwiać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- posiadać rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

- posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- posiadać funkcjonalność pulpitów wirtualnych;

- posiadać transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

- umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

- udostępniać modem;

- posiadać oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

- umożliwiać przywracanie plików systemowych;

- posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);

- umożliwiać blokowanie lub dopuszczanie dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) dostarczonych komputerów z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami takimi jak:

- udziały sieciowe i uprawnienia do nich

- przyjmowanie polityk bezpieczeństwa zdefiniowanych na serwerach Zamawiającego

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, w celu potwierdzenia warunków równoważności musi dostarczyć wraz z ofertą:

- pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego,

- wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego,

- pełne warunki i zasady świadczenia usług subskrypcji (aktualizacje i wsparcie).

- Jeżeli zaoferowane oprogramowanie równoważne będzie wymagało konieczności poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych, dokonanie kompatybilności z używanymi przez Zamawiającego systemami i aplikacjami) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, to wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego

- Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. na etapie badania i oceny ofert.

Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie wówczas założyć  w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem (zgodnie z rozdziałem X SWZ) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta – pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku niezłożenia ww dokumentów. W przypadku braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu, opuszcza się złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych. Dopuszcza się złożenie FMI w j. angielskim

- Zaoferowane według ww. wymagań urządzenie musi być dostarczone do Zamawiającego, zainstalowane, uruchomione  być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego.

- Na dostarczone urządzenie   wykonawca udzieli:

- gwarancji producenta  i rękojmię w  (element stanowiący kryterium oceny ofert)  tj.: obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2

4.   Dostawa urządzenia do Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego uruchomienia
             urządzenia i przeprowadzenia szkolenia, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu 
              umowy.

5.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez nieumieszczenie wpisu „NIE”  (dotyczy pozycji “Bez punktacji”) odpowednio do pozycji parametru lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

W pozycjach ocenianych należy umięcić wpis “Tak” wraz z opisem funkcji  lub “NIE” w przypadku braku funkcji, i w oparciu o takie oświadczenie prowadzona będzie punkacja.

6. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń, “TAK” lub opisów, lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało przy twierdzacej odpowiedzi. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

7.  W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego urzadzenia Nie dopuszcza się modyfikacji  katalogów producenta przez Wykonawców na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji (podstawowe parametry) na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu.

Inne informacje dot. przedmiotu zamówienia oraz udzielone wyjaśnienia w poprzednim postępowaniu dot. instalacji.

1.Pompa infuzyjna perystaltyczna liniowa przeznaczona do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego (MR) nie podlega zamówieniu

Pytania i odpowiedzi  część I - Dotyczy prac adaptacyjnych.

- Prosimy o określenie czy w pomieszczeniach sąsiadujących z planowanym pomieszczeniem rezonansu jest lub będzie zamontowana aparatura medyczna, o której wspomniano w pozycji 240 tabeli SIWZ.

Prosimy o wskazanie producenta aparatury medycznej, typu oraz odległości pomieszczenia aparatury medycznej do pomieszczenia rezonansu.

Odpowiedź: W sąsiedztwie (około 10 m od planowanego posadowienia RM)  jest zamontowany i funkcjonuje aparat  - tomograf komputerowy. Pytanie o producenta jest bezprzedmiotowe.

- Prosimy o przekazanie rysunków rzutu, przekroju budynku, w którym planuje się montaż urządzenia oraz opisanie sąsiedztwa pracowni: nad, pod, obok. Odpowiedź: RZUTY I PRZEKRÓJ BUDYNKU - W ZAŁĄCZENIU. SĄSIEDZTWO PRACOWNI WIDOCZNE NA RYSUNKACH.

- Prosimy o przekazanie planszy zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem terenu (z oznaczeniem kabli energetycznych z określonym ich przekrojem). Odpowiedź: PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU – W ZAŁĄCZENIU

- Prosimy o przekazanie informacji dotyczących lokalizacji mas stalowych, które mogą się poruszać m.in. wind. Prosimy o przekazanie rzutu budynku wraz z sąsiednimi zabudowaniami z podaniem odległości od pomieszczenia rezonansu do tych urządzeń.

- Odpowiedź:  USYTUOWANIE WIND PRZEDSTAWIONO NA PLANIE PZT – W ZAŁĄCZENIU

- Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej konstrukcji budynku w zakresie posadowienia aparatu oraz warstw posadzkowych w planowanym miejscu montażu rezonansu magnetycznego. Prosimy również o potwierdzenie, że limit stali nie zostanie przekroczony.

Odpowiedź: Fundament pod aparat zostanie wykonany zgodnie z zaleceniami dostawcy aparatu . z warunków ogólnych możemy przyjąć, że będzie to fundament żelbetowy o wymiarach około 300x300x60cm ze zbrojeniem i nośnością dedykowaną pod urządzenie.

- Prosimy o potwierdzenie, że otwór transportowy w ścianie zewnętrznej zostanie wykonany / pozostawiony przez wykonawcę obiektu.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA ŻE OTWÓR TRANSPORTOWY W ŚCIANIE BUDYNKU ZOSTANIE WYKONANY PRZEZ WYKONAWCĘ OBIEKTU

- Prosimy o potwierdzenie, że w ramach własnych działań Zamawiający wykona uzupełnienia otworu transportowego wraz uzupełnieniem elewacji, itd.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE OTWÓR TRANSPORTOWY W ŚCIANIE BUDYNKU ZOSTANIE UZUPEŁNIONY PRZEZ WYKONAWCĘ OBIEKTU .

- Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w sąsiedztwie urządzenia, po dostarczeniu urządzenia do budynku, pomieszczenia: pracownia MR, pomieszczenie techniczne, sterownia będą dostępne tylko dla pracowników GE.

Odpowiedź: Pomieszczenia wymienione w pytaniu dostępne będą dla Dostawcy sprzętu i tym samym odpowiedzialność za teren przechodzi na ten Podmiot, ale  zostaną uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji dostawy i instalacji RM.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie rury qunech na dachu nad pomieszczeniem rezonansu. Prosimy o wskazanie przebiegu planowanej trasy rury quench.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczeniu rury qunech na dachu nad pomieszczeniem rezonansu, pod warunkiem braku kolizji i spełnienia wszystkich norm i warunków również dla pozostałych pomieszczeń szpitala w tym zakresie. Proponowany przebieg rury na elewacji budynku – w załączeniu

- Prosimy potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy żadnych procedur formalno-prawnych dotyczących wykonywania prac budowlanych.

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY POTWIERDZA , ŻE NIE BEDZIE WYMAGAŁ OD WYKONAWCY ŻADNYCH PROCEDUF FORMALNO – PRAWNYCH . Należy wykonać pomiar pola elektromagnetycznego, który jest weryfikacją skuteczności ewentualnie wykonanego ekranowania klatki RF.

- Prosimy o wskazanie przewidywanej lokalizacji czerpni, wyrzutni instalacji wentylacji dla pracowni rezonansu oraz wentylacji awaryjnej.

Odpowiedź: Do uzgodnienia z Zamawiającym po udzieleniu zamówienia np.  na etapie prac instalacyjnych MR

- Prosimy o wskazanie lokalizacji centrali wentylacyjnej, czy ma być ona zamontowana na dachu budynku, czy podwieszona wewnątrz budynku (prosimy o wskazanie dedykowanego miejsca).

Odpowiedź: CENTRALA WENTYLACYJNA MOŻE ZOSTAĆ USYTUOWANA NA DACHU BUDYNKU LUB NA POZIOMIE TERENU - DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM po udzieleniu zamówienia np. na etapie prac instalacyjny

- Prosimy o informację w jakim miejscu należy przewidzieć montaż agregatu chłodniczego. Prosimy o wskazanie lokalizacji na rysunku z dyspozycją przebiegu instalacji (czy urządzenie ma być zlokalizowane na dachu budynku czy na poziomie terenu).

Odpowiedź: AGREGAT CHŁODNICZY MOŻE ZOSTAC USYTUOWANY NA DACHU BUDYNKU LUB NA POZIOMIE TERENU - DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM po udzieleniu zamówienia np. na etapie prac instalacyjnych

- Prosimy o wskazanie możliwego miejsca podłączenia instalacji wody z minimalnym przepływem 4 l/min przy temp. 4st C ciśnienie 0,2 MPa lub 8 l/min przy temp. 12-16 st. C oraz odprowadzenia ścieków w celu utrzymania chłodzenia magazynu w przypadku awarii instalacji wody lodowej wraz z określeniem odległości od tego miejsca do pomieszczenia technicznego rezonansu magnetycznego (długość instalacji zasilającej)

Odpowiedź: W obiekcie będzie instalacja odprowadzenia ścieków i doprowadzona będzie instalacja wodna.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie dodatkowej czerpni oraz wyrzutni dla wentylacji awaryjnej o wydajności minimum 34 m3/min lub 12 krotności wymiany dla pomieszczenia badań, która załączana jest w przypadku spadku zawartości tlenu w pomieszczeniu lub ręcznie podczas prac serwisowych

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem spełnienia wszystkich przepisów, norm, warunków i braku kolizji zarówno dla pracowni jak i pozostałych pomieszczeń Szpitala w tym zakresie.

- Prosimy o określenie jaką linią zasilającą dysponuje Zamawiający do zasilenia rezonansu wraz z podaniem jej długości, przekroju oraz impedancja pętli zwarcia linii zasilającej.

Odpowiedź: DO ZASILENIA REZONANSU ZOSTANIE WYKONANA NOWA LINIA ZASILAJĄCA O PARAMETRACH WYMAGANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ APARATU

- Prosimy o określenie miejsca, z którego będzie można zasilić urządzenie o mocy około 130 kVA jeżeli istniejąca linia zasilająca nie będzie wystarczająca z podaniem odległości od pomieszczenia technicznego pracowni rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź: ZASILANIE WYKONANE BEDZIE Z ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ S1.TRANSFORMATOR- W STACJI MOC 630kVA. POLE WYPOSAŻONE W WYŁĄCZNIK NSX 250A. ODLEGŁOŚC OD STACJI OK. 50M

- Prosimy o potwierdzenie, że będzie możliwe podłączenie dodatkowych elementów systemu SSP obsługujących pomieszczenia badań rezonansu magnetycznego do istniejącej/ nowopowstałej instalacji SSP (realizowanej w ramach budowy obiektu).

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA ŻE BĘDZIE MOŻLIWE PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU SSP OBSŁUGUJACYCH POMIESZCZENIA BADAŃ REZONANSU MAGANETYCZNEGO.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie wykona identyfikację wizualną (tabliczki informacyjne, naklejki, itp.) dla pomieszczeń RM oraz pomieszczeń technicznych, sterowni.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA , ŻE WYKONA IDENTYFIKACJE WIZUALNA WE WŁASNYM ZAKRESIE.

- Prosimy o informację czy w sterowni oraz pomieszczeniu technicznym będą znajdowały się punkty dostępu do sieci IT.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE W POMIESZCZENIU STEROWNI I POMIESZCZENIU TECHNICZNYM BĘDĘ ZNAJDOWAŁY SIĘ PUNKTY DOSTĘPU DO IT.

- Czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji BMS? Jeżeli tak to prosimy o podanie listy zmiennych, które mają być zintegrowane z tym systemem z zakresu dostawy Wykonawcy.

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE WYKONANIA INSTALACJI BMS

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń w wymaganym terminie do prac adaptacyjnych lub do dostawy, instalacji czy uruchomienia lub infrastruktura po stronie Zamawiającego wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

Odpowiedź: Termin dostawy I instalacji jest niewzruszalny na tym etapie postępowania. Termin uruchomienia urządzenia I przeprowadzenia szkolenia jest do uzgodnienia, jak podano w SWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, że instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres umowy. W innym przypadku prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni MR znajduje się instalacja gazów medycznych, do której będzie możliwość wpięcia nowej instalacji oraz jakiego typu gazy medyczne przewiduje się w pracowni?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza , że instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres umowy .

- W przypadku kiedy będzie konieczność wykonania przez Wykonawcę prac budowlano-instalacyjnych wiążących się z ingerencją w zrealizowane już pomieszczenia, elementy budynku, instalacje itp., które objęte są gwarancją Generalnego Wykonawcy budynku prosimy o informację jakie wymagania ewentualnie będzie musiał spełnić dostawca aby było możliwe utrzymanie gwarancji udzielonych Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę.

Odpowiedź: Kwestie podnoszone w pytaniu zostaną uzgodnione w trakcie realizacji zamówienia, ponieważ na chwilę obecną Wykonawca nie określa rozmiaru i zakresu prac, które wymagać będą ingerencji elementy budynku, instalacje,  które objęte są gwarancją Generalnego Wykonawcy budynku itp. Niemniej jednak, Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia ww do stanu nie gorszego jak przed ingerencją.

- Czy niezbędne będzie poniesienie opłat związanych z realizacją dostawy i instalacji urządzenia, wykonania prac adaptacyjnych między innymi dotyczącymi parkowania pojazdów, zużycia energii elektrycznej, ochrony w przypadku wejścia na teren obiektu? Jeżeli tak. Prosimy o podanie wysokości tych opłat.

Odpowiedź: Na terenie Szpitala obowiązuje płatna strefa parkowania , za który pobierane są opłaty wg taryfikatora i zależą one od czasu postoju w strefie. Ochronę mienia nieodebranego przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.   Opłaty za media  - w formie ryczałtu,  zostaną ustalone z Wykonawcą po udzieleniu zamówienia na podstawie odrębnej umowy lub stosownej notatki.

- Prosimy o informację czy Zamawiający lub generalny wykonawca przewidują jakiekolwiek obciążenia finansowe Wykonawcy za wejście na budowę w celu wykonania prac? Jeżeli niezbędne prowadzenie prac równolegle do działań Generalnego Wykonawcy konstrukcji budynku, prosimy o podanie wysokości przewidywanej opłaty.

Odpowiedź: Zamawiający za wejście na teren budowy nie przewiduje pobierania opłat. Prace               
          równoległe należy uzgadniać bezpośrednio z    Generalnym Wykonawcą za pośrednictwem 
          Zamawiającego. Dlatego  wskazane jest   po udzieleniu zamówienia sporządzenie i przedłożenie w 
          celu uzgodnienia terminów,   orientacyjnego harmonogramu dostawy i  prac instalacyjnych RM .

Pytania i odpowiedzi część II. Dotyczy prac adaptacyjnych.

      - Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Proszę  o potwierdzenie, że wykonanie ekspertyzy stropu, Projektu Budowlanego wraz z wszystkimi branżami leży w gestii Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie wytycznych instalacyjnych. Prosimy o stosowną zmianę pkt 12 w paragrafie 4 we wzorze do Umowy.

Odpowiedź: Wykonawca nie określa na jaką okoliczność istnieje konieczność wykonania ekspertyzy stropu i  projektu budowlanego wraz ze wszystkimi branżami, dlatego trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi.  Niemniej jednak Zamawiający nie pokryje kosztów ich wykonania, jeśli Wykonawca dozna takiej potrzeby.

      - Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o potwierdzenie, że w gestii Zamawiającego jest wykonanie układu wentylacji dla pomieszczeń przylegających do pomieszczenia rezonansu, a w gestii Wykonawcy jest zapewnienie układu wentylacji dedykowanego dla pomieszczenia Rezonansu. Jeżeli nie prosimy o podanie pomieszczeń dla, których ma być wykonana instalacja wentylacji.

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: Instalacja wentylacji wykonana przez Dostawcę aparatu winna być wykonana w miejscach, w których jest dedykowana dla konkretnego urządzenia. W pozostałych pomieszczeniach zostanie wykonana w oparciu o projekt budowlany.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o potwierdzenie, że w gestii Zamawiającego jest doprowadzenie instalacji teletechniki do pomieszczenia sterowni i pomieszczenia technicznego? Jeżeli nie to prosimy o podanie zakresu prac związanych z doprowadzeniem teletechniki do rzeczonych pomieszczeń.

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: Doprowadzenia jest po stronie Zamawiającego.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający potwierdza, że wykończenie podłóg w pomieszczeniu technicznym oraz w sterowni jest w jego gestii?

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: W pomieszczeniach przewidziane jest wykonanie przez Szpital m.in. posadzek i  wykładziny elektrostatycznej, które ułożenia jest po stronie Szpitala, natomiast uzupełnienie i wykończenie np. wykładzin, kanałów, bruzd, którymi doprowadzone będzie jakakolwiek instalacja lub media, lub które wymagać będą przeróbki,  i których wykonanie będzie niezbędne, a które nie zostanie uzgodnione z Zamawiającym w oparciu o dokumentację techn. (DTR) MR na etapie trwania robót budowlanych (w terminie do 14 dni od daty udzielenia przedmiotowego zamówienia), leżeć będzie po stronie dostawcy urządzenia MR.  W przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia nieplanowanych lub nieuzgodnionych robót, ingerujących w wykonane instalacje lub ściany, podłogi i inną infrastrukturę budynku np.  przeróbek lub  gdy zerwaniu lub przecięciu ulegnie powłoka wykładziny elektrostatycznej  lub przełożenie przewodów i będzie jej/ich konieczna wymiana, to wykonanie i koszt leżeć  będzie po stronie dostawcy MR.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający potwierdza, że doprowadzenie instalacji wody miejskiej i kanalizacji do pomieszczenia technicznego jest w jego gestii? Jeżeli nie to proszę o podanie odległości z jakiej będą doprowadzane rzeczone instalacje.

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: ZAMAWIAJACY POTWIERDZA, ŻE DOPROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITRANEJ JEST W GESTII ZAMAWIAJĄCEGO.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający potwierdza, że Zamawiający wykona wzmocnienie podłoża pod pracownie rezonansu?

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE WYKONA WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD PRACOWNIĘ REZONANSU WE WŁASNYM ZAKRESIE wg wskazań DTR MR.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający potwierdza, że Zamawiający wykona układ ścian pomieszczenia rezonansu zgodnie z wytycznymi Wykonawcy?

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA , ŻE WYKONA ŚCIANY DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE REZONANSU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYKONAWCY RM.

- Dotyczy załącznika Anr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający potwierdza, że pomieszczenie rezonansu i pomieszczenie techniczne będzie w jednej strefie pożarowej?

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: TAK

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający potwierdza, że wykona otwór transportowy w elewacji do podania rezonansu magnetycznego dźwigiem ?

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA , ŻE WYKONA OTWÓR TRANSPORTOWY W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ POMIESZCZENIA REZONASU .

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający potwierdza, ze w przypadku braku gotowości pomieszczeń w momencie dostawy aparatu pokryje koszty magazynowania rezonansu magnetycznego i inne wynikające z opóźnień?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów. Dostawa urządzenia RM ma być uzgodniona z Zamawiającym. Dlatego  wskazane jest   po udzieleniu zamówienia sporządzenie i przedłożenie w celu uzgodnienia terminów,   orientacyjnego harmonogramu dostawy i   prac instalacyjnych RM .

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający Wykona we własnym zakresie adaptację pomieszczenia dla nowego rezonansu magnetycznego zgodnie z wytycznymi Wykonawcy dla tego aparatu (wzmocnienie, kanały kablowe, instalacje elektryczne, wentylacja i klimatyzacja).

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE WYKONA WE WŁASNYM ZAKRESIE ADAPTACJĘ POMIESZCZENIA DLA POTRZEB MONTAZU APARATU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYKONAWCY (wzmocnienie, kanały kablowe, instalacje elektryczne, wentylacja, klimatyzacja). Patrz też odpowiedź ad. pkt 6 ww.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową dla nowego rezonansu magnetycznego o parametrach 88 kVA?

Odpowiedź: TAK

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o informację czy Zamawiający dokonywał pomiaru impedancji pętli zwarcia L-L istniejącej linii zasilającej. Jeżeli tak to prosimy o udostepnienie protokołu pomiaru.

Odpowiedź: DLA POTRZEB ZASILENIA REZONASU ZOSTANIE WYKONANA NOWA LINIA ZASILAJACA O PARAMETRACH WYMAGANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ APARATU.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o informację w jakiej odległości znajduje się rozdzielnia główna RG z której to będzie lub jest zasilany Rezonans magnetyczny.

Odpowiedź: ZASILENIE WYKONANE BEDZIE Z ROZDZIELNICY GŁOWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ S1.TRANSFORMATOR W STACJI MOC 630kVA. POLE WYPOSAZONE W WYŁĄCZNIK NSX 250A. ODLEGŁOŚĆ OD STACJI OK. 50M.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy rozbudowy istniejącego systemu SAP i w jakim zakresie.

Odpowiedź: ROZBUDOWA SYSTEMU SAP JEST W GESTII ZAMAWIAJĄCEGO

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o informację jaki typ centrali p.poż i jakiego producenta obsługuje instalację SAP pomieszczeń objętych przebudową/adaptacją.

Odpowiedź: Rozbudowa systemu sap jest w gestii zamawiającego

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o informację czy istniejąca centrala p.poż. posiada wolne miejsca do ewentualnego wpięcia dodatkowej pętli dozorowej.

ODPOWIEDŹ: Istniejąca centrala p.poz będzie posiadała wolne miejsca do ewentualnego wpięcia dodatkowej pętli dozorowej.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający wymaga wykonania nowego układu klimatyzacji w pomieszczeniu badań, sterowni?

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: Instalacja klimatyzacji wykonana przez Dostawcę aparatu winna być wykonana w miejscach, w których jest dedykowana dla konkretnego urządzenia. W pozostałych pomieszczeniach zostanie wykonana w oparciu o projekt budowlany przez Szpital.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: Prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac wykonawcy.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający wymaga wykonania odciągu dla gazów medycznych w pomieszczeniach rezonansu magnetycznego? Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wykonania odciągu dla gazów medycznych.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

W ramach procedury odbiorowej przepisy prawa nie przewidują specyficznych dokumentów dla rezonansu magnetycznego. Prosimy o potwierdzenie, że protokół szczelności klatki, pomiary rozkładu pola magnetycznego i potwierdzenie kalibracji aparatu spełniają wymóg dostarczenia dokumentacji po instalacji dla aparatu.

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Pomieszczenie rezonansu magnetycznego wymaga zaniżenia poziomu podłogi o 4cm względem poziomu podłogi w sterowni i pozostałej części pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona zaniżenie w pomieszczeniu badań rezonansu.

Odpowiedź: Roboty budowlane i adaptacyjne nie dedykowane pod konkretne urządzenie będą wykonywane zgodnie z projektem budowlanym i będą leżały po stronie Szpitala. Obniżenie podłogi o 4 cm względem poziomu podłogi w sterowni i pozostałych pomieszczeniach zostanie uwzględnione w dokumentacji projektowej.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Specyfika technologii rezonansu magnetycznego wymaga wykonania instalacji do awaryjnego wyrzutu helu w sytuacjach zagrożenia. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na poprowadzenie rury awaryjnego wyrzutu helu po elewacji zewn. na dach budynku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poprowadzenie rury awaryjnego wyrzutu helu po elewacji zewnętrznej na dach budynku. Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie instalacji do awaryjnego wyrzutu helu pod warunkiem zgodności z przepisami i dedykowanymi normami dla urządzenia i pod warunkiem braku kolizji oraz spełnienia wszystkich norm i warunków również dla pozostałych pomieszczeń szpitala w tym zakresie.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o wskazanie miejsca posadowienia dla jednostki zewnętrznej układu chłodzenia rezonansu (chiller) - wymagane ok. 3m2 powierzchni o nośności 800kg.

Odpowiedź:: Jednostka zewnętrzna układu chłodzenia może zostać usytuowana na dachu budynku lub na poziomie terenu - do uzgodnienia z Zamawiającym

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do stacji opisowej biurka i krzesła?

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie wystąpienia do właściwych organów wydających stosowne opinie, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje administracyjne oraz związane z nimi wszelkie dokumenty niezbędne do ich uzyskania są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektów wszystkich wystąpień, w celu wydania stosownych opinii, pozwoleń, uzgodnień decyzji administracyjnych oraz związanych z nimi wszelkich niezbędnych do ich uzyskania, które są lub będą wymagane od Zamawiającego i będą bezpośrednio związane z zamontowanym urządzeniem  lub osprzętem dostarczonym lub zamontowanym przez dostawcę MR. Zamawiający udzieli na taka okoliczność stosownego pełnomocnictwa do reprezentacji Szpitala.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający może dokładniej sprecyzować wyposażenie meblowe którego dostarczenia oczekuje od wykonawcy (wymiary, materiał, kolor, itp.)?

Odpowiedź: Standardowe meble, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, materiał powszechnie używany do produkcji wyposażenia meblowego.

- Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Czy Zamawiający przygotuje fundament pod agregat wody lodowej?

Pragniemy zwrócić uwagę, że konieczność wykonania w/w prac przez Wykonawcę spowoduje doliczenie ich kosztów do oferty i niesie ryzyko przekroczenia szacowanego przez Zamawiającego budżetu inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie fundamentu pod agregat wody lodowej jest w gestii zamawiającego wg dostarczonej dtr.

29Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ, §4, ust. 12

Na ilu ścianach należy przewidzieć specjalne wykończenie związane z projektem do pracy z dziećmi? Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to tylko pomieszczenia rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź: Tak.