                                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2. 
Zadanie 1.

Przedmiot zamówienia: Cytometr – 1 szt.
	Przedmiot,  nazwa


	Jedn. m.


	Zamawiana ilość
	Cena  jedn. Netto


	Wartość Netto 
	VAT

złotych
	Wartość Brutto 

	Cytometr
	Szt,
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA

wymagalność
	PARAMETR OFEROWANY
	Uwagi 

	
	Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie aparatu : 



	
	Rok produkcji aparatu : min. 2022, urządzenie nowe, nieużywane.

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE CYTOMETR

	1
	Cytometr cyfrowy wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem:

· Niebieski (488 nm, 20 mW),

· Czerwony (640 nm, 40 mW)

· Fioletowy (405 nm, 40 mW)
	TAK opis
	
	

	2
	Każdy laser ma zamontowany układ stabilizujący temperaturę i utrzymujący jej stałą wartość na poziomie 35±2 °C.
	TAK
	
	

	3
	Każdy z laserów wyposażony ma być  w precyzyjny silnik krokowy, sterowany przez oprogramowanie, pozwalający na automatyczne dostrajanie laserów, jeśli jest to konieczne, podczas kontroli jakości wykonywanej na kulkach kalibracyjnych
	TAK
	
	

	4
	Cytometr ma mierzyć jednocześnie na jednej komórce:

• 12 fluorescencji z trzech laserów (4 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego, 5 z lasera fioletowego),

• FSC, SSC.
	TAK, podać 
	
	

	5
	Konstrukcja układu optycznego:

• pomiar jednoczesny fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej,

• kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, Apertura cyfrowa 1,2.

• optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających,

• prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom,

• zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie,
	TAK
	
	

	6
	Czułość systemu optyki w jednostkach MESF:

FITC: <85 MESF

PE: <20 MESF
	TAK, podać
	
	

	7
	Oprogramowanie cytometru ma pozwalać na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera.

Możliwość ustawienia progu detekcji  na więcej niż dwóch parametrach jednocześnie (maksymalnie można wybrać wszystkie parametry). Progi detekcji z  poszczególnych parametrów można łączyć operatorami logicznymi OR (lub) albo AND (i).
	TAK
	
	

	8
	Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów.
	TAK
	
	

	9
	Cytometr wyposażony w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych i probówek o cechach nie gorszych t.j.:

• Podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów.

• Podawanie 96 probówek w postaci macierzy probówek

• Podawanie próbek z płytek 96 dołkowych o dowolnym kształcie dna, o standardowej wysokości oraz z płytek głębokich

• Podawanie probówek z płytek 384 dołkowych

• Wbudowany worteks

• Skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach

• Skaner kodów czytający kod płytki

• Kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze.

• Płukanie sondy

• Możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek cytometrycznych 12x75 mm o pojemności 5 ml +/- 1 ml oraz mikroprobówek Eppendorf  2 ml z możliwością podawania próbek  w objętości 1,5 ml.
	TAK, podać
	
	


	10
	Oprogramowanie cytometru pozwalać ma  na automatyczną charakteryzację pracy parametrów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, zakresów liniowości odczytów, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł umożliwiać ma  automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru oraz automatyczną optymalizację ustawienia laserów, jeśli potrzeba (automatyczne dostrajanie).
	TAK
	
	


	11
	Cytometr posiadać ma oprogramowanie o dodatkowych cechach:

· Multitasking - możliwość pracy na kilku eksperymentach jednocześnie

· Prekonfigurowany tok pracy dla oznaczeń ze statusem IVD - w pełni automatyczne wykonywanie fenotypowania limfocytów

· Wszystkie informacje, zawierające ustawienia aparatu, eksperymenty, oznaczenia oraz dane dla probówek przechowywane maj a być  w zintegrowanej bazie danych

· Tworzenie szablonów oznaczeń

· Eksport statystyk.

· Prezentacji danych na różnych wykresach z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych

· Jedno-probówkowa kontrola jakości z kulkami kalibracyjnymi

Raport laboratoryjny, lekarski i dodatkowy (.pdf).
	TAK
	
	

	12
	Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich integralności poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacją użytkownika:

•
Kontrolę dostępu użytkowników

•
Audit Trails (Ślady audytowe)'

•
Podpisy elektroniczne

•
Szyfrowanie danych
	TAK
	
	

	13
	Zachowanie kompensacji podczas zbierania danych niezależne od wielkości napięcia na detektorach - przy zmianie napięć kompensacja jest automatycznie przeliczana dla zachowania prawidłowych ustawień pomiarowych.
	TAK
	
	

	14
	Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową, co pozwala na dłuższy czas pomiaru (tryb podwyższonej czułości).
	TAK
	
	

	15
	Możliwość ręcznego podawania pojedynczych probówek z całkowitym ominięciem podajnika.
	TAK
	
	

	16
	Układ przepływowy ma  posiadać temperaturowe sprzężenie zwrotne stabilizujące przepływ pomimo zmian temperatury otoczenia.
	TAK
	
	

	17
	Brak konieczności codziennego i każdorazowego ustawiania parametrów pracy dla eksperymentów - cytometr posiadać ma ustawienia uniwersalne wykonywane raz na 50-60 dni.
	TAK
	
	

	18
	Minimalne wymagania stacji komputerowej sterującej Cytometrem:

- Procesor Intel Core i7 10-tej gen. 2,9 GHz lub równoważny
- Pamięć minimum 16GB (1x16GB) DDR4 3200

- Dysk 1TB SSD

 - Karta sieciowa LAN 

- Klawiatura i mysz bezprzewodowe

- Monitor minimum 26" 

 - Drukarka laserowa kolorowa

- system operacyjny dostosowany do urządzenia oraz współpracujący z wewnętrzną siecią informatyczną Zamawiającego
Dopuszcza się laptop.
	TAK, podać
	
	

	19
	Wraz z cytometrem dostarczany ma być pakiet odczynników startowych do instalacji cytometru
	TAK
	
	

	II
	Pozostałe

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej  - przy dostawie
	TAK
	
	

	2
	Pełna minimum 3 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK podać


	
	

	3
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.
Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK,


	
	

	4
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.
	TAK
	
	

	5
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej. Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej.
	TAK,

	
	

	6
	Proponowany wyrób spełniał kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej,  definiujące elektryczny sprzęt medyczny.
	TAK,

	
	

	7
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. 
	TAK
	
	

	8
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	9
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	10
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	11
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	12
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	
	

	13
	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia .
	TAK
	
	

	14
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	

	15
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	16
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie nr 2. 

Przedmiot zamówienia: Mikroskop – 1 szt.

	Przedmiot,  nazwa


	Jedn. m.


	Zamawiana ilość
	Cena  jedn. Netto


	Wartość Netto 
	VAT

złotych
	Wartość Brutto 

	MIKROSKOP


	Szt,
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA

wymagalność
	PARAMETR OFEROWANY
	uwagi

	
	Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie aparatu : 



	
	Rok produkcji aparatu : min. 2022, urządzenie nowe, nieużywane.

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE MIKROSKOP

	1
	Mikroskop badawczy do obserwacji preparatów w jasnym polu  i fluorescencji.
Mikroskop posiadający certyfikat CE IVD
	TAK
	
	

	2
	Stabilna baza mikroskopu, zwarta, ergonomiczna w standardzie koniecznym dla poziomu prac badawczych, umożliwiająca szeroki zakres obserwacji (jasne pole i fluorescencja).
	TAK
	
	

	3
	Śruba makro/mikro położona współosiowo po obu  stronach statywu przy czym śruba ruchu mikro po prawej stronie schowana w pokrętle ruchu makro.

Zakres ruchu w osi Z min. 28 mm. 

Obrót w ruchu dokładnym maks. 0,2 mm, 

Obrót w ruchu zgrubnym min. 8 mm.
	TAK, podać
	
	

	4
	Oświetlacz jasnego pola: mikrosoczewkowy LED, z regulacją natężenia, minimalna trwałość 60 000 godzin, oświetlenie w systemie Koehlera,  równomierne i stabilne w obrazie cyfrowym. Filtr zielony GIF interferencyjny.
	TAK 
	
	


	5
	Nasadka okularowa  z podziałem obrazu 0/100, 20/80 i 100/0 % z  wyjściem na kamerę. Łącznik do kamery – bez jakiejkolwiek optyki.
	TAK
	
	

	6
	Ekran informujący o stanie oświetlenia i aktualnie używanym obiektywie.
	TAK
	
	

	7
	Funkcja auto-wyłączenia mikroskopu po dłuższym czasie bezczynności.
	TAK
	
	

	8
	Funkcja zapamiętywania wartości natężenia światła dla każdego z obiektywów (po zmianie obiektywu automatycznie ustawia się zapamiętana wartość natężenia).
	TAK
	
	

	9
	Obiektywy o długości optycznej min. 60 mm korygowane do nieskończoności (do obserwacji w jasnym polu i fluorescencji o parametrach:
- Plan Fluor 10X   apertura numeryczna min. 0.30, odległość robocza min. 16.0 mm,
- Plan Fluor 20X   apertura numeryczna min. 0.50, odległość robocza min. 2 mm,
- Plan Fluor 100X  olejowy apertura numeryczna min. 1.3, odległość robocza min. 0.16 mm; 
Wszystkie obiektywy powinny posiadać gwint C   i być kompatybilne z posiadanym mikroskopem Nikon Eclipse.
	TAK, podać
	
	

	10
	Okulary 10x o polu widzenia min. 22 mm z regulacją dioptryjną ±5 dioptrii, z gumowymi muszlami ocznymi oraz z  możliwością montażu mikrometrów okularowych.  Płytka szklana z krzyżem.
	TAK opis
	
	

	11
	Kondensor  do jasnego pola z ruchem pionowym   o aperturze 1,4. Ruch pionowy kondensora w zakresie min. 26 mm.
	TAK opis
	
	

	12
	Miska rewolwerowa min. 6-cio obiektywowa kodowana (obrót miski na daną pozycję odczytany przez program komputerowy i wyświetlacz mikroskopu).
	TAK
	
	

	13
	Stolik podstawowy z uchwytem na dwa preparaty o wymiarach 76x26 mm każdy i zapewniający obejmujący je przesuw; pokryty warstwą odporną na ścieranie, pokrętła osi xy z prawej strony wyposażone w regulację siły nacisku i wysokości.
	TAK
	
	

	14
	Urządzenie do epi-fluorescencji wykorzystujące lampę halidkową o mocy min. 200W o trwałości min. 1950 godzin. Zabudowane w urządzeniu fluorescencyjnym przysłona polowa i filtry szare do wygaszania fluorescencji. Transmisja światła poprzez światłowód. Układ nie wymagający centrowania. Zasilacz z potencjometryczną regulacją natężenia światła.
	TAK
	
	

	15
	Głowica karuzelowa na bloki filtrów fluorescencyjnych z możliwością ich wymiany bez użycia narzędzi; cztero-pozycyjny zmieniacz filtrów; płytka filtracyjna zabezpieczająca obserwatora przed promieniowaniem UV
	TAK
	
	

	16
	Cztery bloki filtrów fluorescencyjnych do wzbudzania w: DAPI, Hoechst, FITC, TRITC, jodek propidyny, bromek etydyny, oranż akrydyny, SpectrumAqua. zoptymalizowane do użycia z zestawem AneuVysion Abbott Molecular.
	TAK
	
	

	
	Wymagania funkcjonalne oprogramowania do analizy cytogenetycznej i cytomolekularnej

	17
	Automatyczne klasyfikowanie chromosomów G, Q i R z możliwością ręcznej korekty.
	TAK
	
	

	18
	Automatyczne i manualne wzmacnianie wzoru prążkowego.
	TAK
	
	

	19
	Automatyczne definiowanie odcieni szarości w celu wyeliminowania z analizy obiektów innych niż chromosomy.
	TAK
	
	

	20
	Możliwość uczenia programu automatycznego klasyfikowania chromosomów innych niż standardowe (np. uszkodzone, niepełne).
	TAK
	
	

	21
	Automatyczna oraz manualna korekta tła, kontrastu oraz możliwość rozdzielenia sklejonych, nałożonych lub skrzyżowanych.
	TAK
	
	

	22
	Rejestracja metafaz (możliwość zarejestrowania wszystkich chromosomów nawet przy bardzo dużej i rozrzuconej metafazie).
	TAK
	
	

	23
	Obserwacja obrazu „na żywo” (bezpośredni przekaz obrazu w menu programu w czasie  rzeczywistym).
	TAK
	
	

	24
	Funkcja zliczania rozdzielanych chromosomów oraz zoom na metafazę i kariotyp.
	TAK
	
	

	25
	Możliwość obrotu, cięcia, prostowania i łączenia chromosomów w kariogramie i na obrazie rozdzielania.
	TAK
	
	

	26
	Ideogramy w standardzie ISCN 2016 lub równoważne
	TAK
	
	

	27
	Możliwość tworzenia własnych ideogramów.
	TAK
	
	

	28
	Możliwość zapisu obrazu oryginalnego, rozdzielanego i kariogramu w jednym pliku.
	TAK
	
	

	29
	Możliwość cofnięcia procesu o dowolną liczbę kroków.
	TAK
	
	

	30
	Analiza wyników FISH w metafazach,  w okresie interfazy oraz w skrawkach histologicznych.
	TAK
	
	

	31
	Automatyczna i interaktywna korekcja tła –   ogólna i miejscowa z podaniem liczby kanałów pobierania obrazu.
	TAK
	
	

	32
	Wykorzystanie narzędzia „zaznaczonego regionu zainteresowania” do automatycznej korekcji tła.
	TAK
	
	

	33
	Możliwość ustawienia czasu ekspozycji dla każdego kanału oddzielnie.
	TAK
	
	

	34
	Korekta intensywności świecenia każdego z fluorochromów przed dokonaniem pobrania obrazu oraz na już zapisanym obrazie.
	TAK
	
	

	35
	Możliwa korekta tła poprawiająca jakość i intensywność sygnałów dla poszczególnych składowych jak i całego obrazu.
	TAK
	
	

	36
	Możliwość korekcji manualnej lub automatycznej lokalizacji pojedynczych sygnałów.
	TAK
	
	

	37
	Możliwość pobierania obrazu z różnej głębokości, kiedy nie leżą one w jednej płaszczyźnie.
	TAK
	
	

	38
	Wyświetlanie tła w postaci oryginalnej kolorowej, jako obraz czarno-biały i negatyw czarno-biały (prążki Q).
	TAK
	
	

	39
	Możliwość rozbudowy oprogramowania w przyszłości o kompatybilne pakiety CGH, MFISH (24 kolorowy kariotyp) oraz moduły obsługujące zmotoryzowane elementy mikroskopu, jak stolik, miska rewolwerowa i zmieniacz kostek filtrowych.
	TAK
	
	

	40
	Nanoszenie opisu (fraz, numeracji i strzałek) poprzez przeciąganie z okna obok.
	TAK
	
	

	41
	Eksport obrazów w formatach:  TIF, JPG, BMP, JPEG2, LIM.
	TAK
	
	

	42
	Możliwość definiowania własnych nazw i kolorów komponentów obrazu.
	TAK
	
	

	43
	Zintegrowana baza danych obrazowo-tekstowych dla kariotypów i obrazów FISH o parametrach:

•
możliwość tworzenia wielu kont dostępu,

•
możliwość blokowania dostępu dla określonych użytkowników,

•
możliwość upgrade do pracy on-line w sieci

•
możliwość obróbki statystycznej w formie zapytań o np. ilość  pacjentów z danym przypadkiem i eksportu np. do arkusza Excel,

•
możliwość tworzenia historii danego przypadku 

•
możliwością tworzenia i wydruku raportów o dowolnym układzie tekstu i obrazów

•
możliwość porównywania określonych chromosomów z wykonanych kariogramów

· ścieżka audytu, zarządzanie pacjentem, historia badań i dokumentacji, śledzenie zmian, pełna historia wykonanych operacji

· wizualizacja stanu badania poprzez markery (zielony, żółty i czerwony)
	TAK
	
	

	44
	Możliwość indywidualnego opisu przypadków.
	TAK
	
	

	45
	Możliwość tworzenia własnych formularzy oraz wyglądu raportu w formacie PDF.
	TAK
	
	

	46
	Zaprogramowane tworzenie kopii zapasowej baz danych na zewnętrznych dyskach twardych.
	TAK
	
	

	47
	Baza danych zgodna z SQL
	TAK
	
	

	48
	Aktualizacja istniejącego oprogramowania do analizy cytogenetycznej LUCIA do bieżącej wersji 4.2.
	TAK
	
	

	49
	Polska wersja językowa oprogramowania
	TAK
	
	

	50
	Kamera cyfrowa monochromatyczna chłodzona układem Peltiera o rozdzielczości min. 1,4 mln (1360x1024) pikseli  kompatybilna z ww. oprogramowaniem
	TAK
	
	

	51
	Przetwornik 2/3” CCD,
	TAK
	
	

	52
	Dynamika min. 14-bitowa 
	TAK
	
	

	53
	Komunikacja z komputerem poprzez USB 3.0. Zasilacz zewnętrzny napięcia stałego.
	TAK
	
	

	54
	Stacja robocza dostarczona z mikroskopem do sterowania czasem ekspozycji, kontrastem, jasnością, korekcją gamma i offsetem z poziomu oprogramowania.
	TAK
	
	

	55
	Min. wymagania dla komputera:

- procesor Intel I5 10-tej gen. lub równoważne
- pamięć minim.16 GB RAM

- dysk 1 TB SSD

- karta graficzna min. 2 GB pamięci, port HDMI, DVI

- napęd DVD-ROM

- klawiatura i mysz optyczna

- monitor z przekątną ekranu 23-24”, rozdzielczość niegorsza niż1920x1080, dedykowany do prac DTP

- system operacyjny dostosowany do urządzenia oraz współpracujący z wewnętrzną siecią informatyczną Zamawiającego
Dopuszcza się laptop.
	TAK, podać
	
	

	II
	Pozostałe

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej  - przy dostawie
	TAK
	
	

	2
	Pełna minimum 3 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK podać


	
	

	3
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.
Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK,


	
	

	4
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.
	TAK
	
	

	5
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej. Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej.
	TAK,

	
	

	6
	Proponowany wyrób spełniał kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej,  definiujące elektryczny sprzęt medyczny.
	TAK,

	
	

	7
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. 
	TAK
	
	

	8
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	9
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	10
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	11
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	12
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	
	

	13
	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia .
	TAK
	
	

	14
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	

	15
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	16
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Zadanie nr 3.

Przedmiot zamówienia: Sekwenator NGS – 1 szt.

	Przedmiot,  nazwa


	Jedn. m.


	Zamawiana ilość
	Cena  jedn. Netto


	Wartość Netto 
	VAT

złotych
	Wartość Brutto 

	Sekwenator NGS


	Szt,
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA

wymagalność
	PARAMETR OFEROWANY
	Uwagi 

	
	Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie aparatu : 



	
	Rok produkcji aparatu : min. 2022, urządzenie nowe, nieużywane.

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE SEKWENATOR NGS

	1
	Personalny system do sekwencjonowania NGS (next-generation sequencing) możliwy do wykorzystania w co najmniej następujących aplikacjach:

- Analiza paneli genowych

- Resekwencjonowanie małych genomów – mikroorganizmy (DNA), wirusy

- Resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów

- Resekwencjonowanie celowane fragmentów RNA

- Sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców

- Sekwencjonowanie małych RNA (small RNA, miRNA)

- Analiza interakcji DNA-białko (ChIP-seq)

- Metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA)

- Celowane profilowanie ekspresji genów

 Typowanie HLA
	TAK
	
	

	2
	Zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników.
	TAK
	
	

	3
	Sekwencjonowanie przez syntezę w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA.
	TAK
	
	

	4
	Minimum dwa tryby pracy. W tym:

1. Tryb naukowy (RUO)

2. Tryb diagnostyczny (CE IVD)
	TAK  podać
	
	

	5
	Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych.
	TAK
	
	

	6
	Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń.
	TAK
	
	

	7
	Długość odczytu w zakresie od 1 x 36bp do 2 x 300bp. Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej
	TAK opis
	
	

	8
	Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) do 15 Gb w trybie sparowanych końców
	TAK
	
	

	9
	Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia:
- do 25 mln w trybie pojedynczych odczytów w trybie naukowym RUO
- do 50 mln w trybie sparowanych końców w trybie naukowym RUO
	TAK, podać
	
	

	10
	Dokładność odczytu Q30 dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp > 80%.
	TAK
	
	

	11
	Generowanie wyników w postaci plików FASTQ
	TAK
	
	

	12
	Wykonanie kwalifikacji IQ i OQ
	TAK
	
	

	13
	Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym LCD oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows
	TAK
	
	

	14
	Komputer sterujący o min. parametrach:

· processor Intel Core i7 –10-tej gen. 2.10 GHz lub równoważny
· pamięć min.  RAM: 16 Gb

· dysk twardy: 2 x 1 TB SSD

· klawiatura, mysz

· UPS
· system operacyjny dostosowany do urządzenia oraz współpracujący z wewnętrzną siecią informatyczną Zamawiającego
· dopuszcza się laptop
	TAK
	
	

	
	Akcesoria dodatkowe niezbędne w procesie przygotowania bibliotek oraz narzędzia do późniejszej analizy uzyskiwanych danych

	15
	Zestaw odczynników niezbędny do uruchomienia systemu i przeprowadzenia szkolenia dla użytkowników
	TAK
	
	

	16
	Urządzenie do przeprowadzania automatycznej elektroforezy DNA i RNA. Umożliwia m.in. ocenę dystrybucji fragmentów DNA/RNA w badanej próbce.
	TAK
	
	

	17
	Minifluorymetr:

- Umożliwia specyficzną ocenę ilościową dsDNA

- Oferuje zwiększoną czułość względem absorbancji przy 260 nm dla próbek o niskim stężeniu

- Czułość 10 pg/ml dla dwuniciowego DNA przy użyciu barwnika QuantiFluor dsDNA; 100 pg/ul dla RNA przy użyciu barwnika QuantiFluor RNA
	TAK podać 
	
	

	18
	Wytrząsarka obrotowa wraz z adapterem do płytek 96-dołkowych.

- Urządzenie przeznaczone do mieszania płytek wielodołkowych o pojemności dołka 0,8 ml w zakresie nie mniejszym niż 200 – 3000 obrotów na minutę
- Wytrząsarka wyposażona w adapter do pracy ze standardowymi płytkami 96-dołkowymi.
- Urządzenie zapewnia możliwość ustawienia  temperatury z zakresu od  0 °C do 99 °C ze skokiem maksymalnie o 1 °C
- Maksymalny czas nagrzewania od temperatury otoczenia do 95° C –  8-10 minut.
- Stała wartość orbity wytrząsania o średnicy maksimum 2 mm
	TAK opis
	
	

	19
	Separator magnetyczny wraz z adapterem do probówek typu „strip”

- blok zbudowany z odpornego chemicznie polioksymetylenu (POM) przeznaczony do ręcznego procesowania płytek 96 dołkowych oraz płytek PCR

- umożliwia łatwy rozdział kulek magnetycznych z płynów do różnego zastosowania z użyciem pipet 1- , 8- i 12-kanałowych.

- posiada 24 silne magnesy rozmieszczone na całej powierzchni bloku

- kompatybilny z procedurami związanymi z sekwencjonowaniem następnej generacji (przygotowanie bibliotek)
	TAK
	
	

	20
	Separator magnetyczny wraz z adapterem do probówek typu „strip”

- blok zbudowany z odpornego chemicznie polioksymetylenu (POM) przeznaczony do ręcznego procesowania płytek 96 dołkowych oraz płytek PCR

- umożliwia łatwy rozdział kulek magnetycznych z płynów do różnego zastosowania z użyciem pipet 1- , 8- i 12-kanałowych.

- posiada 24 silne magnesy rozmieszczone na całej powierzchni bloku

- kompatybilny z procedurami związanymi z sekwencjonowaniem następnej generacji (przygotowanie bibliotek)
	TAK
	
	

	21
	Platforma typu cloud, która umożliwia bezpieczne przechowywanie i zarządzanie danymi pochodzącymi z personalnego systemu do sekwencjonowania NGS. Aplikacja umożliwia komunikację i automatyczne pobieranie danych z systemu.

- Zapewnia 1TB przestrzeni dyskowej do przechowywania wyników sekwencjonowania oraz moc obliczeniową do wykonywania analiz danych pochodzących z aparatu NGS.

- Umożliwia konfigurowanie i monitorowanie reakcji sekwencjonowania  na aparacie NGS w czasie rzeczywistym.

- Konwertuje dane sekwencyjne do standardowego dla NGS formatu, dostarcza automatycznie informacje o jakości trwającego sekwencjonowania.

- Umożliwia backup danych lokalnych uzyskanych z sekwencjonowania.

- Umożliwia udostępnienie danych z sekwencjonowania i analiz danych współbadaczom.

- Umożliwia zaplanowanie całego przebiegu sekwencjonowania nowej generacji na aparacie, począwszy od próbki biologicznej, poprzez przygotowanie biblioteki po jej pulowanie i sekwencjonowanie.

- Obejmuje 500 kredytów do przeprowadzania analiz danych w dostępnych na platformie aplikacjach.

- Dostęp do platformy przez 12 miesięcy
	TAK
	
	

	II
	Pozostałe

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej  - przy dostawie
	TAK
	
	

	2
	Pełna minimum 3 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK podać


	
	

	3
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.
Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK,


	
	

	4
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.
	TAK
	
	

	5
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej. Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej.
	TAK,

	
	

	6
	Proponowany wyrób spełniał kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej,  definiujące elektryczny sprzęt medyczny.
	TAK,

	
	

	7
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. 
	TAK
	
	

	8
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	9
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	10
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	11
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	12
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	
	

	13
	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia .
	TAK
	
	

	14
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	

	15
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	16
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia – zad. Od nr  1 do nr 3 włącznie.

1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. 

2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

4. Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli: 

 - gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. po upływie okresu gwarancji

5.  Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we wskazanym miejscu Szpitala, prezentację i szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na urządzeniu. 

Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu
8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. 
2

