Opis przedmiotu zamówienia        zał. nr 2

Zadanie nr 1. 

Przedmiot zamówienia: Zestaw Wideo Rhinolaryngoskop
	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	WARTOŚĆ GRANICZNA
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	
	Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie aparatu : 



	
	Rok produkcji aparatu : min. 2023, urządzenie nowe, nieużywane.


	
	Zadanie 1 – Zestaw Wideo Rhinolaryngoskop

	1
	Kompaktowy tor wizyjny złożony z monitora, endoskopu  - wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu oraz wózka endoskopowego
	TAK
	
	

	2
	Tor wizyjny kompatybilny z:

- z dedykowanym rhinolaryngoskopem
	TAK
	
	

	3
	Monitor o przekątnej min. 10,1", rozdzielczość HD 1280 x 800, z ekranem dotykowym
	TAK opis
	
	

	4
	Obsługa funkcji urządzenia bezpośrednio poprzez ekran dotykowy monitora
	TAK
	
	

	5
	Dostępne funkcje regulacji parametrów obrazu:

- jasność

- kolor

- kontrast

- korekcja balansu bieli
	TAK
	
	

	6
	Nagrywanie głosu podczas badania
	TAK
	
	

	7
	Zasilanie monitora:

- sieciowe

- akumulatorowe

- możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora
	TAK opis
	
	

	8
	Pojemność akumulatora minimum 5200 mAh
	TAK
	
	

	9
	Możliwość ciągłej pracy na naładowanej baterii do minimum 240 minut
	TAK
	
	

	10
	Graficzny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetlany na ekranie monitora.
	TAK
	
	

	11
	Wbudowane gniazdo karty pamięci typu SD do wykonania dokumentacji w postaci zdjęć oraz filmów
	TAK
	
	

	12
	Możliwość odtworzenia zapisanych zdjęć i filmów bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania
	TAK
	
	

	13
	Wyjście video HDMI oraz CVBS (BNC) do podłączenia zewnętrznego monitora i komputera
	TAK
	
	

	14
	Możliwość zamocowania monitora na stojaku
	TAK
	
	

	15
	Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach chirurgicznych
	TAK
	
	

	16
	Wózek endoskopowy, trzy półki, szuflada na dole wózka
	TAK
	
	

	
	Giętki Rhinolaryngoskop fiberoskop 2,8mm – 1 szt.

	17
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 2,8 mm
	TAK
	
	

	18
	Długość robocza minimum 300 mm
	TAK opis
	
	

	19
	Kąt wygięcia końcówki dystalnej 130° / 130°
	TAK opis
	
	

	20
	Źródło światła typu LED zintegrowane z wideofiberoskopem
	TAK
	
	

	21
	Możliwość całkowitego wygaszenia żarówek LED we wzierniku bez konieczności wyłączania urządzenia

	TAK
	
	

	22
	Możliwość regulacji natężenia światła LED, od 0 do 100% 
	TAK
	
	

	23
	Możliwość ustawienia trybu obrazu: diagnostyczny i operacyjny
	TAK
	
	

	24
	Dedykowane przyciski na rękojeści wideoendoskopu do:

- powiększenia/pomniejszenia obrazu

- uruchamiania zapisu video- wykonania zdjęcia

- zamrożenie obrazu
	TAK
	
	

	25
	Przystosowany do procesu sterylizacji niskotemperaturowej

	TAK
	
	

	26
	W zestawie tester szczelności, kapturek do wyrównywania ciśnienia, walizka
	TAK
	
	


	
	Pozostałe

	1
	Instrukcja obsługi -  w tym dot. procesu sterylizacji - w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie
	TAK
	
	

	2
	Pełna minimum 3 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK podać


	
	

	3
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.
Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu.
Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK,


	
	

	4
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia
	TAK
	
	

	5
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej,  definiujące elektryczny sprzęt medyczny.
	TAK,

	
	

	6
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. 
	TAK
	
	

	7
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	8
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	9
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	10
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	11
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	
	

	12
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa 
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	

	13
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	14
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	


Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.

1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. 

2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane  z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

4. Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli: 

 - gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2 po upływie okresu gwarancji

5.      Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we  
            wskazanym miejscu Szpitala, prezentację i  szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na 
             urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.
6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu
8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. 
2

