
Opis przedmiotu zamówienia   zał. nr 2
Rezonans magnetyczny 1.5 T wraz z wyposażeniem  i instalacją 
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	Rezonans magnetyczny 1.5 T wraz z wyposażeniem  
	zestaw
	1
	
	
	
	


	Nazwa i typ  zestawu :………………………………………………………...

	Producent MR:……………………………………………………………………

	Linki stron www producenta umożliwiające weryfikacje podstawowych parametrów technicznych  urządzenia ……………………………..

	Rok produkcji: min. 2023, urządzenia nowe, nieużywane, nierkondycjonowane. Rok prod …………..


	L. p.
	Opis parametru
	Wymagalność / parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Sposób oceny

	
	Magnes


	1
	Aparat fabryczne nowy
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Indukcja pola magnetycznego B0
	Tak ≥ 1,5 T;

podać wartość [T]
	
	Bez punktacji

	3
	Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.1
	System niskohelowy zamknięty, bez konieczności uzupełniania helu, bez konieczności montażu rury wyrzutowej hel
	Tak/Nie 
	
	Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

	4
	Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej
	Tak ≤ 0,01 l/godzinę;

podać wartość [l/godzinę]
	
	Bez punktacji

	5
	Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y
	Tak ≤ 2,5 m;

podać wartość [m]
	
	Bez punktacji

	6
	Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z
	≤ 4,0 m;

podać wartość [m]
	
	Bez punktacji

	
	System Gradientowy

	7
	Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie (wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp.)
	Tak ≥ 33 mT/m;

podać wartość [mT/m]
	
	Wartość maks. wg ofert – 2 pkt.
Pozostałe – 0 pkt

	8
	Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej 

(wymagane jest podanie wartości zdefiniowanej j.w., nie dopuszcza się wartości dla parametrów definiowanych subiektywnie przez producentów jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp.)
	Tak ≥ 120 T/m/s;

podać wartość [T/m/s]
	
	Wartość maks. wg ofert  – 3 pkt.
Pozostałe – 0 pkt

	
	System RF – tor nadawczy

	9
	Moc wyjściowa nadajnika
	Tak ≥ 15 kW;

podać wartość [kW]
	
	Wartość maks. Wg ofert – 2 pkt.
Pozostałe – 0 pkt

	10
	Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt.

Tak – 2 pkt.

	
	System RF – tor odbiorczy

	11
	Maksymalna liczba kanałów

(maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera)
	Tak ≥ 64;

podać wartość [n]
	
	Wartość maks. Wg ofert  – 2 pkt.

Pozostałe – 0 pkt

	12
	Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	13
	 Liczba niezależnych kanałów odbiorczych, które mogą być używane jednocześnie w jednym pojedynczym skanie i jednym pojedynczym polu widzenia (FoV), z których każdy generuje niezależny obraz częściowy

(badania bez przesuwu stołu pacjenta)
	Tak ≥ 32; 

podać wartość [n]
	
	Wartość maks. wg ofert – 

 5 pkt

Pozostałe – 0 pkt

	13.1
	Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą
	Tak ≥ 160 dB;

podać wartość [dB]
	
	Wartość maks. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe – 0 pkt

	14
	Rozdzielczość odbiornika
	Tak ≥ 16 bit;

podać wartość [bit]
	
	Bez punktacji

	15
	Szerokość pasma przenoszenia
	Tak ≥ 1 MHz;

podać wartość [MHz]
	
	Bez punktacji

	16
	Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm, mierzona metodą VRMS,  tj. wymagane minimum                                     24 płaszczyzny pomiarowe
	Podać poniżej w pkt 16.1 do 1.6
	
	xxxxxxxx

	16.1 
	o średnicy 10 cm
	Podać wartość 
	
	Bez punktacji

	16.2
	o średnicy 20 cm
	Podać wartość 
	
	Bez punktacji

	16.3
	o średnicy 30 cm
	Podać wartość w cm 
	
	Bez punktacji

	16.4
	o średnicy 40 cm
	Podać wartość w cm 
	
	Bez punktacji

	16.5
	o średnicy 50 cm
	Podać wartość w cm
	Wykreślone
	Bez punktacji

	16.6
	o średnicy 50 cm lub w objętości cylindrycznej 50x50x45 cm
	Podać wartość w cm 
	
	Bez punktacji

	
	Cewki

	17
	Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta
	Tak;

podać nazwę cewki
	
	Bez punktacji

	18
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta
	Tak;

podać nazwę cewki I liczbę elementów obrazujących
	
	Wartość maks. wg ofert – 2 pkt.

Pozostałe –0 pkt

	20
	Cewka zaoferowana w punkcie 18 wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabli (technologia DirectConnectTM lub zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak/Nie

Jeżeli tak, podać nazwę technologii
	
	Nie – 0 pkt.

Tak – 1 pkt.

	21
	Możliwość podłączenia cewki do badania głowy i szyi z obu końców stołu i wykonywania badań głowy i szyi niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”)
	Tak/ Nie
	
	Tak – 3 pkt

Nie – 0 pkt

	22
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta
	Tak;

podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów obrazujących
	
	Wartość maks. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe – 0 pkt

	23
	Cewka zaoferowana w punkcie 22. wyposażona w zintegrowane czujniki służące do rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo (technologia BioMatrix Respiratory Sensors lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)

lub inne rozwiązanie do detekcji oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo bez konieczności stosowania czujników oddechu
	Tak/Nie

Jeżeli tak, podać nazwę technologii
	
	Wartość maks. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe – 0 pkt

	24
	Cewka zaoferowana w punkcie 22. wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabla (technologia Direct-Connect lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak/Nie

Jeżeli tak, podać nazwę technologii
	
	Wartość maks. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe – 0 pkt

	25
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 44 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak;

podać nazwę cewki lub zestawu cewek i ilość elementów
	
	Wartość maks. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe –0 pkt

	26
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) leżąca (leżące) na ciele pacjenta wykonana (wykonane) w technologii wysokiej elastyczności (AIR, Contour lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)   przeznaczona (przeznaczone) do badań całego tułowia w zakresie min. 50 cm w osi Z oraz Max FOV w osi X (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica), bez przesuwu stołu pacjenta, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania  lub przełączania cewek, posiadająca(posiadające) w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, niedopuszczalne jest liczenie długości cewki poprzez zmianę jej orientacji względem osi Z
	Tak

podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi Z [cm]
	
	Bez punktacji

	27
	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) wykonana w technologii wysokiej elastyczności,  (AIR, SuperFlex lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem.
	Tak/ Nie

Jeśli Tak, podać nazwę technologii
	
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

	28
	Jedna cewka wielokanałowa typu matrycowego wykonana w technologii wysokiej elastyczności, o zakresie pokrycia min. 50 cm w osi x i min. 50 cm w osi z, posiadająca minimum 16 elementów obrazujących  (AIR, SuperFlex lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem
	Tak/ Nie

Jeśli Tak, podać nazwę technologii
	
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

	29
	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza lub odbiorczej, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak/nie

podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących
	
	Tak z cewką - 2 pkt, 

Brak cewki 0 pkt

	30
	Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta wraz z zestawem pozycjonerów do wykonywania badan stawu kolanowego, barku, innych stawów
	Tak;

Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich [cm]
	
	Liczba elementów obrazujących

= 16 – 0 pkt

> 16 –  2 pkt



	31
	Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań pediatrycznych przeznaczona do badania głowy i szyi, przeznaczona do badania dzieci do 18 m.ż., posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, z dedykowaną certyfikowaną przez producenta MR osłoną akustyczną dostosowaną do oferowanej cewki (np. Acoustic Hood lub wg nomenklatury producenta)
	Tak/Nie

Jeżeli tak, podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących oraz metody ochrony słuchu
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

	
	Otoczenie pacjenta

	32
	Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu lub odłączany blat stołu z dedykowanym systemem transportowym lub stół stały.

	Tak/Nie
	
	Tak - Stół mobilny, całkowicie odłączalny - 3 pkt, 

Stół stały - 0 pkt 

	33
	Materace stołu o podwyższonym komforcie z pianki z pamięcią kształtu o grubości min. 6 cm, zapewniające komfort badania, minimalizujące artefakty ruchowe i unieruchamiające ciało pacjenta lub zestaw dedykowanych poduszek próżniowych zapewniających stabilne i wygodne ułożenie pacjenta podczas badania pozwalających poprawić jakość obrazu przez eliminację artefaktów ruchowych; poduszki podłączane do pompy próżniowej zintegrowanej ze stołem pacjenta; min. 3 różne kształty dopasowane anatomicznie o różnej wielkości
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę i grubość
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	34
	Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym
	Tak ≥ 220 kg;

podać wartość [kg]
	
	Bez punktacji

	35
	Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta
	Tak ≥ 180 cm;

podać wartość [cm]
	
	Bez punktacji

	36
	Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania
	Tak
	
	Bez punktacji

	37
	System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących
	Tak
	
	Bez punktacji

	38
	Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk)
	Tak
	
	Bez punktacji

	39
	Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu
	Tak ≥ 70 cm;

podać wartość [cm]
	
	Bez punktacji

	40
	Całkowita długość gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) liczona od przedniej do tylnej obudowy zewnętrznej

Minimalna odległość między blatem stołu pacjenta a zenitem otworu magnesu, podczas badania ≥ 52 cm
	≤ 200 cm;

podać wartość [cm]

Tak/Nie;

podać [cm]
	
	Bez punktacji

Tak – 1 pkt 

Nie – 0 pkt

	41
	Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry
	Tak
	
	Bez punktacji

	42
	Oświetlenie wnętrza tunelu gantry
	Tak
	
	Bez punktacji

	43
	Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp.
	Tak
	
	Bez punktacji

	44
	Min. 1 kolorowy tablet dotykowy zintegrowany z obudową gantry wyświetlający informacje o badaniu i pacjencie oraz umożliwiający obsługę funkcji aparatu MR 
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę/y
	
	Nie, tylko jeden tablet – 0 pkt.

Tak, 2 i więcej tabletów lub 2 dotykowe wyświetlacze znajdujące się na w obudowanie gantry wyświetlające informacje o badaniu i pacjencie oraz umożliwiające obsługę funkcji aparatu – 1 pkt.

	45
	Centrator laserowy
	Tak
	
	Bez punktacji

	45.1
	Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą aktywnej listwy dotykowej umieszczonej wzdłuż blatu stołu.
	Tak/Nie;

Jeżeli Tak - podać nazwę
	
	Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

	46
	Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	47
	Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem
	Tak
	
	Bez punktacji

	48
	Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem
	Tak
	
	Bez punktacji

	49
	Czujnik ( monitor) poziomu tlenu w pomieszczeniu MR
	Tak
	
	Bez punktacji

	50
	Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Aplikacje kliniczne – badania neurologiczne

	51
	Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	52
	Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	53
	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak:

- wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia,

- instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania,

- przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku,

- przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika,

- wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika,

(myExam Brain Assist lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt.

Tak – 1 pkt.

	54
	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak:

- wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia,

- instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania,

- przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku,

- przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika,

- wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika,

- automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych

- automatyczne określenie obszaru saturacji

- automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych

- automatyczną numeracja kręgów
(my Exam Spine Assist lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt.

Tak – 1 pkt.

	55
	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań głowy w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign Head LS, ReadyBrain, AIRx lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta) funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	56
	Oprogramowanie umożliwiające wybranie 10 lub więcej celów pozycjonowania warstw (Head references), działające w oparciu algorytmy Sztucznej Inteligencji (AI) z wykorzystaniem algorytmów Deep Learning (DL)
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	57
	Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	58
	Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości min 80% wyjściowego hałasu w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	59
	Dedykowany, zwalidowany klinicznie protokół, który umożliwia zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalając na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie jego powtarzalności, zawierający sekwencje T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (GOBrain i GOBrain+ lub odpowiednik )
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	60
	Technologia umożliwiająca korektę homogeniczność pola w badaniach wielokrokowych rozległych obszarów tułowia, realizowaną przez shimowanie każdej warstwy z osobna (a nie całej objętości danego kroku), poprawiająca jakość obrazowania oraz eliminująca artefakty m.in. tzw. artefakty połamanego kręgosłupa w obrazowaniu DWI oraz poprawiająca jakość badań TSE/FSE z saturacją tłuszczu (technika Slice-Adjust)
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	61
	Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) np. 20cm x 10cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit, FOCUS lub odpowiednio do nomenklatury producenta).
	Tak
	
	Bez punktacji

	62
	Wysokorozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą  pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tzw. badania wolumetryczne, izotropowe 3D) oraz pozbawione artefaktów ruchowych, co najmniej w dwóch kontrastach
	Tak / Nie

Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) oraz uzyskiwane kontrasty
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	
	Aplikacje kliniczne – obrazowanie dyfuzji (DWI)

	63
	DWI w oparciu o single-shot EPI
	Tak
	
	Bez punktacji

	64
	DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	65
	Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	
	Bez punktacji

	66
	Technika DWI wspierająca obrazowanie w regionach o dużej niejednorodności pola B0, np. w obszarze ucha środkowego z powodu przejścia z powietrza do tkanki; technika akwizycji nie realizowana w oparciu o sekwencję EPI; możliwość pracy w połączeniu z technikami obrazowania równoległego (BLADE Diffusion, BLADE-DWI lub zgodnie z nomenklaturą producenta)


	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	67
	Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych.
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	67.1
	Dyfuzyjne  badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane. Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi.
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	
	Aplikacje kliniczne – obrazowanie dyfuzji kierunkowej i traktografia tensora dyfuzji(DTI)

	68
	Pomiar dyfuzji kierunkowej z różnymi wartościami współczynnika b w DTI
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	69
	Maksymalna liczba kierunków
	Tak ≥ 32

podać wartość [n]
	
	Wartość maks. wg ofert  – 1 pkt.

Pozostałe – 0 pkt

	70
	Obrazowanie spektrum dyfuzji (DSI-Diffusion Spectrum Imaging)
	Tak
	
	Bez punktacji

	71
	Maksymalna liczba kierunków w DSI ≥ 128
	Tak

podać wartość [n] 
	
	Wartość maks. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe – 0 pkt

	
	Aplikacje kliniczne – obrazowanie perfuzji (PWI)

	72
	PWI w oparciu o single-shot EPI oraz perfuzja bezkontrastowa typu ASL
	Tak
	
	Bez punktacji

	73
	Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	
	Aplikacje kliniczne – badania funkcjonalne MR (fMRI)

	74
	Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Aplikacje kliniczne – spektroskopia (MRS)

	75
	Spektroskopia protonowa typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS 
	Tak
	
	Bez punktacji

	76
	Spektroskopia protonowa typu 2D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS)
	Tak
	
	Bez punktacji

	77
	Spektroskopia protonowa typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS)
	Tak
	
	Bez punktacji

	78
	Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta na stanowisku operatora
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	
	Aplikacje kliniczne –  MR bez kontrastu (non-ceMRA)

	79
	Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D
	Tak
	
	Bez punktacji

	80
	Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Aplikacje kliniczne –  MR z kontrastem (ceMRA)

	81
	Dynamiczne ceMRA 3D
	Tak
	
	Bez punktacji

	82
	Dynamiczna ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta (podać nazwę oferowanego rozwiązania)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	83
	Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	84
	Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych I abdominalnych  z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	
	Aplikacje kliniczne – badania serca (CMR)

	85
	Podstawowe protokoły do badań CMR
	Tak
	
	Bez punktacji

	86
	Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR
	Tak
	
	Bez punktacji

	87
	Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging)
	Tak/nie
	
	Tak 1 pkt, nie 0 pkt

	88
	First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia)
	Tak/nie
	
	Tak 1 pkt, nie 0 pkt

	89
	Delayed Enhancement 2D (ocena opóźnionego wzmocnienia 

kontrastowego 2D)
	Tak/nie
	
	Tak 1 pkt, nie 0 pkt

	90
	Delayed Enhancement  3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 3D)
	Tak/nie
	
	Tak 1 pkt, nie 0 pkt

	91
	Functional Imaging/CINE (obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną)
	Tak/nie
	
	Tak 1 pkt, nie 0 pkt


	92
	Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony)
	Tak/nie
	
	Tak 1 pkt, nie 0 pkt

	93
	Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Aplikacje kliniczne – badania w obszarze tułowia

	94
	Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	95
	Cholangiografia MR
	Tak
	
	Bez punktacji

	96
	Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	97
	Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	98
	Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	99
	Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta),

LUB 

Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE, TURBO LAVA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	100
	Bardzo szybka sekwencja obrazowania 4D o wysokiej rozdzielczości, np. do wielo-tętniczego obrazowania wątroby, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy zapewniającą wysoką rozdzielczość przestrzenną ≤ 2 mm × 2 mm × 3 mm oraz wysoką rozdzielczość czasową – z akwizycją zestawów danych 3D co ≤ 5 sekund (TWIST-VIBE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	101
	Niewrażliwa na ruch sekwencja wykorzystująca trajektorię gwiazdowego wypełniania przestrzeni k, umożliwiająca obrazowanie obszarów takich jak jama brzuszna, głowa, szyja, kręgosłup, klatka piersiowa i miednica w trybie swobodnego oddychania, u pacjentów bez możliwości wstrzymywania oddechu (STAR-VIBE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	102
	Dedykowana sekwencja umożliwiająca przeprowadzanie ultraszybkich dynamicznych badań jamy brzusznej ze wzmocnieniem kontrastowym na swobodnym oddechu; akwizycja wykonywana w jednym ciągłym przebiegu, z promieniowym schematem wypełnienia przestrzeni k zapewniającym odporność na artefakty ruchowe; możliwość wyboru rozdzielczości czasowej w czasie rekonstrukcji lub w czasie trwania skanowania; rekonstrukcja przeprowadzana przy użyciu przyspieszonego iteracyjnego algorytmu bazującego na mechanizmie macierzy rzadkich; automatyczne rozpoznawanie faz dynamiki wątroby i rekonstruowanie wybranego podzbioru danych istotnych klinicznie; automatyczne wykrywanie bolusa w czasie rekonstrukcji  (Compressed Sensing GRASP-VIBE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	
	Aplikacje kliniczne – badania stawów

	103
	Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	104
	Badania barku
	Tak
	
	Bez punktacji

	105
	Badania nadgarstka
	Tak
	
	Bez punktacji

	106
	Badania stawu kolanowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	107
	Badania stawu skokowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	108
	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (myExam Large Joint Assist lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak / Nie
Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt
Tak – 1 pkt

	109
	Dedykowany, zwalidowany klinicznie protokół badania, umożliwiający zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalając na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie jego powtarzalności, zawierający izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA lub równoważne o tej funkcjonalności (technika GOKnee3D lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak / Nie
Jeżeli tak – podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej
	
	Nie – 0 pkt
Tak – 1 pkt

	110
	Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki


	Tak
	
	Bez punktacji

	111
	Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki


	Tak / Nie

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	112
	Sekwencja obrazująca pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: „in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” możliwa do wykorzystywania m.in. do badań szyi, czy układu mięśniowo-szkieletowego, np. stawu kolanowego (IDEAL, DIXON lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	113
	Sekwencja 3D typu FSE (Fast Spin Echo) / TSE (Turbo Spin Echo) pozwalająca na akwizycję izotropową 3D i uzyskanie w postprocessingu rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości (SPACE, VISTA, CUBE lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	114
	Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (np.: Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta)

Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	115
	Obrazowanie na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) / UTE (Ultrashort TE) z parametrem TE ≤ 70 µs (np.: oZTEo, PETRA lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	
	Obrazowanie równoległe

	116
	Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE)
	Tak
	
	Bez punktacji

	117
	Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)

Lub 

Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) lub obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak, podać nazwę i typy zaoferowanych algorytmów
	
	Zaoferowanie obu typów algorytmów - 2 pkt

Zaoferowanie jednego typu algorytmu – 0 pkt

	118
	Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie
	Tak ≥ 8;

Podać wartość [n]
	
	Bez punktacji

	119
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxx

	
	Metody przyspieszenia obrazowania

	120
	Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D)  w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji  fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak , podać nazwę 
	Bez punktacji
	Wykreślone 

	121
	Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) co najmniej typu T1, T2, T1 FLAIR, T2 FLAIR   w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji  fragmentu obrazowanej objętości (np.: HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak 


	
	Bez punktacji

	122
	Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	 Tak , podać nazwę 
	
	Bez punktacji

	123
	Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) 
	Tak , podać nazwę
	
	Bez punktacji

	123.1
	EPI: min Echo Spacing dla matrycy 256 x 256
	Tak, ≤  0,72 ms;

podać wartość [ms]
	
	Wartość minim. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe –0 pkt

	123.2
	3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x 256
	Tak, ≤  1,0 ms;

podać wartość [ms]
	
	Wartość minim. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe –0 pkt

	123.3
	3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x 256
	Tak, ≤  0,22 ms;

podać wartość [ms]
	
	Wartość minim. wg ofert – 1 pkt.

Pozostałe –0 pkt

	Techniki  redukcji  artefaktów

	124
	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	125
	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	126
	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	127
	Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512
	Tak / Nie

Jeśli Tak, podać nazwę techniki 
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	128
	Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	129
	Automatyczna modyfikacja sekwencji skanowania dla pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR na podstawie cech (specyfikacji) implantu (HyperMAVRIC lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak / Nie

Jeśli Tak, podać nazwę techniki 
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	130
	Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i częstotliwości.
	Tak
	
	Bez punktacji

	131
	Kompensacja przepływu krwi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	132
	Kompensacja ruchów oddechowych i czynnościowych (np. perystaltycznych; ruchów serca).
	Tak
	
	Bez punktacji

	133
	Bramkowanie oddechowe (również retrospektywne).
	Tak
	
	Bez punktacji

	134
	Spektroskopia (MRS)
	-
	-
	

	135
	Spektroskopia protonowa typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS 
	Tak/nie

podać nazwę
	
	Tak 1 pkt, nie 0 pkt

	Sekwencje obrazujące, nowoczesne techniki korekty obrazu i redukcji czasu akwizycji

	136
	Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;
	
	Bez punktacji

	137
	Spin Echo (SE), Inversion Recovery (IR),  Gradient Echo (GRE), 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta, 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak
	
	Bez punktacji

	138
	2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;
	
	Bez punktacji

	139
	2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;
	
	Bez punktacji

	140
	2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;
	
	Bez punktacji

	141
	Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE)
	Tak
	
	Bez punktacji

	142
	Multi-Shot
	Tak
	
	Bez punktacji

	143
	Single-Shot
	Tak
	
	Bez punktacji

	144
	Turbo IR
	Tak
	
	Bez punktacji

	145
	Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	146
	Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	147
	Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	148
	Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	149
	Sekwencje umożliwiające jednoczesną akwizycję kilku obrazów przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw jednocześnie. Pobudzanie wielu warstw w sekwencjach EPI (Simultaneous Multi-Slice EPI lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	150
	Sekwencje umożliwiające jednoczesną akwizycję kilku obrazów przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw jednocześnie. Pobudzanie wielu warstw w sekwencjach EPI (Simultaneous Multi-Slice EPI lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak
	
	Bez punktacji

	151
	Technika służąca do znaczącej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w sekwencjach typu TSE/FSE polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą z możliwością wykorzystania co najmniej w badaniach głowy, kręgosłupa, stawów oraz piersi (Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak/Nie

Jeżeli Tak, podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	152
	Technika służąca do znaczącej redukcji czasu akwizycji w objętościowych sekwencjach izotropowych w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich, z możliwością uzyskania typowych kontrastów m.in. T1,T2 oraz PD (Compressed Sensing SPACE, CS SPACE lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak / Nie;

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt



	153
	Technika służąca do znaczącej redukcji czasu akwizycji w sekwencjach do angiografii bezkontrastowej typu ToF w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich (Compressed Sensing ToF, CS TOF lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak / Nie;

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt



	154
	Technika służąca do znaczącej redukcji czasu akwizycji w badaniach z implantami metalowymi w oparciu o próbkowanie macierzy rzadkich (Compressed Sensing SEMAC, CS SEMAC lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)
	Tak / Nie;

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt



	155
	Inteligentna metoda rekonstrukcji w celu zwiększenia SNR, pozwalająca na wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu, adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR w celu przełożenia tego efektu na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości lub na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE)

(Deep Resolve Gain lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)


	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji 

	156
	Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która poprawia jakość obrazu poprzez zwiększenie ostrości i redukcję artefaktów Gibbsa, występujących wokół ostrych krawędzi i która pozwala zrekonstruować ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości na bazie danych o niskiej rozdzielczości; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE)

(Deep Resolve Sharp lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)


	Tak / Nie;

Jeżeli tak – podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt

Tak – 1 pkt

	157
	Inteligentna metoda rekonstrukcji oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia, przeszkoloną na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji; zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE)

(Deep Resolve Boost lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta)


	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji 

	158
	Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską (DeepResolve Gain i DeepResolve Sharp, AIR Recon lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak;

podać nazwę
	Bez punktacji
	

	159
	Nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie (co najmniej trzy ustawienia dostępne z poziomu klinicznego) SNR i rozdzielczości przestrzennej, , możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską. Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (DeepResolve Boost, AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak / Nie

Jeśli Tak, podać nazwę metody 
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	160
	Metoda:

a. działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania

b. wykorzystująca algorytm działający bez skanu kalibracyjnego

c. likwidująca artefakty Gibbs’a tzw. truncation artifacts

d. umożliwiająca zastosowanie dla sekwencji różnych typów

e. kompatbilna z obrazowaniem równoległym (ASSET, ARC, SENSE, iPAT lub odpowiednio do nomenklatury producenta) 

(AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta)
	Tak / Nie

Jeśli Tak, podać nazwę metody oraz podać typy sekwencji które mogą współpracować z tą metodą rekonstrukcji

(łącznie można uzyskać od 0 do 5 pkt)
	
	Nie – 0 pkt

Spin Echo (SE), Fast Spin Echo (FSE) – 1 pkt

Single Shot Fast Spin Echo (lub odpowiednik) – 1 pkt

Gradient Echo (GRE),

Fast Gradient Echo – 1 pkt

DWI – 1 pkt

Sekwencje z środkiem kontrastującym i bez – 1 pkt

	161
	Metoda możliwa do zastosowania w badaniach wolumetrycznych (3D) 
	Tak / Nie
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	162
	Metoda możliwa do zastosowania razem z techniką redukcji artefaktów ruchowych
	Tak / Nie

Jeśli Tak, podać nazwę kompatybilnej metody redukcji artefaktów ruchowych
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	
	Parametry obrazowania

	163
	Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y
	Tak ≥ 50 cm;

podać wartość [cm]
	
	Bez punktacji

	164
	Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta)
	Tak ≥ 50 cm;

podać wartość [cm]
	
	Bez punktacji

	165
	Maks. FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta)
	Tak ≥ 180 cm;

podać wartość [cm]
	
	Bez punktacji

	166
	Min. FoV
	Tak ≤ 1,0 cm;

podać wartość [cm]
	
	Bez punktacji

	167
	Matryca akwizycyjna bez interpolacji
	Tak ≥ 1024 x 1024;

Podać rozmiar [n x n]
	
	Bez punktacji

	168
	Min. grubość warstwy dla skanów 2D
	Tak ≤ 0,5 mm;

podać wartość [mm]
	
	Bez punktacji

	169
	Min. grubość warstwy dla skanów 3D
	Tak ≤ 0,1 mm;

podać wartość [mm]
	
	Bez punktacji

	170
	Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 70 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych.
	Tak, podać TE w µs.
	
	Wartość minim. wg ofert – 3 pkt.

Pozostałe –0 pkt

	
	Rekonstruktor obrazowy

	171
	Matryca rekonstrukcyjna
	Tak ≥ 1024x1024;

podać wartość [n x n]
	
	Bez punktacji

	172
	Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV
	Tak ≥ 40 000 obrazów/s;

podać wartość [obr./s]
	
	Bez punktacji

	173
	Równoczesne skany i rekonstrukcja
	Tak
	
	

	
	Stanowisko operatora – sprzęt

	174
	Pojemność HD dla obrazów
	Tak ≥ 70 GB;

podać wartość [GB]

lub

≥ 1 000 000;

podać wartość [obr]
	
	Bez punktacji

	175
	Archiwizacja obrazów na dyskach i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM
	Tak

	
	Bez punktacji

	176
	Monitor LCD / TFT
	Tak

	
	Bez punktacji

	177
	Przekątna monitora
	Tak ≥ 19”;

podać wartość [”]
	
	Bez punktacji

	178
	Matryca monitora
	Tak ≥ 1280x1024;

podać rozmiar [n x m]
	
	Bez punktacji

	179
	Stanowisko operatora dwumonitorowe (parametry 2 monitorów min. jw.) lub pojedynczy monitor o przekątnej minimum 24” i matrycy 1920x1200 
(Tolerancja +/- 1”)
	Tak. Podać rozwiązanie 
	
	Bez punktacji

	180
	Drukarka laserowa monochromatyczna z obsługą sieci LAN
	Tak
	
	Bez punktacji

	181
	UPS podtrzymujące napięcie  na czas min. 5 minut (konieczny do bezpiecznego zapisania danych i zamknięcia konsoli operatora.)
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Stanowisko operatora – oprogramowanie

	182
	Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem
	Tak
	
	Bez punktacji

	183
	Rekonstrukcje 3D MPR 
	Tak
	
	Bez punktacji

	184
	Rekonstrukcje 3D MIP 
	Tak
	
	Bez punktacji

	185
	Rekonstrukcje 3D SSD 
	Tak
	
	Bez punktacji

	186
	Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)
	Tak;

podać nazwę
	
	Bez punktacji

	187
	Możliwość przejęcia całkowitej kontroli nad stanowiskiem operatora w sposób zdalny, z poziomu stacji podłączonej do sieci komputerowej stanowiska, poprzez zabezpieczone łącze 
	Tak/Nie

Jeżeli Tak, podać nazwę
	
	Bez oceny

	
	Stanowisko operatora – praca w sieci

	188
	DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE
	Tak
	
	Bez punktacji

	189
	DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE
	Tak
	
	Bez punktacji

	190
	DICOM 3.0 – DICOM PRINT
	Tak
	
	Bez punktacji

	191
	DICOM 3.0 – Storage Commitment
	Tak
	
	Bez punktacji

	192
	DICOM 3.0 – Modality Worklist
	Tak
	
	Bez punktacji

	193
	DICOM 3.0 – MPPS
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Wyposażenie aparatu

	194
	Zestaw fabrycznych fantomów do kalibracji i testowania aparatu
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	SERWER APLIKACYJNY

	195
	Dostawa nowego serwera aplikacyjnego lub adaptacja/wykorzystanie serwera aplikacyjnego posiadanego przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia poniższych (w punkcie poniżej) wymagań sprzętowych W przypadku wyboru wykorzystania istniejącego, funkcjonującego u Zamawiającego serwera aplikacyjnego, musi być możliwość wykorzystania licencji aplikacji MR/CT/ posiadanych przez Zamawiającego z koniecznością uzupełnienia do poniżej wymaganych (opisanych) ilości licencji w celu uzyskania wszystkich wymienionych poniżej funkcjonalności
	Tak, podać wariant

	
	Bez punktacji

	196
	Serwer aplikacyjny wyposażony w:

-pamięć RAM: min. 192 GB

-wbudowana macierz  w konfiguracji RAID Level min 5 lub równoważnej  lub bRAID 10

-pojemność macierzy: minimum  5 TB

-napęd optyczny: DVD RW

-klawiatura, mysz
	Tak;

podać parametry
	
	Bez punktacji

	197
	System pracujący w architekturze klient serwer, z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego na stacjach lekarskich, z zdalną pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowango połączenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	198
	Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (niezwłocznie upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania, jeśli zostaną wprowadzone w okresie gwarancji).
	Tak
	
	Bez punktacji

	199
	Minimum 4 stanowiska lekarskie, każde wyposażone w:

- 2 kolorowe monitory diagnostyczny, o min. przekątnej 21 lub więcej cali i rozdzielczości nie mniejszej niż 2 MP  

-1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1600

-komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SDD min. 1 TB, interfejs LAN 1 Gb, system operacyjny Windows 10 Pro lub nowszy* - lub równoważne 
-drukarka laserowa monochromatyczna z obsługą sieci LAN dokażdego zestawu

-zasilacz awaryjny UPS dla ww.

	Tak
	
	Bez punktacji

	200
	Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM.
	Tak
	
	Bez punktacji

	201
	Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione.

Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min:

-ilość poprzednich badań

-typ/modalność poprzednich badań
-zakres daty poprzednich badań
	Tak / Nie
	
	Nie – 0 pkt.

Tak – 1 pkt.

	202
	Możliwość automatycznego przekierowania badań do zdefiniowanych węzłów DICOM metodą „Auto-routing”.

Przekierowanie musi mieć możliwość pełnej konfiguracji poniższych zgodnie z:

-Modality (0008,0060)

-Referring Physician’s Name (0008.0090)

-Study Description (0008,1030)
	Tak / Nie
	
	Bez punktacji

	203
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi:

- Query/Receive

- Print

- Storage 

- Storage – commitment
	Tak
	
	Bez punktacji

	203.1
	System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich
	Tak
	
	Bez punktacji

	203.2
	Możliwość zdalnej pracy stacji klienckich diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką


	Tak
	
	Bez punktacji

	203.3
	Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (niezwłocznie upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania, jeśli zostaną wprowadzone w okresie gwarancji).
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	SERWER APLIKACYJNY – oprogramowanie

	204
	Jednoczesna prezentacja i odczyt, danych obrazowych CT, RTG, MR, PET-CT
	Tak
	
	Bez punktacji

	205
	Możliwość załadowania badań min. 3 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań.
	Tak
	
	Bez punktacji

	206
	Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR, CT, PET.
	Tak
	
	Bez punktacji

	207
	Rekonstrukcje 3D typu MPR w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	208
	Rekonstrukcje typu MIP.
	Tak
	
	Bez punktacji

	209
	Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT, uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne.

	Tak
	
	Bez punktacji

	210
	Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym.

Technika stosująca:

-oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku,

-rozpraszanie/pochłanianie fotonów,

Rekonstrukcja nowej generacji, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. 

 Dopuszcza się oprogramowanie oferujące funkcjonalności ww, które są realizowane  z  wykorzystaniem techniki stosującej rozwiązania proponowane przez danego oferenta.
	Tak 
Podać oferowane


	
	Obraz wynikowy uzyskany w czasie rzeczywistym – 2 pkt.

Inne – 0 pkt

	211
	Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET
	Tak
	
	Bez punktacji

	212
	Pomiary geometryczne (odległości, kąty).
	Tak
	
	Bez punktacji

	213
	Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami.

	Tak
	
	Bez punktacji

	214
	Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/ naczyniowa.Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania.Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych.

	Tak
	
	Bez punktacji

	215
	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa.
	Tak/Nie
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	216
	Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalająca na:

-automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki zorientowane anatomicznie dla chirurgów/ortopedów

-automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa

-wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii.
	Tak/Nie
	
	Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

	217
	Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR.

Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR.
	Tak
	
	Bez punktacji

	218
	Możliwość wykonania badań porównawczych
	Tak
	
	Bez punktacji

	219
	Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające:

-wykresy time-intensity dla badań z kontrastem

-narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie,

-dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	220
	Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów.

Aplikacja do badania całego ciała,  MR, całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego centralnego układu nerwowego lub funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR.
	Tak,
	
	Bez punktacji

	122
	Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty.

Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw.
	Tak
	
	Bez punktacji

	223
	Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta).
Automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty.
	Tak / Nie;

Jeżeli tak - podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt.

Tak – 2 pkt.

	224
	Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: badań różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	225
	Narzędzia opracowywania badań MR:

-filtr obrazów MR

-operacje na obrazach MR:

-elastyczna korekcja artefaktów ruchowych

-subtrakcja obrazów,

-średnia arytmetyczna,

-dodawanie,

-dzielenie, iloczyn

LUB 

oprogramowanie wykonujące podstawowe operacje arytmetyczne na obrazach MR, w tym dodawanie, subtrakcja (bezwzględna i względna) oraz iloraz, wraz z filtrem obrazów MR i kalkulacją wskaźnika transferu magnetyzacji (MTC)
	Tak
	
	Bez punktacji

	226
	Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000.

Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej.
	Tak / Nie;

Jeżeli tak - podać nazwę
	
	Nie – 0 pkt.

Tak – 1 pkt.

	227
	Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow)

Funkcjonalność dostępna na stacji lekarskiej lub automatyczne generowanie map perfuzyjnych na konsoli aparatu (Inline Perfusion lub zgodnie z nazewnictwem producenta).
	Tak,

minimum na 1 stanowisku
	
	Bez punktacji

	228
	Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów:

- czynnościowych (funkcjonalnych),

- dynamicznych,

- obrazów charakterystyki tkanki

- danych przepływu
oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego.
Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory. Oprogramowanie do analizy przepływów w MR realizujące min:
1. Segmentację naczyń jednym kliknięciem

2. Kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu
Obliczanie parametrów przepływu


	Tak/nie 
	
	Tak 3 pkt, nie 0 pkt

	229
	Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące:

- dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1

- automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty

- dedykowany raport zawierający:

- listę znalezisk, pomiarów, zdjęć 

- czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji

- raportowanie zgodne z PIRADS v2
	Tak,

minimum na 1 stanowisku
	
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

	230
	Pakiet oprogramowania do oceny badań spektroskopii, automatyczne przetwarzanie wyników:

1. SVS (Single Voxel Spectroscopy),

2. CSI (Chemical Shift Imaging) 2D i 3D

Automatyczna eliminacja vokseli o jakości progu zdefiniowanego przez użytkownika. 

Automatyczne wyświetlanie kodowanych kolorem obrazów metabolitów (wstępnie ustawionych lub zdefiniowanych przez użytkownika) z możliwością interpolacji koloru w 3D.
	Tak

minimum na 1 stanowisku
	
	Bez punktacji

	231
	Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością generowania i prezentacji map DTI (np. FA) i oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzj
	Tak,

minimum na 1 stanowisku
	
	Bez punktacji

	232
	Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w:

-dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów.

-procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego. 
	Tak,

minimum na 1 stanowisku
	
	Bez punktacji

	233
	Oprogramowanie do trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę
	Tak,

minimum na 1 stanowisku
	
	Bez punktacji

	234
	Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: 

-wykresy time-intensity dla badań z kontrastem

-narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, 

-dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	235
	Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący:

-raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS,

-raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR,

-predefiniowane szablony.
	Tak/Nie
	
	Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

	
	Wymagania uzupełniające

	236
	Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi  - dotyczy wyłącznie urządzenia zasadniczego systemu rezonansu magnetycznego  i wstrzykiwacza (nie dotyczy komputerów i osprzętu oraz oprogramowania operacyjnego na PC niemedycznego i drukarek, mebli, agregatu wody lodowej innego wyposażenia perferyjnego)  .  
	Tak, załączyć do oferty
	
	Bez punktacji

	237
	Certyfikat CE / deklaracja zgodności 
	Tak, załączyć do oferty
	
	Bez punktacji

	238
	Podstawowe szkolenia techniczno-aplikacyjne dla lekarzy i techników w miejscu instalacji ( dla 5 osób personelu ) w siedzibie zamawiającego potwierdzone certyfikatami przez min. 15 dni (8 godz. na dzień) rozłożone w czasie okresu gwarancji :

- pierwszy etap w wymiarze min 5 dni po zainstalowaniu aparatu

- drugi etap 5 dni w terminie do 4 m-cy po instalacji
- trzeci etap pozostałe 5 dni do końca trwania gwarancji w uzgodnionym terminie
	Tak w cenie oferty
	
	Bez punktacji

	239
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac związanych z jego  instalacją oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania, po   zainstalowaniu, uruchomieniu będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji po stronie Zamawiającego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	240
	Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji oraz w okresie trwania gwarancji -  zawarte w cenie aparatu 
	Tak, w cenie oferty


	
	Bez punktacji

	241
	Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji 2 osoby po 12 godzin zawarte w cenie aparatu
	Tak w cenie oferty
	
	Bez punktacji

	242
	2 system produkcji płyt z badaniami dla pacjentów  z oprogramowaniem:

· zautomatyzowane nagrywanie płyt DVD z badaniami pacjentów i nadruk etykiet na płytach (m.in. dane placówki wykonującej, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data i rodzaj badania)

-nadruk atramentowy w skali szarości i w kolorze

-min. 2 napędy DVD, 1 drukarka

-pojemność podajnika na płyty min. 100 szt.

-wspierane systemy operacyjne: Windows 10* - lub równoważne

-raca w sieci - nagrywanie płyt dla pacjentów z dowolnej stacji roboczej (stacje technika rtg, TK ,MR, stacje diagnostyczne) pracującej w zakładzie

-materiały eksploatacyjne do tworzenia nadruków - 1 zestaw min. 1 000 szt. płyt 
w zestawie, tusz cz-b i kolor.

-  komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SDD min. 1 TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy* - lub równoważne
	Tak 
	
	Bez punktacji

	243
	Niezbędna ilość licencji do systemu informatycznego szpitala PACS/RIS.
Podłączenie aparatu do systemu PACS Zamawiającego w zakresie wysyłania badań do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt.  Ilość licencji pozwalającej w swobodny sposób, nieograniczony korzystać z systemu tzn. bez specjalnego rozróżnienia na urządzenia np. „licencja otwarta”
	Tak, w cenie oferty


	
	Bez punktacji

	244
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna.
	Tak
	
	Bez punktacji

	245
	Integracja z systemem RIS zamawiającego (w zakresie importu danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist) – po stronie Wykonawcy
	Tak, w cenie oferty


	
	Bez punktacji

	246
	Integracja z systemem 

HIS zamawiającego (w zakresie wyników badań oraz dostępu do zdjęć) po stronie Wykonawcy
	Tak, w cenie oferty


	
	Bez punktacji

	247
	Leżanka do transportu pacjentów leżących przeznaczona do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (niemagnetyczna) z hydrauliczną regulacją jej wysokości, z barierkami 
	Tak – w przypadku stołu stałego
	
	Bez punktacji

	248
	Wózek inwalidzki do transportu pacjentów siedzących przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego
	Tak
	
	Bez punktacji

	249
	Dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastowego kompatybilny z pracą w polu magnetycznym 3T z bezpośrednią infekcją kontrastu z opakowania producenta, bezprzewodowy, 24 godzinny system materiałów zużywalnych, zamknięty system obiegu środka kontrastowego, system kontroli ciśnienia, czujnik wykrywania obecności powietrza w systemie wężyków. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	250
	Zestaw pozycjonerów pacjenta MRI - komplet
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY

	251
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego rezonansu magnetycznego oraz na wszystkie wykonane prace adaptacyjne  – min. 18 miesięcy
	Tak, podać ilość miesięcy
	
	18 miesięcy 0 pkt

24 miesiące - 2 pkt

	252
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	253
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia 
	Tak, podać nazwę, adres, nr tel. i kraj
	
	Bez punktacji

	254
	Gwarancja 10–letniego  okresu gwarantowania dostępności części zamiennych dla rezonansu magnetycznego oraz min. 5 – letni dla urządzeń IT 
	Tak
	
	Bez punktacji

	255
	Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową lub e-mail, czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy – do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki
	Tak
	
	Bez punktacji

	256
	Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN.

Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	257
	Dostawa, transport, instalacja oraz uruchomienie aparatu  na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.)
	Tak
	
	Bez punktacji

	258
	Wykonanie testów odbiorczych oraz testów po instalacji urządzenia zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych).

Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	259
	Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich elementów składowych rezonansu magnetycznego w cenie oferty
	Tak
	
	Bez punktacji

	260
	Dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia i wszystkich elementów wyposażenia w dwóch egzemplarzach:  w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	261
	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu (przy dostawie)
	Tak
	
	Bez punktacji

	262
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy


	Tak;

podać
	
	Bez punktacji

	263
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy


	Tak;

podać
	
	Bez punktacji

	264
	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż 2 razy w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji)

	Tak
	
	Bez punktacji

	
	INSTALACJA   URZĄDZENIA  REZONANSU  W BUDYNKU WSSD W OLSZTYNIE i inne wymogi
	
	
	

	263
	Dostawa i montaż kompletnej klatki Faraday’a z quench-rurą doprowadzającą gazy do istniejącej na zewnątrz budynku quench-rury (rura stanowi własność Zamawiającego i nie należy jej wyceniać w ofercie) wraz z niezbędnym wykończeniem wnętrza pomieszczeń przezanczonych na pracownię, sterownie, zaplecze technicze RM itp. (w tym regał na cewki). Istniejącą wyrzutnię gazu należy dostosować do potrzeb montowanego RM. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	264
	Klatka Faradaya wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni – w zestawie z klatką, wielkość okna do ustalenia - min 125 cm x 100cm
	Tak
	
	Bez punktacji

	265
	Wykonanie lub dostosowanie istniejącej linii zasilającej dla potrzeb rezonansu magnetycznego, klatki Faraday’a i układu chłodzącego, w tym tablicy zasilającej
	Tak
	
	Bez punktacji

	266
	Dostosowanie istniejącej instalacji wentylacji lub wykonanie nowej, dedykowanej dla potrzeb pracowni rezonansu magnetycznego,
	Tak
	
	Bez punktacji

	267
	Wykończenie ścian i aparatu specjalnymi foliami szkłem kolorowymi lub grafika na bazie plexiglass lub fototapety z grafiką dostosowanymi do pracy z dziećmi.   (projekt należy uzgodnić i przedłożyć do zaopiniowania przez Kierownika Działu Radiologii WSSD na etapie instalacji)
	Tak/nie
	
	Tak – 3 pkt, nie 0 pkt

	268
	Wykonanie kompletnego układu chłodzenia aparatu zgodnie z wymaganiami producenta RM
	Tak
	
	Bez punktacji

	269
	Przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej celem instalacji rezonansu magnetycznego wraz z ewentualnym ,odtworzeniem lub powiększeniem otworów transportowych,
	Tak
	
	Bez punktacji

	270
	Dostosowanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniu aparatu MR do wykonywania badan w znieczuleniu ogólnym – do pomieszczenia jest doprowadzona i sprawna instalacja
	Tak
	
	Bez punktacji

	271
	Dokumentacja techniczno-rozruchowa urządzenia zawierająca podstawowe dane techniczne urządzenia tj. w szczególności waga, moc zasilania i poboru prądu, wymiary, klatki Faraday’a itp.
	Tak, złożyć wraz z ofertą
	
	Bez punktacji

	272
	Dostosowanie, wykonanie systemu przeciwpożarowego do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego, wraz z wpięciem do sieci Szpitala.
	Tak
	
	Bez punktacji

	273
	Gaśnica ppoż dostosowana do użytkowania w polu 1,5T
	Tak
	
	Bez punktacji

	274
	W przypadku konieczności zastosowania,  pracownia powinna zostać wyposażona w niezbędny ekran w związku z sąsiadującymi pomieszczeniami, w których znajduje się wrażliwa aparatura medyczna, serwerownia IT, macierze, centrala telefoniczna
	Tak
	
	Bez punktacji

	275
	W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie zestawu mebli biurowych do sterowni – stół z blatem – 2 szt, na sprzęt komputerowy - typowe stanowiska komputerowe na 4 szt. komputerów i monitory oraz krzesła obrotowe dla operatora/ró 5 szt, szafki z szufladami i z półkami  - 4 szt (standard mebli powszechnie stosowany w tego rodzaju pomieszczeniach- meble gotowe lub wykonane pod wymiar (ilość i rodzaj zostanie uzgodniona po udzieleniu zamówienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	276
	Wykrywacz metali ręczny – 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	277
	Wykonawca wykona niezbędne czynności instalacyjne konieczne do prawidłowego zainstalowania, uruchomienia i użytkowania aparatu, który oferuje.
	Tak
	
	Bez punktacji

	278
	Szczegółowy harmonogram  prowadzenia dostaw i instalacji, montażu urządzenia, szkolenia itp.  należy uzgodnić z Zamawiającym po udzieleniu zamówienia.
	xxxxx
	
	Bez punktacji

	
	Pozostałe
	-
	
	

	279
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 8 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK
	
	

	280
	Szkolenie w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla pracowników medycznych oraz  pracowników Sekcji Aparatury Medycznej.

Szkolenie obejmuje elementy dotyczące regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
	TAK
	
	

	290
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej z dokonywania codziennej obsługi technicznej sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem
	TAK
	
	

	291
	Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej. Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej – przy dostawie.
	TAK,

	
	

	292
	Proponowany wyrób ma spełniać kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 definiujące elektryczny sprzęt medyczny – lub równoważne.
	TAK,

	
	


Kryterium oceny ofert stanowią 88% cena + parametry techniczno-użytkowe 10% = termin gwarancji 2% 
obliczone wg wzoru: 


[image: image1.wmf].

.

.

1

bad

of

naj

p

C

C

Rx

W

=

 +TG + Oferta badana / ofertę z najwyższą liczbą punktów x 10%    
Wp1 
– wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku 
R   
-  ranga w ocenie, tj.:  88 pkt.

Cnaj.  
-  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza z ważnych ofert)
Cof.bad.  
– cena oferty badanej
TG        -  Termin gwarancji: 2 pkt 

OU – Ocena parametrów techniczno-użytkowych: 10pkt

Termin gwarancji – 18 miesięcy = 0 pkt,  24 miesiące i więcej = 2 pkt

OU - Ocena użytkowa: 

Oferta może uzyskać maksymalnie 10pkt, które przyznane będą na podstawie sumy pkt szczątkowych (łącznie 111,) otrzymanych za poszczególne parametry w wierszach tabeli wg podanych przez wykonawców informacji. W odniesieniu do punktacji przyznawanej w pozycjach np. 8, 24, 25, 69, 71 punktacja odbywać się będzie na postawie porównania parametrów wszystkich ofert, gdzie maksymalną ilość pkt otrzyma oferta/oferty wypełniająca najwyżej wymóg, pozostałe otrzymają 0pkt. Uzyskana wartość szczątkowa łączna każdej oferty badanej będzie podstawiona do wzoru ww. Oferta może uzyskać max. 10 pkt w kryterium OU.   
Brak podanej wartości, parametru lub funkcji, która jest punktowana (oceniana Tak/Nie) uznane będzie, że wartość, funkcja lub parametru urządzenie nie ma lub jest minimalny,  dopuszczalny w opisie jaką urządzenie posiada w danym wierszu,  odpowiednio do wymogu.      
I.*Pakiet operacyjny – równoważność 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny. System dostarczony razem z certyfikatem licencyjnym  (certyfikat obejmujący wersję 64bit). 

Warunki równoważności systemu:

System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi:

1. umożliwić instalację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Office 2007/ 2010/ 2016/2019 lub nowszą
1. umożliwiać rejestrację konta komputera w systemie domenowym Zamawiającego przy użyciu konta administratora domeny;

2. umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

3. umożliwiać dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

4. umożliwiać pobranie darmowych aktualizacji w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

5. zapewniać internetową aktualizację w języku polskim;

6. posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

7. posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

8. posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) ;

9. posiadać funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

10. posiadać interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

11. umożliwiać zdalną automatyczną instalację, konfigurację, administrowanie oraz aktualizowanie systemu;   

12. posiadać zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

13. posiadać zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

14. posiadać zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

15. posiadać funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego;

16. posiadać funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;

17. posiadać zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;

18. posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim;

19. posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym sprzętem; 

20. umożliwiać przystosowanie środowiska graficznego systemu dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

21. umożliwiać zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki zdefiniowane na serwerach Zamawiającego – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

22. umożliwiać wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

23. posiadać automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

24. umożliwiać wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

25. umożliwiać rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego;

26. posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

27. dostarczać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 , 2.0 , 3.0 i 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

28. dostarczać wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

29. umożliwiać zdalną pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

30. posiadać rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

31. posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

32. posiadać funkcjonalność pulpitów wirtualnych;

1. posiadać transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

2. umożliwiać zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

3. udostępniać modem;

4. posiadać oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

5. umożliwiać przywracanie plików systemowych;

6. posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);

7. umożliwiać blokowanie lub dopuszczanie dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

8. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) dostarczonych komputerów z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami takimi jak:

· udziały sieciowe i uprawnienia do nich

· przyjmowanie polityk bezpieczeństwa zdefiniowanych na serwerach Zamawiającego

1. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, w celu potwierdzenia warunków równoważności musi dostarczyć wraz z ofertą:

· pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego,

· wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego,

· pełne warunki i zasady świadczenia usług subskrypcji (aktualizacje i wsparcie).

3. Jeżeli zaoferowane oprogramowanie równoważne będzie wymagało konieczności poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych, dokonanie kompatybilności z używanymi przez Zamawiającego systemami i aplikacjami) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, to wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego
II.Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.
1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. na etapie badania i oceny ofert.

 Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie wówczas założyć  w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta – pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku niezłożenia ww dokumentów. W przypadku braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu, opuszcza się złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych. Dopuszcza się złożenie FMI w j. angielskim. W odniesieniu do użytych w opisie technicznym Norm PN-EN dopuszcza sie rozwiązania, funkcje i parametry i normy równoważne.
2. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenie musi być dostarczone do Zamawiającego, zainstalowane, uruchomione  być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego.

3. Na dostarczone urządzenie   wykonawca udzieli: 

 - gwarancji producenta  i rękojmię w  (element stanowiący kryterium oceny ofert)  tj.: obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2

  4.Dostawa urządzenia do Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego uruchomienia urządzenia i przeprowadzenia szkolenia, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

  5.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez nieumieszczenie wpisu „NIE”  (dotyczy pozycji “Bez punktacji”) odpowiednio do pozycji parametru lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

      W pozycjach ocenianych należy umięcić wpis “Tak” wraz z opisem funkcji  lub “NIE” w przypadku braku funkcji, i w oparciu o takie oświadczenie prowadzona będzie punkacja.  

   6. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń, “TAK” lub opisów, lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało przy twierdzacej odpowiedzi. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

   7.  W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego urzadzenia Nie dopuszcza się modyfikacji  katalogów producenta przez Wykonawców na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji (podstawowe parametry) na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. 

26

