OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    Zał. nr 2

Aparat USG klasy Premium z 4  sondami

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona pełnej integracji urządzenia ze szpitalnym systemem informatycznym Firmy UHC Sp. z o.o. Lublin”

| Pełna nazwa ultrasonografu, typ | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Oferent | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Wymagalność | Parametr oferowany /opis | Punktacja (dot. parametrów ocenianych) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2022/2023 | Tak podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | Tak podać |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | Tak |  |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | Tak |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 11 000 000 | Tak podać |  | . |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | Tak |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | Tak podać |  |  |
|  | Gniazdo tzw. parkingowe min. 1 | Tak |  |  |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | Tak podać |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |  |
|  | Monitor umieszczony na przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z min. jednej strony konsoli/panelu | Tak |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | Tak |  |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak podać |  |  |
|  | Waga aparatu max. 120 kg | Tak podać |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak podać |  |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 150 sek. | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1 000 GB | Tak podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak |  |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | Tak |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |  |
|  | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |  |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |  |
|  | Wbudowane w aparat gniazdo Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |  |
|  | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 50 sek. | Tak podać |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | Tak - wpisać oferowaną wartość |  | 42cm – 0 pkt. > 45 cm – 2 pkt. > 48 cm – 6 pkt. |
|  | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | Tak - wpisać oferowaną wartość |  | 22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt. > 26x – 10 pkt |
|  | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 500 obr/sek | Tak opis |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak opis |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu – inne niż wyżej wymienione | Tak |  |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | Tak |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak opis |  |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | Tak |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | Tak opis |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | Tak opis |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | Tak - wpisać oferowaną wartość |  | 300 kl/s – 0 pkt. > 300 kl/s – 2 pkt. > 360 kl/s – 6 pkt. |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-26 stopni | Tak opis |  |  |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | Tak |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |  |
|  | Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, tarczyca, jądra itp.) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych w szczególności: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych, ginekologiczno-położniczych | Tak |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 15 | Tak podać |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |  |
|  | Elastografia |  |  |  |
|  | Elastografia akustyczna (Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – dostępna na sondach Convex, Linia, Endo. Możliwość dowolnej regulacji pola analizy oraz prezentacji elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak |  |  |
|  | Analiza jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak |  |  |
|  | Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | Tak |  |  |
|  | Sondy |  |  |  |
|  | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | Tak Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | Tak opis |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | Tak opis |  |  |
|  | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | Tak oipis |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
|  | Sonda Convex wysokiej częstotliwości do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | Tak Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 1 -10 MHz | Tak opis |  |  |
|  | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | Tak opis |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 90 st. | Tak opis |  |  |
|  | Promień w zakresie 35-40 mm | Tak opis |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
|  | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Ilość elementów min. 1 500 | Tak - wpisać oferowaną wartość |  | 1500 – 0 pkt. > 1500 – 8 pkt. |
|  | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 55-60 mm | Tak opis |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem | Tak |  |  |
|  | Sonda Liniowa wysokoczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. | Tak Podać model |  |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 18,0 MHz | Tak opis |  |  |
|  | Ilość elementów min. 1 000 | Tak opis |  |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) w zakresie: 36-40 mm | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar stłuszczenia wątroby (atenuacja) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Dopplera Ciągłego (CWD) - zakres prędkości min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wykorzystujące algorytmy do analizy guzów jajnika zgodne z IOTA ADNEX | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | TAK |  |  |

|  | Pozostałe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie | TAK |  |  |
| 2 | # Pełna minimum 3 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | TAK podać |  |  |
| 3 | # Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 7 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK, |  |  |
| 4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | TAK |  |  |
| 5 | Instalacja z optymalizacją efektywności energetycznej. Wykonawca dostarczy procedurę / instrukcję instalacji, sposobu optymalizacji parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem elektryczności i konserwacji profilaktycznej. | TAK, |  |  |
| 6 | Proponowany wyrób spełniał kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej, definiujące elektryczny sprzęt medyczny. | TAK, |  |  |
| 7 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
| 8 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |  |
| 9 | # Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | TAK |  |  |
| 10 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |  |
| 11 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |  |
| 12 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |
| 13 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia . | TAK |  |  |
| 14 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |
| 15 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  |  |
| 16 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. |  |  |  |

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona pełnej integracji urządzenia ze szpitalnym systemem informatycznym Firmy UHC Sp. z o.o. Lublin”

Zapewnienie niezbędnej ilość licencji do systemu informatycznego szpitala PACS/RIS. Podłączenie aparatu do systemu PACS Zamawiającego w zakresie wysyłania badań do systemu PACS oraz do robotów do nagrywania płyt. Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS/RIS oraz manualna.

Zadanie nr 2

Zestaw do nagrywania badań medycznych w systemie szpitalnym

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robot nagrywający płyty CD/DVD | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw komputerowy |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jednostka centralna | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | - Monitor komputerowy | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Licencja dostępowa PACS plus oprogramowanie nagrywające | szt. | 1 |  |  |  |  |

Przedmiot Zamówienia: Robot nagrywający CD/DVD

Nazwa i typ/model (podać): …………….

Producent (podać): ………………..

Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number):………………..

Rok produkcji 2022 lub 2023 (podać) :  ………………

Wymagania Zadanie nr 2 pkt.1. Robot nagrywający płyty CD/DVD

| - Funkcja | - Parametr wymagany - wymagalność | - TAK, parametr, funkcja oferowana * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |
| --- | --- | --- |
| Stan | Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie powystawowe. Wyklucza się aparaty demo. |  |
|  | Zautomatyzowane nagrywanie badań i nadruk etykiet |  |
| Interfejs Ethernet | Interfejs przyłączeniowy Ethernet 100/1000 Mbps – może być realizowany poprzez interfejs zainstalowany w komputerze sterującym |  |
| Interfejsy szeregowe | min USB 2.0 |  |
| Rodzaj nadruku | Nadruk w skali szarości i kolorze |  |
| Metoda wydruku | Metoda wydruku: termotransferowa, etykiety odporne na zarysowania, rozmazanie, odklejanie się i blaknięcie wraz z upływem czasu |  |
| Nagrywarki | Wbudowane dwie wydajne, szybkowymienne nagrywarki DVD/CD wyjmowane od przodu (opcjonalnie BR) |  |
| Automatyzacja | Automat przekładający płyty |  |
| Ergonomia obsługi | Możliwość odbioru nagrywanych i nadrukowanych płyt z boku urządzenia, bez konieczności otwierania drzwi |  |
|  | Możliwość montażu zewnętrznego zasobnika na min. 50 płyt |  |
| Monitorowanie zasobów | Wyświetlacz LCD umieszczony w urządzeniu i informujący o ilości nośników optycznych w poszczególnych magazynkach, ilości materiałów eksploatacyjnych w drukarce |  |
| Pojemność zasobników | Minimalna pojemność zasobników wejściowych/wyjściowych na płyty – 150 szt. łącznie z możliwością opcjonalnego rozszerzenia do 200 szt. łącznie. |  |
| Wydajność | Wydajność do 30 CD/godzinę, do 15 DVD/godzinę |  |
| Obciążenie | Obciążenie do 5 000 płyt/miesiąc |  |
| Obsługiwane technologie | Przesyłanie obrazów w standardzie DICOM z modalności, systemu PACS lub stacji roboczej na duplikator dysków optycznych lub do zapisu na nośnikach USB. |  |
| Skalowalność | Jednoczesna obsługa wielu duplikatorów. |  |
| Proces tworzenia etykiet | Całkowicie automatyczne tworzenie etykiet z danymi pacjentów drukowanych na nośnikach optycznych na podstawie odpowiednich tagów DICOM. |  |
| Uroszczenie procesu otwarcia nagranego badania | Dołączenie do tworzonych dysków optycznych przyjaznej w obsłudze przeglądarka DICOM Weasis dla Windows, Mac i Linux (Wymaga zainstalowania JAVA na lokalnym komputerze) lub dowolnej własnej przeglądarki DICOM. |  |
| Metoda przesyłu obrazów | Przesyłanie obrazów w standardzie DICOM z modalności, systemu PACS lub stacji roboczej do DICOM Store. |  |
| Archiwizacja obrazów | Przechowywanie obrazów w standardzie DICOM przesłanych do oprogramowania w celach archiwizacji przez określoną liczbę dni lub bezterminowo. |  |
| Zarządzanie i kontrola zadań | Zarządzanie i kontrolowanie zadań za pomocą przeglądarki internetowej (współpracuje także z ekranami dotykowymi). |  |
| Funkcja (Query/Retrive) | Aplikacja umożliwia zapytanie i odbiór badań (Query/Retrive) z systemów PACS klienta i nagranie ich na płycie. |  |
| Anonimizacja | Anonimizacja danych pacjentów zapisywanych na nośnikach plików DICOM. |  |
| Szyfrowanie danych | Opcjonalna możliwość szyfrowania danych pacjentów na nośnikach plików DICOM. |  |
| Automatyczny dobór nośnika | Automatyczny wyboru nośnika (CD/DVD) w zależności od wielkości nagrywanego badania. |  |
| Język interfejsu oprogramowania | Interfejs programu w języku polskim. |  |
| Pakiet startowy/materiały eksploatacyjne | min. 3000 płyt CD/DVD min. 6 taśmy CMY termontransferowe do nadruków |  |

Inne wymagania związane z przedmiotem zamówienia

| Lp. | # Wymagania | Wymagalność |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie | TAK |  |  |
| 2 | # Pełna minimum 3 letnia gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. Na czas naprawy gwarantowane urządzenie zastępcze równoważne wydajnością i parametrami z podanym naprawie (patrz ptk. 11) | TAK opis |  |  |
| 3 | # Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK, |  |  |
| 4 | Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. | TAK |  |  |
| 5 | # Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
| 6 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |  |
| 7 | # Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii | TAK |  |  |
| 8 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |  |
| 9 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |  |
| 10 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |  |
| 11 | Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu |  |  |
| 12 | Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi | TAK |  |  |
| 13 | Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |  |

Przedmiot Zamówienia: Jednostka centralna

Nazwa i typ/model (podać): …………………..

Producent (podać):……………….

Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number):……………

Rok produkcji 2022 lub 2023 (podać): Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie powystawowe. Wyklucza się aparaty demo. ……………………..

Wymagania Zadanie nr 2 pkt.2a. Zestaw komputerowy – jednostka centralna typu desktop do obsługi urządzenia nagrywającego.

| - Funkcja | - Parametr wymagany - wymagalność | - TAK, parametr, funkcja oferowana * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Posiadający min. 6 rdzeni, Osiągający min. 19 580 pkt. wartości średniej w teście PassMark Podać ilość rdzeni, wartość pkt i rodzaj procesora (opcjonalnie wydruk testu załączyć do oferty) |  |
| Pamięć RAM | min. 16GB DDR4 |  |
| Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbps |  |
| Dysk twardy | SSD min. 256 GB NVMe, dodatkowy dysk twardy SSD min. 1TB, przenośny dysk twardy SSD z obudową min 1 TB. |  |
| Porty USB | min 2 x USB 3.0, Min 1 x USB 2.0 |  |
| Porty Audio | min. 1 x wyjście słuchawkowe min. 1 x wejście mikrofonowe |  |
| Karta grafiki | min. zintegrowana |  |
| Wyjścia video | min 1x DisplayPort, min 1x HDMI |  |
| System operacyjny | System operacyjny -Załącznik nr 1 pkt. 1 |  |
| Oprogramowanie biurowe | Pakiet oprogramowania biurowego – Załącznik nr 1 pkt. 2 |  |
| Urządzenia wejścia | Klawiatura i mysz przewodowa, mysz ze scrollem |  |
| Okablowanie | Przewód zasilający |  |
| Gwarancja/Serwis | Gwarancja min 3 lata, Naprawa max. do 3 dni od zgłoszenia wykonywana w miejscu użytkowania lub jeśli powyżej 3 dni, to na czas naprawy dostarczane urządzenie zastępcze. Możliwość sprawdzania warunków gwarancji na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego komputera |  |

Przedmiot Zamówienia: Monitor komputerowy

Nazwa i typ/model (podać): ………………………

Producent (podać): ………………………

Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number):………………….

Rok produkcji 2022 lub 2023):   ……………………

Wymagania Zadanie nr 2 pkt.2b. Monitor komputerowy

| - Funkcja | - Parametr wymagany - wymagalność | - TAK, parametr, funkcja oferowana * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |
| --- | --- | --- |
| Matryca | min. 22” |  |
| Rozdzielczość ekranu | Min. 1920 x 1080 pikseli |  |
| Regulacja | Możliwość regulacji wysokości |  |
| Wejścia Video | Min. 1x DisplayPort lub min. 1x HDMI |  |
| Okablowanie | Przewód zasilający, przewód sygnałowy |  |
| Gwarancja | Gwarancja min 2 lata, Możliwość sprawdzania warunków gwarancji na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego komputera |  |

Inne wymagania związane z przedmiotem zamówienia – dotyczy jednostki centralnej i monitora

| Lp. | # Wymagania | Wymagalność | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej - przy dostawie | TAK |  |
| 2 | # Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK, |  |
| 3 | # Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji. | TAK |  |
| 4 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
| 5 | # Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |

Przedmiot Zamówienia: Licencja dostępowa PACS plus oprogramowanie nagrywające

Nazwa i typ/model (podać):……………………

Producent (podać):……………………………

Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part number):…………………………

Wymagania Zadanie nr 2 pkt 3, Licencja dostępowa PACS plus oprogramowanie nagrywające

| - Funkcja | - Parametr wymagany - wymagalność | - TAK, parametr, funkcja oferowana * (wpisać, podać poniżej w wierszach) |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj licencji | Licencja dostępowa pozwalająca na odczyt danych w standardzie DICOM z serwera PACS |  |
| Dodatkowe wymagania | Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie kolejką nagrywania. Tworzenie obrazów ISO do nagrania na nośnikach CD/DVD. Komunikacja z serwerem PACS szpitala – pobieranie danych w standardzie DICOM. Kolejkowanie zleceń na nagranie wybranych badań z systemu HIS. Szpital użytkuje od 2012 roku dysponuje systemem HIS którego producentem jest firma CGM Sp. z o.o. |  |

Załącznik nr 1

1. Specyfikacja na system operacyjny

Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

- Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim

- Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.

- Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarkiInternetowe

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

- Wbudowany system pomocy w języku polskim.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

- Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

- Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. Tak Microsoft Windows 10 Pro 64 bit

- Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

- Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików 
z możliwością

- automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

- Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."

- Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

- Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

- Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.

- Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

- Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku 
w usługach katalogowych.

- Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

- Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

- Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.

- Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

- Mechanizmy logowania w oparciu o:

- Login i hasło,

- Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

- Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- Certyfikat/Klucz i PIN

- Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

- Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

- Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

- Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskich

- Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

- Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera Poleceń

2. Specyfikacja na pakiet oprogramowania biurowego

Microsoft Office Business 2021 lub równoważny Pakiet biurowy. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej.

2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

- Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

- Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

- Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

- Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram. Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

- Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.

4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb Zamawiającego.

5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę nych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

6. Do aplikacji pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

- Edytor tekstów.

- Arkusz kalkulacyjny.

- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

- Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zad niami).

8. Edytor tekstów musi umożliwiać:

- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

- Wstawianie oraz formatowanie tabel.

- Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

- Automatyczne tworzenie spisów treści.

- Formatowanie nagłówków i stopek stron.

- Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

- Określenie układu strony (pionowa/pozioma), niezależnie dla każdej sekcji dokumentu.

- Wydruk dokumentów.

- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzdzia do zarządzania informacją prywatną.

- Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010, 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wymagana jest dostępność mechanizmów umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku 
z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- Tworzenie raportów tabelarycznych.

- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne 
z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML).

- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

- Wyszukiwanie i zamianę danych.

- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych 
w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:

- Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.

- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

- Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019.

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

- Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych.

- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

- Automatyczne grupowanie wiadomości poczty o tym samym tytule.

- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów.

- Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie.

- Zarządzanie kalendarzem.

- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników.

- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

- Zarządzanie listą zadań.

- Zlecanie zadań innym użytkownikom.

- Zarządzanie listą kontaktów.

- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.

- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

- Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.

  - Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

  - Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe   było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

  - Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. Za legalność i zgodność dostarczanego oprogramowania z przepisami prawa odpowiada Wykonawca

  - Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.  W przypadku braku potwierdzenia przez producenta oryginalności dostarczonego oprogramowania, Zamawiający powiadomi o tym fakcie organy ścigania.

Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 i nr 2.

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp.

- Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane w szczególności punktowane dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

- Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli:

- gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. po upływie okresu gwarancji

5.      Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we  
            wskazanym miejscu Szpitala, prezentację i  szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na 
             urządzeniu.

Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia.

7. W pozycjach ocenianych należy umieścić wpis “Tak” wraz z opisem funkcji  lub “NIE” w przypadku braku funkcji, i w oparciu o takie oświadczenie prowadzona będzie punktacja. Brak wpisu traktowany będzie jako minimalny dopuszczony parametr  i przyznanie 0 pkt. za ten parametr.

7. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu

8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu.