Opis przedmiotu zamówienia   zał. nr 2
Przedmiot zamówienia: Aparat do monitorowania zawartości wodoru i metanu w wydychanym powietrzu – 1 szt.

	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość

netto
	Podatek

VAT
	Wartość

brutto

	1
	Aparat do monitorowania zawartości wodoru i metanu w wydychanym powietrzu
	szt.
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	Wymagalność
	PARAMETR OFEROWANY -zamieścić opis, potwierdzić Tak/Nie
	uwagi

	
	Nazwa i typ aparatu (podać) :………………………………………………………...

	
	Producent (podać):……………………………………………………………………

	
	Nazwa i typ/model (podać): ……………………..
Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer podać ): ………………………

	
	Rok produkcji aparatu : min. 2025, urządzenie nowe, nieużywane: (Podać)……………….

	I
	Aparat do monitorowania zawartości wodoru i metanu w wydychanym powietrzu

	1
	Ciekłokrystaliczny, dotykowy kolorowy wyświetlacz
	TAK 
	
	

	2
	Zasilanie z sieci 230 V/100 V, 50 Hz – 60 Hz, 0.5 – 1,0 A
	TAK 
	
	

	3
	Zakres pomiarowy stężeń dla:
- CH4: 
0-200 ppm, 

- H2: 
0-200 ppm, 

- O2: 
14-23%
	TAK, podać
	
	

	4
	Pomiar H2 i O2  – czujnik elektrochemiczny  

Pomiar CH4 – czujnik laserowy
	TAK
	
	

	5
	Dokładność/czułość  odczytu:
- CH4 – czułość czujnika: 1 ppm, dokładność: +/- 10% odczytu
- H2    – czułość czujnika: 1 ppm, dokładność: +/- 10% odczytu

O2    – czułość czujnika: 0,1%, 
dokładność: +/- 10% odczytu
	TAK, podać
	
	

	6
	Czas nagrzewania urządzenia po włączeniu zasilania: ≤ 2 minuty
	TAK
	
	

	7
	Czas trwania automatycznej analizy:  ≤ 45 sekund
	TAK
	
	

	8
	Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż 1 raz na 4 tygodnie
	TAK 
	
	

	9
	Temperatura i wilgotność pracy nie gorsza niż: 15-35oC, 30-75% nieskondensowane
	TAK
	
	

	10
	Okres eksploatacji czujnika: CH4 – 5 lat, H2 – 2 lata, O2 – 2 lata
	TAK
	
	

	11
	Możliwość pobierania próbki oddechowej w dwóch trybach: 

- „on-line”, bezpośrednio do aparatu, za pomocą ustnika 

- do torebki jednokrotnego użytku - opcja
	TAK
	
	

	12
	Monitorowanie siły wydechu za pomocą graficznego wskaźnika na ekranie, ułatwiające oddanie prawidłowej próbki
	TAK
	
	

	13
	Monitorowanie zawartości tlenu w oddawanej próbce oddechowej w trakcie badania on-line
	TAK
	
	

	14
	Automatyczna ocena jakości diagnostycznej oddanej próbki oddechowej (prawidłowa, zadowalająca, nieprawidłowa) przedstawiona za pomocą odpowiedniej ikony na wyświetlaczu
	TAK
	
	

	15
	Możliwość określenia procentowej zawartości tlenu w oddanej próbce po zakończeniu badania
	TAK
	
	

	16
	Możliwość analizy pobranej próbki w 2 trybach:

- ‘on-line’ bezpośrednio po oddaniu próbki za pomocą ustnika

- analiza próbki oddanej do torebki – nie wymaga obecności pacjenta - opcja
	TAK
	
	

	17
	Standardowe komunikaty:

- przypomnienie o konieczności wymiany sensora

- przypomnienie o konieczności kalibracji
	TAK
	
	

	18
	Akcesoria: 

- jednorazowe ustniki do pomiaru „on-line” (6 op. po minimum 50 szt.)

- zestaw kalibracyjny w składzie: butla z gazem, 34 l, 100 ppm H2, 100 ppm CH4, 20,9% O2;  mikrozawór z reduktorem i manometrem
- linia do pobierania próbek oddechowych za pomocą ustnika
	TAK opisać i podać ilość szt.
	
	

	19
	Wymiary urządzenia nie większe niż  48 x 33 x 15 cm

Waga nie większa niż 8,5 kg
	Tak opisać
	
	

	II
	Pozostałe

	
	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie
	TAK
	
	

	
	2
	Pełna min. 30 miesięczna gwarancja  producenta na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia.
	TAK podać


	
	

	
	3
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK,


	
	

	
	4
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia
	TAK
	
	

	
	5
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej,  definiujące elektryczny sprzęt medyczny.
	TAK,

	
	

	
	6
	Przeglądy i aktualizacja oprogramowania - okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki.
	TAK
	
	

	
	7
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	
	8
	Czas reakcji serwisu do 48 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	
	9
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	
	10
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	
	11
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	
	

	
	12
	Deklaracja zgodności/certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (aktualna i ważna na okres minimum 5 lat)
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	

	
	13
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
	TAK
	
	

	
	14
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	

	
	15
	Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022.  Nr 107 poz. 974) - Deklaracja CE Certyfikat CE dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) 
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	


Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.
1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. 

2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane  z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

4. Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli: 
 - gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2 po upływie okresu gwarancji

5. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we  
       wskazanym miejscu Szpitala, prezentację i  szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na 
        urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu    
         urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu
8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. 
5

